
第五章  采购需求

采购需求
一、项目概况及总体要求

1、设备的要求：满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责。

2、投标产品应为先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。

3、仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接。

*二、设备需求一览表

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	多功能全自动蛋白质表达分析系统
	1
	台


三、技术性能指标

	多功能全自动蛋白质表达分析系统招标技术参数

	一
	总体要求
	　

	1
	数量
	1台

	二
	技术要求
	　

	1
	仪器功能：自动进行各种蛋白质样品免疫检测，定性和定量分析。可开展各种疾病领域中更精确的生物标志物的发现、蛋白质性质鉴定、蛋白质表达定量分析、信号通路研究、蛋白质修饰、磷酸化和差异表达研究、抗体研究等多种研究工作
	具备

	2
	主机一体式自动化设计：系统自动蛋白上样、分离、孵育，并且自动化学发光检测、双色荧光检测、总蛋白检测，且都在一个单元完成，无需制胶和转膜
	具备

	3
	实时监控：蛋白质分离过程实时监控，实现影像形式保存，可随时回放该分离过程
	具备

	4
	信号检测方式：具备化学发光检测法，双色荧光检测法、总蛋白归一化、多重靶点检测
	具备

	5
	一次运行最大样本通量：≥ 24个
	具备

	6
	各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自使用不同抗体孵育，检测不同种类的蛋白质，各样本通道间互不干扰
	具备

	7
	样品检测体积：≤50nL
	具备

	8
	检测分子量范围：至少2-440KD
	具备

	9
	运行时间：一次Western运行时间＜3小时
	具备

	10
	分子量准确性CV≤10%，批内准确性<15%，批间准确性<25%
	具备

	11
	软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算
	具备

	12
	软件提供化学发光成像结果、双色荧光成像结果、总蛋白膜图、峰形图及泳道式结果，并自动计算蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积、标准曲线，进行绝对定量分析
	具备

	13
	软件免费升级，可安装在任意电脑上，没有拷贝数限制
	具备

	14
	提供仪器配套试剂盒5套（每套可检测至少200个样本）
	具备

	15
	断电后能维持仪器运转至少30分钟，功率与仪器相配
	具备

	16
	提供主要零配件（耗材）价格
	具备


四、技术服务和保修期服务要求
*1、保修期6年。（注：签订合同时须提供厂家售后服务承诺书）

2、每年由维修工程师提供至少2次的免费上门维护保养工作。

3、中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。

4、维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册（和厂家工程师手册一致）、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级。

5、一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，提供备用机或备用配件，有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。

6、提供设备附件及各类配件详细报价清单。

7、提供专业维修工具1套。

 *8、提供产品设计寿命，使用寿命≥6年。



