货物需求一览表

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 标段预算控制金额（元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 呼吸内镜冷冻治疗仪 | 1 | 套 | 500000 | 是 |
| 二 | 肺功能测试系统 | 1 | 套 | 700000 | 是 |

### 三、招标货物清单及技术要求

一标段：呼吸内镜冷冻治疗仪技术参数

1、总体要求：满足临床用于气道良恶性狭窄再通，冷冻切除，组织活检，气道异物取出，组织失活，早期肺癌的治疗等

▲2、即插即用，主机可根据连接不同的探针自动设置参数

▲3、重复使用冷冻探针型号≥3种可选择

▲4、具备一次性使用冷冻探针，探针直径≤1.1mm

- 可重复使用冷冻探针及管道均可经134 °C高温高压消毒灭菌

- 具备可降（升）温迅速，操作简便，易控制冷冻程度，降温时间小于4秒，升温时间小于5秒

- 探头材料：亲水性合金

- 冷冻后冰球直径：≥5mm

- 探针拉力强度：可承受拉力≥５０牛顿（5公斤）

- 具备存储10组程序功能

- 具备液晶屏显示参数、压力值等。

- 工作压力： 45 - 65 bar  自动控制压力

- 使用气体CO2

- 符合 EN 60601-1 标准，且防护级别为Ⅰ级BF 型

配置要求

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻治疗仪（含脚踏开关1个） | 1套 |
| 2 | 冷冻减压阀 | 1个 |
| 3 | 冷冻探针 | 1根 |
| 4 | 冷冻气体导管 | 1根 |
| 5 | 专用台车 | 1台 |
| 6 | 10L二氧化碳钢瓶 | 1个 |

二标段：肺功能测试系统技术参数

用途及功能：常规通气、弥散（含内呼吸弥散)残气、舒张试验、一体化激发试验。（上述功能均需在医疗器械注册证中明确显示，且明确显示适用于4岁及以上患者）。

要求：

- 慢肺活量：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。

- 流速容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序。

- 一口气法弥散和残气要同时测得。

- 一口气弥散的样本量和死腔量可以设置。

5、一口气弥散要有辅助学习测试模式功能。

6、具有支气管舒张试验功能，可以显示喷药前后的对比数值。

▲7、具有支气管激发试验功能，用于诊断患者的哮喘。（该功能模块需有医疗器械注册证）

技术参数

1、流速容量传感器： 流速测试 双向压差流速传感器,核心部件筛网要求是铂金丝制成, 具备自动恒温加热装置;易拆卸更换方便，消毒更彻底,避免交叉感染，可永久使用。

1.1流量范围 0 - ±20 L/s。

1.2流量精度 0.2 - 12 L/s ±2 %。

1.3在10L/s的流速下传感器阻力 <0.05 kPa/(L/s)

1.4容量测试 数字积分法。

1.5容量范围 0 - ±20L。

1.6容量精度5 mL。

1.7口压范围±19 kPa。

1.8口压精度< ±2 %。

2、气体分析器：

2.1 CO 分析器 电化学法。

2.2 CO分析范围 0 - 0.4 %。

2.3 气体成分精度 0.0003 %。

2.4 氦分析器 热传导法。

2.5 氦气分析范围 0 - 9.5 %。

2.6气体成分精度 0.05 %。

2.7自动校准

3、外置BTPS环境参数传感器

3.1 大气压：500－1200Kpa。

3.2 温度：0－40℃。

3.3 相对湿度：0－90％。

▲4、激发试验喷药分析系统 （该功能需提供证明材料） - 计算机控制喷药系统 要求激发试验装置和肺功能主机必须为同一品牌，一体化。激发动力源由内置压缩机提供。 流速 7 L/min 压力 0.9 bar - 雾化药罐 平均雾化颗粒直径 3.2 μm 雾化能力 240 mg/min - 测试程序可自定义 激发规程和步骤数。 药物名称和浓度 剂量管理 雾化周期 雾化开始时间 雾化持续时间 模式（脉冲或持续雾化）

5、使用肺功能规范化万里行所采用的三流速定标方式定标。

6、可升级为多频连续脉冲震荡IOS、体描箱、运动心肺功能测定、婴幼儿潮气分析等功能模块。

计算机配置：

- 商务计算机，液晶显示器，彩色喷墨打印机，可进行远程数据交换和会诊。

- 带不间断稳压电源的可移动台车，前后有防尘柜门，键盘拖架可360度旋转，带可移动悬臂。