二、本次采购产品清单及技术参数

| 序号 |  | 招标参数和性能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ※ 总体要求 |  |  |  |
| 投标机型必须获得FDA和CE认证，以及NMPA（中华人民共和国医疗器械注册证，审批部门为国家药品监督管理局）首次获得批准时间在2022年1月以后的70cm及以上磁体孔径3.0T医用磁共振成像系统。 投标机型需提供核心技术：各厂家必须提供各自的最新技术平台，西门子提供BioMaTrix技术、飞利浦提供dStream 技术、GE提供SuperG技术，其他厂家同样提供最高端机型。提供原厂技术白皮书证明。 |  |  |  |
| 1. 磁体系统 |  |  |  |
| ★1.1 | 磁场强度 |  | ≥3.0T |
| ※1.2 | 应用类型 |  | 全身通用型 |
| ※1.3 | 磁场类型 |  | 超导 |
| ※1.4 | 屏蔽方式 |  | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
| ※1.5 | 匀场方式 |  | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
| ※1.6 | 超导匀场 |  | 提供 |
| ※1.7 | 病人个性化匀场 |  | 提供 |
| ※1.8 | 高级高序匀场 |  | 提供 |
| 1.9 | 匀场通道 |  | ≥8 |
| 1.10 | 磁体材料 |  | 3.0T不锈钢专用磁体 |
| ★1.11 | 磁体长度（不含外壳） |  | ≥170cm |
| ★1.12 | 磁体重量 |  | ≤6000KG |
| ★1.13 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 |  | ≥70cm |
| ※1.14 | 磁体为两端开放式设计 |  | 具备 |
| ※1.15 | 磁体为对称式设计 |  | 具备 |
| 1.16 | 磁场稳定度 |  | ≤0.1ppm/h |
| ※1.17 | 磁场均匀度，典型值 |  | 提供白皮书证明 |
| 1.18 | 40cmDSV |  | ≤0.38ppm |
| 1.18.1 | 30cmDSV |  | ≤0.07ppm |
| 1.18.2 | 20cmDSV |  | ≤0.022ppm |
| 1.18.3 | 10cmDSV |  | ≤0.0053ppm |
| 1.18.4 | 液氦消耗率 |  | 零消耗 |
| 1.19 | 5高斯磁力线轴向范围： |  | 轴向≤5.3m |
| 1.20 | 5高斯磁力线径向范围： |  | 径向≤2.9m |
| ※2.1 | 梯度线圈和放大器冷却方式 |  | 水冷 |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.2.1 | 梯度场强 |  | ≥45mT/m |
| 2.2.2 | 梯度切换率 |  | ≥200T/m/s |
| ※2.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 |  | 具备 |
| 2.4 | 工作周期中最大占空比 |  | 100% |
| ※2.5 | 梯度控制系统 |  | 全数字实时发射接收 |
| ※2.6 | 梯度工作方式 |  | 非共振 |
| 3.1 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 |  | ≥240kg |
| 3.2 | 扫描床水平移动范围 |  | ≥200cm |
| ★3.3 | 最低床位置高度 |  | ≤53cm |
| ※3.4 | 自动定位功能 |  | 具备 |
| ※3.5 | 紧急制动系统 |  | 具备 |
| ※3.6 | 磁体液晶显示系统 |  | 具备 |
| ※3.7 | 扫描床自动步进 |  | 具备 |
| ※3.8 | 床旁扫描操作系统 |  | 具备 |
| ※3.9 | 照明、通风、通话 |  | 具备 |
| ※3.10 | 脊柱线圈整合于床面 |  | 具备 |
| ※4.1 | 光纤射频技术 |  | 具备 |
| ※4.2 | 防磁模数转换器内置于磁体内或线圈内。 |  | 具备 |
| ★4.3 | 射频功率 |  | ≥36KW |
| 4.4 | 射频噪音水平 |  | ≤0.5dB |
| ※4.5 | 每个通道皆有一一对应的模数转换器 |  | 具备 |
| ※4.6 | 同步接收通道数 |  | 如果是西门子品牌请提供≥204x64个通道数，必须独立真实物理通道，不可以用最大通道数等代替，提供技术白皮书证明； 如果是飞利浦品牌需提供最高通道Elition X平台，提供技术白皮书证明； 如果是GE品牌提供≥96个通道数，提供技术白皮书证明； 如果是其他品牌，提供最高通道数，提供技术白皮书证明。 |
| 4.7 | 单视野独立射频接收通道 |  | ≥64个 |
| 4.8 | 独立射频源个数 |  | ≥1 |
| ※4.9 | 所有线圈免调谐 |  | 均具备相控阵线圈技术 |
| 4.10 | 发射带宽 |  | ≥500KHZ |
| 4.11 | 每通道同时并行采样接收带宽 |  | ≥1MHZ |
| 4.12 | 接收器动态范围 |  | ≥165dB |
| ※4.13 | 必须按照以下要求单独提供线圈，不可应用其他代替 |  | 提供 |
| 4.14.1 | 一体化头颈联合（神经血管）相控阵线圈 |  | ≥20通道 |
| 4.14.2 | 体部相控阵线圈（组合或独立）2 套 |  | ≥30通道， 如果有效物理覆盖FOV范围≥50cm，则提供一个腹部线圈，如果有效物理覆盖FOV范围≤50cm，则必须提供2个原厂腹部线圈。 |
| 4.14.3 | 全脊柱相控阵线圈 |  | ≥32通道 |
| ★4.14.4 | 多功能柔性大小关节线圈1套（各1大1小） |  | ≥16通道 |
| 4.14.5 | 全腹矩阵线圈（组合或独立） |  | ≥60 通道 |
| ★4.14.6 | 原厂乳腺线圈 |  | ≥16通道 |
| 4.14.7 | 胸部（心脏）矩阵线圈（组合或独立） |  | ≥30通道 |
| 4.14.8 | 下肢血管线圈（组合或独立） |  | ≥45通道 |
| 4.14.9 | 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合或独立） |  | ≥52通道 |
| ※4.14.10 | 线圈组合扫描技术 |  | 具备 |
| ※5 | 全静音技术要求 |  | 需提供最新全静音全身各部位临床扫描技术(提供Datasheet证明)。 |
| ※5.1 | 零回波或者超短回波技术，可以应用于血管成像，关节成像等部位 |  | 提供 |
| ※5.2 | 具备梯度系统硬件静音技术 |  | 提供 |
| ※5.3 | 具备声阻尼材料 |  | 提供 |
| ※5.4 | 具备真空隔绝腔设计的硬件静音技术 |  | 提供 |
| ※5.5 | 具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 |  | 提供 |
| ※5.6 | 具备人工智能选择性静音技术，适用于所有序列 |  | 提供 |
| ※5.7 | 全静音平台适用范围： |  | 提供 |
| ※5.7.1 | 可用于 T1 对比、T2 对比、Darkfluid 对比、 SWI 对比 、TSE 序列、SE 序 列、GRE 序列 、DWI 序列 、3D T1 加权超短 TE 序列 |  | 具备 |
| ※5.7.2 | 可应用于神经系统成像 |  | 具备 |
| ※5.7.3 | 可用于骨关节系统成像 |  | 具备 |
| ※5.7.4 | 应用于脊柱成像 |  | 具备 |
| ※6.1 | 操作系统 |  | Linux 或Windows系统 |
| 6.2 | 主CPU主频 |  | ≥3.5GHZ |
| 6.3 | 主CPU个数 |  | ≥6个 |
| 6.4 | 主内存 |  | ≥64GB |
| 6.5 | 最大重建矩阵 |  | ≥1024×1024 |
| 6.6 | 重建速度 |  | ≥14000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 6.7 | 阵列处理器内存 |  | ≥480GB |
| 6.8 | 系统硬盘容量 |  | ≥240GB |
| ※6.9 | DVD-RW光盘刻录机 |  | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |
| ※6.10 | 同步扫描和创建功能 |  | 实时显示 |
| 6.11 | 显示器 |  | ≥24英寸彩色LCD液晶显示 |
| 6.12 | 显示图像分辨率 |  | ≥1920×1200 |
| ※6.13 | 实时MIP |  | 具备 |
| ※6.14 | 实时MPR |  | 具备 |
| ※6.15 | 三维表面重建技术SSD |  | 具备 |
| ※6.16 | 自由感兴趣区MIP重建 |  | 具备 |
| ※6.17 | 图像减影，电影回放 |  | 具备 |
| ※6.18 | 实时互动多平面重建 |  | 具备 |
| ※6.19 | 动态定量分析软件： |  | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |
| ※6.20 | 实时心电波形显示 |  | 具备 |
| ※6.21 | 实时呼吸、脉搏波形显示 |  | 具备 |
| ※6.22 | 3D后处理 |  | 具备 |
| ※6.23 | 阵列计算机： |  | 提供 |
| 6.23.1 | CPU：≥2 个，主频≥2GHz |  | 具备 |
| 6.23.2 | 内存≥64GB |  | 具备 |
| 6.23.3 | 硬盘≥480GB |  | 具备 |
| ※7.1 | 软件控制照相技术 |  | 具备 |
| ※7.2 | DICOM3.0接口免费与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） |  | 具备 |
| ※7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 |  | 具备 |
| ※7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 |  | 具备 |
| 8.1 | 最大FOV |  | ≥50cm |
| 8.2 | 最小FOV |  | ≤5mm |
| ★8.3 | 二维最薄扫描层厚 |  | ≤0.12mm |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 |  | ≤0.05mm |
| 8.5 | 最大采集矩阵 |  | ≥1024×1024 |
| 8.6 | 最小采集矩阵 |  | ≤32×32 |
| 8.7 | 最大回波链 |  | ≥512 |
| 8.8 | EPI最短TR时间（64矩阵） |  | ≤10ms |
| 8.9 | EPI最短TE时间（64矩阵） |  | ≤2.2ms |
| 8.10 | EPI最短TR时间（128矩阵） |  | ≤10ms |
| 8.11 | EPI最短TE时间（128矩阵） |  | ≤2.2ms |
| 8.12 | EPI最短TR时间（256矩阵） |  | ≤10ms |
| 8.13 | EPI最短TE时间（256矩阵） |  | ≤2.6ms |
| 8.14 | 采集弥散加权系数B值 |  | ≥10,000 |
| ※9.1 | 自旋回波序列： |  | 具备 |
| ※9.2 | 2D/3D自旋回波序列 |  | 具备 |
| ※9.3 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 |  | 具备 |
| ※9.4 | 单次激发SE/FSE |  | 具备 |
| ※9.5 | 反转恢复（IR）序列 |  | 具备 |
| ※9.6 | 快速IR(脂肪、 水抑制） |  | 具备 |
| ※9.7 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） |  | 具备 |
| ※9.8 | STIR压脂序列 |  | 具备 |
| ※9.9 | 单次激发快速IR |  | 具备 |
| ※9.10 | 常规反转恢复序列 |  | 具备 |
| ※9.11 | 脂肪/水激发技术 |  | 具备 |
| ※9.12 | 翻转恢复脂肪抑制序列 |  | 具备 |
| ※9.13 | 梯度回波(GRE) 序列 |  | 具备 |
| ※9.14 | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 |  | 具备 |
| ※9.15 | 同反相位技术 |  | 具备 |
| ※9.16 | 梯度多回波序列 |  | 具备 |
| ※9.17 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） |  | 具备 |
| ※9.18 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） |  | 具备 |
| ※9.19 | 单次多平面梯度回波序列 |  | 具备 |
| ※9.20 | 多回波梯度回波序列 |  | 具备 |
| ※9.21 | 磁化传递技术 |  | 具备 |
| ※9.22 | 重T2 加权高对比序列 |  | 具备 |
| ※9.23 | EPI 序列 |  | 提供 |
| ※9.24 | 单次激发EPI |  | 具备 |
| ※9.25 | 多次激发EPI |  | 具备 |
| ※9.26 | 自旋回波EPI |  | 具备 |
| ※9.27 | 梯度回波EPI |  | 具备 |
| ※9.28 | 反转EPI |  | 具备 |
| ※9.29 | K空间成像技术 |  | 提供 |
| ※9.30 | 并行采集技术 |  | 具备 |
| ※9.31 | 部分扫描采集技术 |  | 具备 |
| ※9.32 | 矩形视野采集技术 |  | 具备 |
| ※9.33 | 三维重叠连续采集技术 |  | 具备 |
| ※9.34 | 预备相位极小化扫描技术 |  | 具备 |
| ※9.35 | 压缩感知技术，支持全身各部位 |  | 具备 |
| ※9.35.1 | 具备线圈内置匀场线圈，线圈内部匀场可以和全身匀场合用； |  | 具备 |
| ※9.35.2 | 可逐层调整发射电压、逐层调整共振频率、逐层调整 B0 匀场、逐层调整 B1 匀场 |  | 具备 |
| ※9.35.3 | 具备智能人体解剖模型，无需额外定位装置即可确定人体脏器位置 |  | 具备 |
| ※9.36 | 特殊K空间放射状填充技术 |  | 具备 |
| ※9.37 | 特殊K空间螺旋状填充技术 |  | 具备 |
| ※9.38 | 特殊K空间放射状3D填充技术 |  | 具备 |
| ※9.39 | 特殊K空间笛卡尔填充技术 |  | 具备 |
| ※9.40 | 全身成像技术 |  | 提供 |
| ※9.41 | 神经系统成像技术 包括 |  | 具备 |
| ※9.42 | 全脑不打药灌注成像3D ASL 技术 |  | 具备 |
| ※9.43 | 提供CBF值 |  | 具备 |
| ※9.44 | 具备斑块成像扫描 |  | 具备 |
| ※9.45 | 磁敏感加权成像技术 |  | 具备 |
| ※9.46 | 脑灌注成像技术,包括 |  | 提供 |
| ※9.47 | 计算血流图（rCBV图）及分析 |  | 具备 |
| ※9.48 | 平均通过时间（MTT）及分析 |  | 具备 |
| ※9.49 | 到达峰值时间（TTP）及分析 |  | 具备 |
| ※9.50 | 负积分图（局部脑血容量） |  | 具备 |
| ※9.51 | 检索图（局部脑血容量） |  | 具备 |
| ※9.52 | 彩色灌注分析软件 |  | 具备 |
| ※9.53 | 具备线上计算血流动态图 |  | 具备 |
| ※9.54 | 脑功能成像BOLD |  | 具备 |
| ※9.55 | 弥散张量成像（DTI） |  | 具备 |
| 9.56 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 |  | ≥256(提供白皮书证明) |
| ※9.57 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 |  | 弥散张量方向个数可以连续选择 |
| ※9.58 | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） |  | 具备 |
| ※9.59 | 多b值弥散 |  | 具备 |
| ※9.60 | 高清弥散成像技术 |  | 具备 |
| ※9.61 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） |  | 具备 |
| ※9.62 | 体部成像技术 包括 |  | 提供 |
| ※9.63 | 水脂分离技术 |  | 具备 |
| ※9.64 | 脂铁定量技术 |  | 具备 |
| ※9.65 | 膈肌导航技术 |  | 具备 |
| ※9.66 | 呼吸触发技术 |  | 具备 |
| ※9.67 | 自由呼吸门控技术 |  | 具备 |
| ※9.68 | 频域饱和发体部大范围成像技术 |  | 具备 |
| ※9.69 | 一次扫描四种对比度 |  | 具备 |
| ※9.70 | 体部弥散成像技术 |  | 具备 |
| ※9.71 | 动态肾脏成像 |  | 具备 |
| ※9.72 | MR尿路及胰胆管造影技术 |  | 具备 |
| ※9.73 | 肝脏动态增强成像 |  | 具备 |
| ※9.74 | 肝脏、肾脏弥散成像 |  | 具备 |
| ※9.75 | 各向同性的腹部成像高级技术 |  | 具备 |
| ※9.76 | 心血管成像技术，包括： |  | 提供 |
| ※9.77 | 血管成像技术 |  | 提供 |
| ※9.78 | 2D/3D时飞法技术 |  | 具备 |
| ※9.79 | 门控2D血管技术 |  | 具备 |
| ※9.80 | 2D/3D相位对比法技术 |  | 具备 |
| ※9.81 | 动静脉分离成像 |  | 具备 |
| ※9.82 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 |  | 具备 |
| ※9.83 | 全身血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.1 | 头颅动静脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.2 | 肺动脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.3 | 颈动静脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.4 | 腹主动脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.5 | 胸主动脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.6 | 上肢动脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.7 | 下肢动脉血管成像 |  | 具备 |
| ※9.83.8 | 下腔静脉成像 |  | 具备 |
| ※9.84 | 区域饱和技术 |  | 具备 |
| ※9.85 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 |  | 具备 |
| ※9.86 | 外周血管成像技术 |  | 具备 |
| ※9.87 | 心脏定量分析成像技术，包括T1 Mapping、T2 Mapping、T2* Mapping、 |  | 具备 |
| ※9.88 | 心脏成像白血技术 |  | 具备 |
| ※9.89 | 心脏成像黑血技术 |  | 具备 |
| ※9.90 | 心脏电影技术 |  | 具备 |
| ※9.91 | 心血管冠脉成像 |  | 具备 |
| ※9.92 | 心脏首过灌注 |  | 具备 |
| ※9.93 | 心脏延迟灌注 |  | 具备 |
| ※9.94 | 2D/3D单体素/多体素波谱成像，头颅/乳腺/前列腺波普成像 |  | 具备 |
| ※9.95 | 深度学习平台技术 |  | 具备 |
| ※9.96 | 必须提供具备原厂压缩感知技术 |  | 提供 |
| ※9.97 | 前列腺高清扫描包 |  | 具备 |
| ※9.98 | 直肠高清扫描包 |  | 具备 |
| ※9.99 | 肝脏高清扫描包 |  | 具备 |
| ※9.100 | 头颈高清斑块扫描包 |  | 具备 |
| ※9.101 | 单体素和多体素波谱成像 |  | 具备 |
| ※9.102 | 特殊方式成像 |  | 具备 |
| ※9.102.1 | 单脏器薄层扫描 |  | 具备 |
| ※9.102.2 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像 |  | 具备 |
| ※9.102.3 | 单脏器磁共振波谱成像 |  | 具备 |
| ※9.102.4 | 磁共振动态增强成像 |  | 具备 |
| ※9.102.5 | 磁共振弥散成像 |  | 具备 |
| ※9.102.6 | 功能磁共振 |  | 具备 |
| ※9.102.7 | 酰胺质子转移成像 |  | 具备 |
| 10．高级独立后处理工作站 2套（各个厂家必须提供各自原厂最新软件包和功能包） |  |  |  |
| ※10.1 | 工作站型号和名称 |  | 必须为原厂MRI专用最高版本高级后处理工作站 |
| ※10.1.1 | ASL 后处理功能 |  | 具备 |
| 10.2 | 显示器 |  | 提供 |
| 10.2.1 | 尺寸 |  | ≥19英寸 |
| 10.2.2 | 数量 |  | ≥2个 |
| 10.3 | CPU |  | ≥2个 |
| 10.4 | 主CPU主频 |  | ≥3.5GHZ |
| 10.5 | 内存 |  | ≥30GB |
| 10.6 | 硬盘容量 |  | ≥480GB |
| ※10.7 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 |  | 配备 |
| ※10.8 | 多种方式显示和图像处理 |  | 提供 |
| ※10.9 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) |  | 提供 |
| ※10.10 | 实时三维图像 |  | 提供 |
| ※10.11 | 原厂心脏高级后处理功能软件 |  | 提供 |
| ※10.11.1 | 自动心肌活性成像技术及分析软件包 |  | 提供 |
| ※10.11.2 | 心脏成像冠脉成像软件包 |  | 提供 |
| ※10.11.3 | 流量定量成像及分析软件包 |  | 提供 |
| ※10.11.4 | 心脏后处理及分析软件包 |  | 提供 |
| ※10.12 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  | 提供 |
| ※10.12.1 | 弥散成像后处理 |  | 提供 |
| ※10.12.2 | 皮层功能区分析软件包 |  | 提供 |
| ※10.12.3 | 动态EPI |  | 提供 |
| ※10.12.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 |  | 提供 |
| ※10.12.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 |  | 提供 |
| ※10.12.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 |  | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |
| ※10.12.7 | 血氧水平依赖功能成像及分析软件 |  | 提供 |
| ※10.12.8 | 波谱后处理及分析软件 |  | 提供 |
| ※10.12.9 | 神经灌注后处理及分析软件 |  | 提供 |
| ※10.13 | DICOM图像转换成JPG格式 |  | 提供 |
| ※10.14 | 病人数据库 |  | 提供 |
| ※10.15 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. |  | 提供，供应商必须负责主机及附属设备接入医院信息系统 |
| ※10.16 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 |  | 提供 |
| ※10.17 | 提供全脑不打药血流灌注定量成像技术后处理功能（3D/4D ASL） |  | 提供 |
| ※10.18 | 肿瘤Ktrans、Kep、Kev |  | 提供 |
| ※10.19 | 乳腺成像后处理及分析软件 |  | 提供 |
| ※10.19.1 | 高分辨双侧乳腺成像技术 |  | 提供 |
| ※10.19.2 | 乳腺硅胶成像 |  | 提供 |
| ※10.20 | 人工智能平台 |  | 提供 |
| ※10.20.1 | 人工智能扫描平台 |  | 提供 |
| ※10.20.2 | 智慧读片平台 |  | 提供 |
| ※10.20.3 | 智慧浏览引擎平台 |  | 提供 |
| ※10.20.4 | 人工智能后处理平台 |  | 提供 |
| ※10.20.5 | 高分辨率血管壁成像软件包 |  | 提供 |
| 11 | 维修和保养服务 |  | 提供 |
| ※11.01 | 自交货验收合格之日起，免费提供原厂整机保养与维修（包括维修及免费更换配件）≥1+2年（含所有备件） |  | 提供（原厂，提供厂家证明书） |
| ※11.02 | 自交货验收合格之日起，免费提供其附属设备的维修和保养（包括维修及免费更换配件）≥1+2年 |  | 提供 |
| 11.03 | 液氦填充周期 |  | ≥5年 |
| ※12 | 第三方设备或软件 |  | 提供 |
| ※12.01 | 无磁耳机两套 |  | 提供 |
| ※12.02 | 满足3.0T MRI机精密空调 |  | 1套 提供 |
| ※12.03 | 满足3.0T MRI机使用的水冷机 |  | 1套 提供 |
| ※12.04 | 机房铁磁屏蔽系统及装修（包括门、墙等） |  | 1套 提供 投标人应提供包括但不限于屏蔽效能、屏蔽材料选择、结构设计、电磁干扰防护等机房屏蔽施工、以及配套装修施工，验收时提供第三方检测合格报告。 |
| ※12.05 | 无磁紫外线消毒仪 |  | 1套 提供 |
| ※12.06 | 无磁摄像头及对讲系统 |  | 1套 提供 |
| ※12.07 | MR专用双管高压注射器1 套（国内外知名品牌） |  | 1套 提供 |
| ※12.08 | 无磁轮椅 |  | 提供 |
| ※12.09 | 设备配电用专用电缆（约200米） |  | 提供 |
| ※12.10 | 供主机使用的UPS不间断稳压电源，不少于30分钟 |  | 1套 提供 |
| ※12.11 | 数智化影像诊断中心系统 |  | 1套 提供 |
| ※12.11.1 | 会诊显示系统（包含智能环境光系统1套、电子讲台1台、无线投屏1套、多模态高级影像处理平台1套） |  | 移动式控制平板及软件：支持会诊屏的单屏、双屏、三屏、四屏显示，支持多种布局模式的快速调用，至少接入包括1台工作站、1路远程视频信号、无线投屏信号以及电子讲台信号 |
| ※12.11.2 | 超高清影像服务器1套 |  | 支持8路接口为DVI或HDMI的全高清视频信号,支持1路DP接口的超高清影像视频信号输出，通过专用软件控制 |
| ※12.11.3 | 智能晨会RIMEX系统1套 |  | （1）服务器端：对科室人员账户管理、档案管理，对读片活动提供标签进行分类管理，集成PACS浏览器，可与医院RIS、PACS等系统直接对接，通过病人门诊号、住院号或者身份证等信息，可直接导入病人信息； （2）客户端：支持手动、自动排班，支持病例上传、结构化报告、添加随访记录，提供软件功能截图； （3）演讲端：支持演讲台专属账户，演讲端可浏览今日晨会数量、本年晨会、本月累计晨会，提供软件功能截图 |
| ※12.11.4 | 6MP审核专用LED显示器（含NFC一碰传智能阅片工作站） 12套 |  | （1）具备NFC一碰传医学图像智能调阅功能、配备质量控制Qualitas Client管理软件，须提供产品彩页及CCC认证 （2）质量控制软件：可检测及自动校准显示器的亮度、色彩、曲线等，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图 |
| ※12.12 | 具体负责提供3.0T磁共振系统备案到相关卫生行政部门 |  | 提供，医院设备科协助办理 |
| ※12.13 | 负责进修培训操作技师2人和诊断医师2人，各3个月 |  | 提供，到省级三甲医院培训基地进修培训 |
| ※12.14 | 供应商必须负责主机及附属设备接入医院PACS信息系统 |  | 提供(经医院信息科) |
| ※12.15 | MR专用移动急救药品器械车1台 |  | 提供 |
| ※12.16 | 铁磁探测仪1 套 |  | 提供 |
| ※12.17 | 除颤仪1 台 |  | 提供 |
| ※12.18 | 心电图机1 台 |  | 提供 |