- 采购需求

一、技术性能指标

| 项目 | 序号 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1数量 | 1.1 | 12台 |
| 2配置 | 2.1 | 床旁血液净化装置12台 |
|  | 2.2 | 提供产品配置清单 |
| 3性能 | 3.1 | 功能描述： 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、分子吸附再循环系统、白蛋白透析治疗等。 |
|  | 3.2 | 治疗模式： 支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)。 |
|  | 3.3 | 技术要求 |
|  | 3.3.1 | 采用≥11.8英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。 |
|  | *3.3.2 | 设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。 |
|  | *3.3.3 | 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 |
|  | 3.3.4 | 管路的安装有图文引导。 |
|  | 3.3.5 | 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。 |
|  | 3.3.6 | 设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。 |
|  | *3.3.7 | 设备配置≥5个流量泵（不包括肝素泵）。 |
|  | 3.3.8 | 流量控制范围 |
|  | 3.3.8.1 | 血泵流量范围：30mL/min～480mL/min。 |
|  | 3.3.8.2 | 置换液流量范围：100～11500mL/h。 |
|  | 3.3.8.3 | 废液流量范围：100～11500mL/h。 |
|  | 3.3.8.4 | 透析液流量范围：100～11500mL/h。 |
|  | 3.3.9 | 压力监测范围 |
|  | 3.3.9.1 | 动脉压监测范围: -300mmHg～+580mmHg。 |
|  | 3.3.9.2 | 静脉压监测范围: -300mmHg～+580mmHg。 |
|  | 3.3.9.3 | 跨膜压监测范围: -300mmHg～+580mmHg。 |
|  | 3.3.9.4 | 滤前压监测范围：-300mmHg～+580mmHg。 |
|  | 3.3.9.5 | 一级膜外压监测范围：-300mmHg～+580mmHg。 |
|  | 3.3.10 | 气泡检测器：可监测＞0.025ml的气泡。 |
|  | 3.3.11 | 漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。 |
|  | 3.3.12 | 脱水范围为0～3000mL/h。 |
|  | *3.3.13 | - 加热系统： - 直接控制置换液温度，温度范围：33～39.5℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。 |
|  | 3.3.14 | 设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～29kg。 |
|  | *3.3.15 | 每套设备标配注射泵（单头泵）2台。 |
|  | *3.3.16 | 设备使用专机专用耗材必须在河南省省标目录内（提供证明文件） |
| 4网络 | 4.1 | - 报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用 |
| 5售后 | 5.1 | 质保期：验收合格后，整机质保5年。提供每年，每季度设备维护保养。维修期间无偿提供1:1备用机。 |