1.项目概况

本次招标项目为河南科技大学第一附属医院移动床旁DR拍片机采购项目，共1个包。
2.招标货物清单及技术要求

（1）采购货物清单

	序号
	货物名称
	单位
	数量

	1
	移动床旁DR拍片机
	套
	2


技术要求

	序号
	项目
	要   求

	1.性能
	1.1
	功能及整机要求

	
	1.1.1
	所招设备为移动式摄影X射线机，用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对成人和儿童进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

	
	1.2
	主要技术规格和要求

	
	1.2.1
	高压发生器

	
	1.2.1.1
	高压发生器最大功率：≥30kW

	
	1.2.1.2
	管电压可调范围：40~150kV

	
	1.2.1.3
	曝光时间范围：1ms~10s

	
	1.2.1.4
	最大输出电流：≥400mA

	
	1.2.1.5
	最大毫安秒：≥320mAs

	
	1.2.2
	Ｘ线球管

	
	1.2.2.1
	球管类型：旋转阳极球管

	
	1.2.2.2
	大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

	
	1.2.2.3
	阳极热容量：≥140kHU      

	
	1.2.2.4
	最大管电压：≥150kV

	
	1.2.3
	无线平板探测器

	
	1.2.3.1
	探测器有效视野尺寸：≥14*17英寸

	
	1.2.3.2
	探测器材料：碘化铯非晶硅

	
	1.2.3.3
	像素尺寸：≤140μm

	
	1.2.3.4
	A/D转换率：≥16bits

	
	1.2.3.5
	采集矩阵：≥2500*3072

	
	1.2.3.6
	无线模式图像成像时间：≤10秒

	
	1.2.3.7
	最大承重：≥200kg

	
	1.2.3.8
	数据传输方式：无线

	
	1.2.4
	机械装置

	
	1.2.4.1
	机体移动方式：电助力+手动

	
	1.2.4.2
	配备电池独立供电系统，并支持无电状态时可插市电立即曝光功能

	
	1.2.4.3
	X线球管最大外展：≥500mm

	
	1.2.4.4
	限束器旋转角度：≥±90°

	
	1.2.4.5
	球管焦点距地最大距离：≥2000mm

	
	1.2.4.6
	接触式防碰撞功能：配备

	
	1.2.4.7
	机身宽度：≤60cm

	
	*1.2.4.8
	曝光控制需具备：无线曝光功能，延时曝光功能，有线曝光功能（或具备可视化曝光功能）

	
	1.2.4.9
	无线曝光功能可以穿透墙体等障碍

	
	1.2.4.10
	最大爬坡角度：≥10°

	
	1.2.4.11
	具有充电状态和低电量提示功能

	
	1.2.4.12
	可实现原地旋转，方便摆位

	
	1.2.4.13
	电动辅助驱动时机体移动速度≥5km/h

	
	1.2.4.14
	具备声音提醒装置

	
	1.2.4.15
	具有一键急停保护功能

	
	1.2.5
	图像采集/处理工作站

	
	1.2.5.1
	基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

	
	1.2.5.2
	触摸操作屏尺寸：≥19英寸

	
	1.2.5.3
	具备无线、有线双模式数据传输

	
	1.2.5.4
	支持与RIS、PACS和HIS系统的集成

	
	1.2.5.5
	按照器官进行摄影检查

	
	1.2.5.6
	图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

	
	1.2.5.7
	调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

	
	1.2.5.8
	边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

	
	1.2.5.9
	打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数

	
	1.2.5.10
	图像采集工作站应支持分格打印输出

	
	1.2.5.11
	支持无损压缩的高速传输

	
	1.2.5.12
	支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

	
	1.2.6
	提供患者全身防护用品两套，符合国家规定的防护标准。

	2其它
	*2.1
	开元院区门诊楼二楼另外两台放射设备预评、控评、辐射安全分析报告。（提供承诺函）

	3网络
	3.1
	报价内含项目内设备与院内网络连接硬件及软件费用

	4售后
	4.1
	原厂整机质保，≥5年（需提供生产厂家售后服务承诺书）

	
	4.2
	提供每年，每季度设备维护保养


3.供货要求
3.1 投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。
3.2 采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

