一、本次采购内容：自动体外除颤仪17台

二、商务要求：

1、质量要求：达到国家、行业质量验收规范合格标准

2、交货期：30日历天

3、交货地点：采购人指定地点

4、付款条件：验收合格后试运营30天后，支付首批合同金额90%，一年后支付合同金额10%

5、质保期：2年

三、技术参数

自动除颤仪招标参数

- 物理规格/性能

1.1具备便携把手，主机操作面板上的操作按键数量:1-3个。

1.2具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击。

*1.3设备具有防尘防水设计，防尘防水级别≥IP55。

1.4工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 ，工作湿度范围至少满足5~ 95% 非冷凝。

1.5设备能适用于不同急救环境：具有急救车标准认证、适航认证。

- 除颤性能

2.1采用双相波技术，支持成人以及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。（提供证明材料）

2.2最大能量（成人）≥360J。

2.3支持多档位除颤能量调节，电击次数及能量可配置。

*2.4设备开机时间≤3秒。

2.5从开机到200J放电准备就绪用时≤7s。（提供证明材料）

2.6开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。（提供证明材料）

2.7具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者。

2.8除颤能量精度≤±10%。

3.除颤电极片

3.1在待机状态，电极片与主机预先连接节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。

3.2主机上有电极片粘贴位置动画提示，电极片上具有电极片粘贴方式示意图。

3.3粘贴电极片时根据施救者响应速度，智能提示长短不同的语音信息。电极片连接异常时有语音提示。（提供证明材料）

3.4可自动识别电极片的病人类型，并根据电极片类型自动选择成人、小儿对应的除颤能量。（提供证明材料）

*3.5配套成人电极片也支持儿童模式下使用。

3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示。（提供证明材料）

3.7电极片有效期≥5年。（提供证明材料）

3.8主机具有电极片仓，用于存放电极片，整理电极片电缆。（提供证明材料）

4.CPR心肺复苏性能

4.1 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。

*4.2实施CPR过程中，具有剩余按压次数或剩余时间语音提示，激励施救者保证按压质量。

4.3可支持使用多功能电极片或心肺复苏传感器实现CPR辅助按压功能，指导按压质量。

4.4设备配套电极片可检测CPR按压频率，并在主机屏幕上实时显示。

4.5当CPR按压频率不规范时，主机屏幕上可提供不同颜色反馈。

5.电池

5.1在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年。

5.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。

5.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。

5.4电池电量指示，可看出电量剩余。

6.屏幕/操作

6.1设备屏幕提供≥7英寸显示屏，彩色显示屏分辨率不小于800×480像素，提供动画指导用户执行急救操作。（提供证明材料）

6.2设备屏幕支持显示且记录 ECG 波形，提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求。

6.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。

6.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用，节省手动调整时间。

6.5支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

7.数据传输和存储

7.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）等。

7.2支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

7.3存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告。

7.4具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。

8.设备维护与自检

*8.1设备具有用户自检和设备自检功能,支持每日、每周、每月、每季度的设备自检。

8.2提供设备状态指示灯，根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。

8.3支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

8.4 支持使用酒精（75％）对设备进行清洁消毒（提供证明材料）。

9.配置及相关要求

9.1配置清单：自动体外除颤器、免维护充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。

9.2为保障此次AED设备安全性、稳定性及技术先进性,要求设备投入市场时间不少于2年的成熟主力机型。（以医疗器械注册证发放时间为准）

9.3机箱要求：采用壁挂式机箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能；机箱色彩由采购方选定，并应根据采购方需求印制指定标识及宣传标语。

四、其他相关要求

（一）基本要求

1. 供应商所供产品为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码。

2. 所用的支持文件，如：产品说明、目录、样本等应为原件或复印件，图表、简图等支持文件都应清晰。

3. 如果所供产品有特殊的工作条件要求，供应商应在投标文件中加以说明。

4. 供应商所供产品技术规格应符合招标文件要求，如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写采购需求偏离表。

（二）验收标准：供应商按要求将设备送至指定交货地点，负责设备的安装调试。待正常运行后，按照相关技术文件进行验收。验收分为到货验收和质量验收，设备保修期以质量验收合格之日起计算。

（三）培训等相关要求培训服务：设备使用期间供应商提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

（四）售后服务要求

1、技术手册, 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册

2、维修响应, 提供 7*24 小时电话专线技术支持，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务