采购需求
一、拟采购医疗设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	所属包段
	所属医疗器械类别
	备注

	1
	移动彩超
	2
	台
	一
	II类或Ⅲ类
	

	2
	床旁超声机
	1
	台
	二
	II类或Ⅲ类
	


二、技术参数
包一：移动彩超
（一）货物名称：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统
（二）设备功能：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

（三）产品要求：所投机型为国产品牌2021年1月1日以后首次注册新机型，以首次注册证为准。后续能持续升级拓展新的业务需求
（四）系统技术规格及概述

≥15英寸高清晰、彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度

探头接口≥1个，可扩展到≥3个

整机重量≤6.5kg（含电池）

***支持用户自定义按键及同一个自定义键支持功能（提供证明材料）
支持英语、中文等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

组织特异性成像

空间复合成像技术，多级可调，支持线阵和凸阵探头

1.1.1***支持偏转线个数（提供证明材料）
频率复合成像

斑点噪声抑制成像

回波增强技术

M型成像模式

彩色M型

解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

超宽动态血流技术

高分辨率血流成像

双实时同屏对比显示

自动调节取样框的角度及位置

频谱多普勒成像

脉冲多普勒、高脉冲重复频率

连续多普勒

智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

组织多普勒成像及定量分析单元

6.1支持TDI\TEI\TVD\TVM四种模式

配弹性成像及定量分析单元
一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

图像放大技术

9.1一键实现全屏放大

9.2局部放大

穿刺针增强技术

10.1双屏实时对比显示增强前后效果

10.2增强平面角度可调

（五）测量分析和报告

常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

*血管内中膜自动测量
，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果（提供证明材料）
儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

（六）电影回放及原始数据处理

电影回放

所有模式下支持手动、自动回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

***原始数据处理，可对回放图像进行参数调节（提供证明材料）
（七）检查存储和管理

≥240GB固态硬盘

内置超声工作站

支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

动态图像、静态图像可以直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

（八） 技术参数及要求

二维灰阶模式

焦点：≥4个，动态可调

**探头配置：要求配备三把探头：电子凸阵，电子线阵，电子相控阵各一把（提供证明材料）
扫描频率：

电子凸阵：超声频率
1.3-5.0MHz；

电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz；

电子线阵：超声频率3.0-12MHz；

最大显示深度:≥39cm

TGC：≥8段，LGC：≥4段

动态范围：30-190dB，可视可调

增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱：≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转： ≥±30度 (线阵探头)

支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

PW最大速度： ≥8m/s

最小速度： ≤5mm/s

取样容积： 0.5-20mm 

偏转角度：≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

（九）连通性

参考信号：心电，呼吸波，心电触发

数据接口：HDMI、USB3.0接口、音频接口

支持数据无线传输

支持DICOM3.0系统

外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口

专用台车：可升降

具备可装卸探头扩展槽

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

包二：床旁超声机

（一）货物名称：全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

（二）设备功能：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、新生儿、儿科、急诊、麻醉、等全身应用，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。
（三）系统技术规格及概述

1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

≥15英寸高清晰、彩色LED显示屏

数字波束增强器

多倍波束合成

二维灰阶模式

组织谐波成像模式

组织特异性成像

空间复合成像

斑点抑制成像

频率复合成像

回波增强技术

M型模式

彩色M型模式

具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

超宽动态血流技术

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

*可支持组织多普勒成像，要求支持四种模式组织多普勒，TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M（提供证明材料）

*具备低机械指数造影模式，并支持微血管造影成像;支持浅表、血管、腹部造影。（提供证明材料）

*独立角度偏转（提供证明材料）
*扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用（提供证明材料）
实时双幅对比成像

高分辨率血流成像

一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

*智能多普勒 自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度（提供证明材料）
一键实现全屏放大

局部放大（支持前端、后端放大）

二维和彩色多谱勒双幅显示

穿刺针显影增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

支持超声教学软件

支持自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

支持DICOM 3.0

支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

***支持用户自定义按键数量及同一个自定义键支持功能数量（提供证明材料）
（四） 测量和分析

1.常规测量

2.距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

3.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

4.全科测量包，自动生成报告

5.腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6.妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

7.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等

8.Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

9.可支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能

10.支持用户自定义测量项目以及公式编辑

（五）电影回放及原始数据处理

1.所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

2.支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3.原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

4.支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

5.支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

（六）检查存储和管理（内置超声工作站）

1.≥240GB硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

2.内置超声工作站

3.多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

（七）技术参数及要求

 系统通用功能

 监视器：≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

 探头接口选择：1个，可扩展到3个

 安全标准：符合商品安全质量要求

 整机重量≤6KG

 支持用户自定义按键数量≥4个

 探头规格

频率： 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

凸阵探头具有≥7种频率的变频范围，扫描角度最大扩展后≥100度

线阵探头具有≥6种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 

相控阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度

二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥512超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率
1.3- 6.0 MHz

电子相控阵：超声频率3.0- 7.0MHz

电子线阵：超声频率
5.4-13.5MHz

电子小凸阵：超声频率
3.0- 11.0 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

***最大显示深度（提供证明材料）
最大帧率：≥999 帧/秒


TGC：≥8段

LGC： ≥4段

二维灰阶：≥256

动态范围： 30-190db

增益调节： B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱： ≥8种

体位标记：≥120种，可以自定义注释

扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转： ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率： ≥244 帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度： ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

最小速度： ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积： 0.5-20mm 

偏转角度： ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

可支持组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

***支持偏转线个数（提供证明材料）
（八）连通性

输入/输出信号

输入： VCR， 外部视频, RGB彩色视频

输出： 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

支持数据无线传输

支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印

USB3.0接口

外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

音频接口

可升降多功能专用台车

支持机器防盗锁控制

支持扩展USB接口

具备可装卸探头扩展槽

储物设备

专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

（九）基本配置

1.主机一台

2.*线阵探头1把，凸阵探头1把，相控阵探头1把、小微凸探头1把（提供证明材料）
3.原厂台车1辆

4.原厂旅行箱1个

三、技术要求
1.技术参数中带“**”为重要参数，一项不符合即视为无效标（仅包1）；带“***”为质量等级参数，不同等级得相应分数，详见评标办法。

2.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

3.对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。证明材料包括：投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址），或者评标委员会认可的其他客观证据材料。
四、商务要求

1.交货期：合同签订后30天内安装调试完成。

2.交货地点：濮阳市人民医院。

3.质量标准：合格，符合国家标准。

4.质保期：验收合格后保修3年。

5.付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的100%。  

6.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。

7.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

8.投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。

9.投标人需提供培训方案和供货方案。

10.投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。

11.投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。

12.投标人应承诺针对本次所采购的设备负责免费对接医院现有网络，如果中标后，未能实现对接，投标人应承担相应的法律后果，并赔偿采购人由此带来的一切损失。投标人应提供承诺函（盖单位公章，且法定代表人签字或盖章），未提供的按照投标无效处理。


