
采购需求
一、拟采购医疗设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	所属包段
	所属医疗器械类别
	备注

	1
	悬吊DR
	1
	台
	一
	II类
	

	2
	移动DR
	1
	台
	二
	II类
	


二、技术参数
包一：悬吊DR

	序号
	技术和性能参数名称

	1
	功能需求

	1.1
	用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

	2
	主要技术规格和要求　

	2.1
	高压发生器

	2.1.1
	逆变频率：≥250kHz

	*2.1.2
	高压发生器功率：≥80kW（提供证明材料）

	2.1.3
	管电压可调范围：40～150kV

	2.1.4
	曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

	2.1.5
	最大输出电流≥1000mA

	2.1.6
	最大电流时间积≥1000mAs

	2.1.7
	具备AEC自动曝光控制

	2.2
	X线球管

	2.2.1
	球管最大功率≥100kW

	2.2.2
	球管焦点≤0.6/1.2mm

	*2.2.3
	阳极热容量≥400kHU（提供证明材料）

	2.2.4
	可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距

	2.2.5
	可通过卷尺测量床旁拍照的距离

	2.2.6
	具备激光定位线，非光野指示范围灯、非投影阴影

	2.2.7
	自动束光器：照射野可根据APR拍摄部位自动无级调整，非档位调

	2.3
	球管悬吊支架

	2.3.1
	吊架运动模式：电动+手动（双模式）

	*2.3.2
	球管组件垂直运动范围：≥180cm；球管组件横向运动距离：≥340cm（提供证明材料）

	2.3.3
	球管组件纵向运动距离≥190cm

	2.3.4
	球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180°

	2.3.5
	球管套可沿水平轴旋转≥±135°

	2.3.6
	球管套绕水平轴电动旋转速度≥25°/s

	2.3.7
	悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能

	2.3.8
	立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动

	2.3.9
	为保护患者检查安全，球管在电动控制模式下降过程中，具备防碰撞检测功能，在遇到障碍物时会自动停止

	2.4
	全自动摆位

	2.4.1
	可遥控悬吊机架实现自动摆位：包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，束光器开口尺寸，可通过无线遥控器一键控制实现以上设置

	2.4.2
	支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）（项目验收时须现场进行演示）

	***2.4.3
	具有多个自动摆位临床应用程序（提供证明材料）

	2.5
	无线平板探测器（2块）

	*2.5.1
	配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用（提供证明材料）

	2.5.2
	探测器闪烁体类型：碘化铯；尺寸：≥17×17英寸

	*2.5.3
	像素尺寸≤125um；空间分辨率≥4.0lp/mm（提供证明材料）

	2.5.4
	采集灰阶度：≥16bits

	2.5.5
	采集距阵：≥3300×3400

	2.5.6
	平板探测器通讯模式：无线传输

	2.6
	胸片架

	2.6.1
	胸片架垂直运动范围≥150cm

	2.6.2
	胸片架探测器中心点最小离地距离≤32cm

	*2.6.3
	源像距SID：≥320cm（提供证明材料）

	2.6.4
	平板接收器可在-20度~+90度翻转

	2.6.5
	支持平板在线充电

	2.6.6
	平板支持在胸片架上的片盒内在线充电，直接接触式，无需插拔电缆，充电接触点在平板探测器侧面设计，非背面设计

	2.6.7
	具备磁吸式安全设计，自动吸入，自动检查平板到位，防止碰撞

	2.6.8
	可隔室遥控胸片架垂直升降

	2.6.9
	具有自动曝光控制电离室

	2.6.10
	具有平板在线充电指示灯

	2.6.11
	胸片架滤线栅为可自由插拔形式，无需借助工具拆卸即可实现滤线栅的取出，非滤线栅为固定不可取出或需借助工具拆卸才可取出形式

	2.7
	球管侧近台操控系统

	2.7.1
	具备近台操控彩色触摸屏，屏幕尺寸：≥9.5英寸

	2.7.2
	操控方式：电容式触摸屏

	2.7.3
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

	2.7.4
	可显示患者的详细登记信息、摆位引导图、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度；可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）、部位选择、体型选择、束光器滤过组合、大小焦点快速切换

	2.7.5
	智能故障预判平台

	2.8
	电动升降摄影床

	*2.8.1
	最低床面高度≤50cm（提供证明材料）

	2.8.2
	床面升降范围：≥380mm

	2.8.3
	床面纵向移动范围≥±12cm；床面横向移动范围≥±40cm

	2.8.4
	床面最大承重≥250kg

	2.8.5
	平板托盘运动模式；电动+手动（双模式），托盘移动范围≥670mm

	2.8.6
	X线球管在卧位拍摄时，数字平板探测器托盘架可与球管做自动的正位和斜位的左右方向同步追踪运动，球管也可随摄影床的升降做上下方向的同步追踪运动

	2.8.7
	摄影床滤线栅为可自由插拔形式，无需借助工具拆卸即可实现滤线栅的取出，非滤线栅为固定不可取出或需借助工具拆卸才可取出形式

	2.9
	无线远程遥控器

	2.9.1
	可遥控胸片架升降，可控制限束器光野

	2.9.2
	供电电池类型：锂电池；待机时间≥8小时

	2.9.3
	充电形式：无线电磁感应式；控制类型：无线射频遥控，非红外式

	2.10
	系统操作台

	2.10.1
	主机工作站操作台内存：≥16GB；硬盘≥1TB；图像文件存储容量≥20000幅

	2.10.2
	显示器尺寸≥24英寸；显示器分辨率≥1920×1080

	2.10.3
	支持与RIS和HIS系统的集成

	2.10.4
	工作站显示界面上可实时显示患者摆位的视频画面

	***2.10.5
	可设置拼接范围（提供证明材料）

	2.10.6
	工作站显示界面上支持隔室光野范围调整

	2.10.7
	支持实时显示与检索患者信息；支持患者拍摄摆位指示图；支持自定义患者列表显示；支持检查不同状态显示与排序；支持显示球管热容量状态百分比、平板探测器电量百分比

	2.10.8
	支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理；支持按照器官进行摄影检查；支持预定义拍摄参数与后期调整

	2.10.9
	根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄模式

	2.10.10
	支持灰度处理与LUT调整；支持显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系；支持显示并调整组织均衡和噪声抑制等频率；支持按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区；图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

	2.10.11
	曝光控制台集成原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能，即语音录播组件和曝光控制台为一体式结构，非分体式结构且隔室遥控盒支持语音沟通功能

	2.10.12
	具备DAP功能（剂量面积指示功能），可显示患者拍摄的剂量值

	2.10.13
	支持DICOM3.0，包括：
DICOM Send
DICOM Print
DICOM Storage commitment
DICOM Query/Retrieve
DICOM Worklist/MPPS

	***2.10.14
	胸片智能质控模块（提供证明材料）

	2.11
	全长骨拼接功能

	*2.11.1
	具备全自动立位和卧位长骨拼接功能且长骨拼接方式：球管旋转式拼接（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）（提供证明材料）

	2.11.2
	全自动拼接：图像算法程序自动寻找图像骨骼特征点，自动完成长骨图像拼接

	2.11.3
	立位拼接最大拍摄范围≥144cm；卧位拼接最大拍摄范围≥100cm

	2.11.4
	全长脊柱拼接最大支持身高患者≥200cm

	2.11.5
	立位专用拼接支架且用于辅助患者站立的扶手，扶手运动范围：≥55cm

	2.11.6
	立位拼接支架底座承重≥200kg

	2.12
	主机智慧胸片质控平台

	2.12.1
	智能质控模块会自动根据图像特征来判读，给图片评级打分，提示操作技师，及时干预处理，提供拍摄图像质量


包二：移动DR

	序号
	技术和性能参数名称

	1
	用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

	2.1
	高压发生器

	*2.1.1
	发生器功率：≥50kW（提供证明材料）

	2.1.2
	最高管电压：≥150kV

	2.1.3
	最短曝光时间：≤1ms

	2.1.4
	最大管电流：≥600mA

	2.1.5
	逆变频率：≥400kHz

	2.2
	X线球管

	2.2.1
	阳极靶角≤13°

	2.2.2
	双焦点球管，大焦点尺寸≤1.2mm

	*2.2.3
	阳极热容量≥300KHU（提供证明材料）

	2.2.4
	考虑球管散热性能及稳定性，不接受组合式机头的结构

	2.3
	机械装置

	2.3.1
	机体移动方式：电助力和手动，可电助力推行，并可在整机亏电时，可手动推行到充电位置

	2.3.2
	电池供电方式：锂电池供电

	2.3.3
	电池指示灯：配备

	2.3.4
	蓄电池完全充电时间≤4h

	2.3.5
	X射线管垂直旋转：≥-180°～+180°

	2.3.6
	X射线管水平旋转：≥-90°～+90°

	2.3.7
	束光器旋转：≥-100°～+100°

	2.3.8
	X线管沿水平轴向内、向外旋转转角：≥-30°～+90°

	2.3.9
	立柱升降运动范围：≥1400mm

	***2.3.10
	可立柱水平旋转（提供证明材料）

	2.3.11
	X线管中心距地最小距离≤550mm

	2.3.12
	X线管中心距立柱最大距离≥1275mm

	2.3.13
	延时曝光调试功能：配备

	2.3.14
	具备无线曝光功能，最大距离：≥10米

	2.3.15
	支持球管侧方控制机体运动功能

	2.3.16
	配备有前方障碍雷达探测灯光预警功能和前方碰撞停止运动功能。

	2.3.17
	机身宽度：≤500mm

	2.3.18
	机身高度：≤1800mm

	2.3.19
	球管焦点距地最大距离：≥2250mm

	***2.3.20
	具有束光器调节功能（提供证明材料）

	2.3.21
	束光器具备控制机身前进、后退功能

	2.3.22
	遥控器具备机身运动控制功能，并且具备前进、后退、转向、点动功能。

	2.3.23
	整机电池组能够同时支持机器移动和曝光控制所需电力。

	2.3.24
	主机脚轮具备防缠绕设计，可防止卷入线缆、毛发、纤维织物等细小物体

	2.3.25
	充电线缆具备自动回收功能

	2.3.26
	在亏电情况下，充电15分钟，可连续拍片≥80张，充满电情况下，可连续拍片≥600张

	2.4
	平板探测器

	2.4.1
	碘化铯+非晶硅无线平板探测器，整板非拼接

	***2.4.2
	平板充电方式（提供证明材料）

	*2.4.3
	两块无线平板探测器皆可放置在系统主机内联机充电，不需要取出平板探测器用座充充电或抠取平板探测器电池的方式充电（提供证明材料）

	2.4.4
	影像传输方式：无线，

	2.4.5
	采集距阵：平板一≥2500×3000，平板二≥1700×2000

	*2.4.6
	尺寸：平板一≥35cm×43cm，平板二≤25cm×30cm（提供证明材料）

	2.4.7
	探测器重量（含电池）：平板一≤3.5KG，平板二≤2KG

	2.4.8
	探测器防尘防水等级：平板一≥IP54，平板二≥IP58

	2.4.10
	平板把手：具备

	2.4.11
	具备机身开关机联动无线平板开机和关机的功能

	2.5
	图像处理系统

	2.5.1
	主机工作站操作台内存：≥4GB

	2.5.2
	主机工作站操作台硬盘类型：固态硬盘

	2.5.3
	具备无线、有线双模式数据传输

	2.5.4
	触摸操作屏尺寸：≥19英寸,多点触摸屏

	2.5.5
	显示器分辨率：≥1280x1024

	2.5.6
	支持与RIS和HIS系统的集成

	2.5.7
	支持自定义患者列表显示

	2.5.8
	按照器官进行摄影检查

	2.5.9
	图像基本后处理功能，如图像预览、缩放窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、任意角度旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

	2.5.10
	支持DICOM3.0，包括：DICOM SEND，DICOM PRINT，DICOM STORAGE COMMITMENT，DICOM WORKLIST

	2.5.11
	为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能

	2.5.12
	具备远程PC端DICOM阅片功能

	2.5.13
	具备远程移动端(手机、平板电脑等)DICOM阅片功能

	2.5.14
	软件支持多台以上打印机链接

	2.5.15
	具备辐射剂量面积积指示，并在图像上显示。

	2.5.16
	具备常规模式、急诊模式、体检模式、儿童检查模式。

	*3
	为保证零部件之间的兼容性，要求高压发生器、球管、平板探测器为整机制造商自主研发生产（提供证明材料）


配置清单

	编号
	部件
	数量

	1
	高压发生器
	1个

	2
	X射线管组件
	1套

	3
	限束器
	1个

	4
	无线平板探测器
	2块

	5
	主机及机架系统
	1套

	6
	内嵌式探测器存储槽
	2个

	7
	无线射频遥控器
	1个

	8
	电源管理系统
	1组

	9
	图像后处理系统
	1套

	10
	远程维护服务包
	     1套


三、技术要求
1.技术参数中带“***”为质量等级参数，不同等级得相应分数，详见评标办法。

2.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

3.对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。证明材料包括：投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址），或者评标委员会认可的其他客观证据材料。
四、商务要求

1.交货期：合同签订后30天内安装调试完成。

2.交货地点：濮阳市人民医院。

3.质量标准：合格，符合国家标准。

4.质保期：验收合格后保修1年。

5.付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的100%。  

6.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。

7.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

8.投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。

9.投标人需提供培训方案和供货方案。

10.投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。

11.投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。



