一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

| 序号 | 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） | 是否允许进口 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 64排CT球管 | 1 | 支 | 1700000.00 | 1700000.00 | 允许 | / |

二、商务要求

1. 交货时间和地点：交货时间：国产设备合同签订后15日历天内交货安装调试完毕；进口设备合同签订后30日历天内交货安装调试完毕；交货地点：采购人指定地点。

- 付款方式:合同签订后一个月内付合同总额的100%。

- 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 售后服务：售后服务方案，包含不限于以下3项内容：1.服务团队及服务内容；2.服务流程及服务响应时间；3.配件供应。

- 供货方案：供货方案包含不限于以下 3 项内容：1.设备质量保障；2.供货的具体时间计划；3.设备的包装方式 ，确保在运输过程中能有效保护设备。

- 安装调试方案：安装、调试方案包含不限于以下 3 项内容：1.安装流程规划及安装人员安排；2.安全注意事项；3.调试的具体内容与出现的问题制定应对预案。

- 培训方案：培训方案，包含不限于以下 2项内容：1.培训目标及培训课程内容；2.培训师资及培训的时间和方式的安排。

- 应急预案：设备抢修制定应急处置方案包括但不限于以下3项内容1.传达机制2.人员和设备调配3.责任分工。

三、技术要求

| 采购单位 |  | 濮阳市第五人民医院 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 64排CT球管1支 |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  | 备注 |
|  | 需更换球管的CT为64排CT；原球管为D3887T 液态轴承球管；所更换球管需保证与需要更换球管的CT设备完美适配。 |  | ★ |
|  | 阳极热容量：5.0MJ，提供相关证明资料。 |  | ★ |
|  | 管套热容量要求不小于7.7MJ。 |  |  |
|  | 焦点数量：≥两个 |  |  |
|  | 焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm |  |  |
|  | 焦点功率要求最大≥72KW |  |  |
|  | 120KV时最大毫安输出不低于600mA |  |  |
|  | 管套出线窗口FOV（Field of View）尺寸：40mm |  |  |
|  | 支持0.35秒每圈的高速旋转 |  |  |
|  | 球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持小宝石CT的ASiR技术 |  |  |
|  | 靶盘直径≥200mm |  |  |
|  | X射线管组件的等效总过滤: 4.9mmAL |  |  |
|  | 球管最大额定电压≥140KV |  |  |
|  | 阳极靶面角度：7度 |  |  |
|  | 需配备有不少于5名具有CT维修资质的工程师，需提供有效资质证明 |  |  |
|  | 提供球管与CT整机匹配的CFDA认证报告 |  |  |
|  | 提供CT的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。需提供相关证明资料 |  |  |
|  | 提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力 |  |  |
|  | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |  |  |

注：

- 投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。2、对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款及加★号条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款及未加★号条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。证明材料包括：产品检验（检测）报告、产品彩页、产品说明书、技术白皮书、产品操作手册中其中任意一项证明资料。

3、投标人所投货物必须满足加 ★★ 号的技术参数和性能，不得偏离。否则，可导致投标无效带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。