一、拟采购医疗设备一览表

| 序号 | 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总计（万元） | 进口/国产 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 多导睡眠测量仪 | 1 | 套 | 45 | 45 | 允许进口 | 核心产品 |
|  |  | 便携式睡眠记录仪 | 2 | 台 | 28 | 56 | 允许进口 |  |
|  |  | 双水平无创呼吸机 | 1 | 台 | 4 | 4 | 国产 | / |
|  |  | 失眠认知行为治疗系统 | 1 | 套 | 28 | 28 | 国产 | / |
|  |  | 可见光治疗系统 | 1 | 套 | 45 | 45 | 国产 | / |
| 2 | 第二标段 | 经颅磁刺激治疗仪 | 2 | 台 | 42 | 84 | 国产 | / |

投标人在报价时投标总报价、各设备单价不得高于上表所列价格.

二、商务要求

1. 交货期和地点：交货期：国产设备合同签订后15日历天内交货安装调试完毕；进口设备合同签订后20日历天内交货安装调试完毕；交货地点：采购人指定地点。

- 付款方式：安装调试完成且验收合格后30日内，乙方向甲方提供与货款金额相同的全额发票，甲方向乙方支付全部货款的100%。

- 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 售后服务：为了保障设备的稳定运行，投标人需提供服务团队、服务内容、服务流程、服务响应时间、配件供应、其他优惠承诺等。

- 供货方案：为保证本项目货物能够正常供货，投标人需提供供货时设备质量保障、供货的具体时间计划、设备的包装方式，确保在运输过程中能有效保护设备等。

- 安装调试方案：货物供货完成后，投标人需提供安装流程规划及安装人员安排、安全注意事项、调试的具体内容与出现的问题制定应对预案等。

- 培训方案：为保证后期单位人员能顺利操作，投标人需提供制定培训目标及培训课程内容、培训师资、培训的时间和方式的安排等完整的培训方案。

- 睡眠医学中心是精神病与现代医学管理的相结合的新型学科，对于医学管理、经营来说是一个挑战。要求投标人提供运营服务方案，具有相关的运营服务经验，能帮助或协助院方使医院的睡眠医学中心顺利筹建，并在投入使用后能够很好地开展业务、成功运营。

- 技术要求

- 第一标段

（一） 多导睡眠测量仪技术参数

一、硬件部分指标:

★1、通道数：≥45。脑电（≥8通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定以及可扩展通道，包括：呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。

2、放大器及头盒采用一体化设计，采用直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小。

★ 3、噪音≤0.3μVrms，共模抑制比：≥105dB。

★4、单通道采样率≥10000HZ；存储频率≥2000HZ 。

5、采用高精度≥24位 A-D转换每通道，动态输入量程≥600mV。

★6、超低EEG频率采集（0.02-0.2HZ）,超高EEG频率（400-8000HZ）。

★7、采用POE网线供电并实时传输数据，也可实现无线实时传输功能。

8、集成放大器和病人接口盒，便于病人携带。

9、具备内置自动辨别灯光传感器，可自动标记开关灯时间，精准计算入睡潜伏期。

10、放大器具备阻抗测试按钮及阻抗测试灯提示，方便床旁进行阻抗检测，医生无需回监控室点击软件。

11、具备心电呼吸阻抗描记技术，利用心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。

12、内置体积扫描感应式胸腹绑带（RIP），信号更准确，具有胸腹相位分析功能

13、红外高清IP网络数字视频，采用MPEG-4压缩方式，提供双窗口（整体，局部特征）功能，记录桢频及图像大小可调，快速方便的视频编辑工具可以任意剪辑。

14、使用年限≥7年。

二、睡眠软件部分指标：

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人分析软件。

2、软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式。

★3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥12种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常、呼吸机面罩漏气、呼吸机压力阈值、经皮CO2阈值、呼末CO2阈值等可声光报警。

6、采用开放式通道设置，可任意增加信号导联。

7、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

8、学术研究管理软件方便学术交流，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

9、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

10、数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件。

11、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

12、每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

13、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

14、可分析其他睡眠厂家的数据。数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研。

★15、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

16、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

17、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。

18、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

19、具有监测中辅助诊断系统，可以预设AHI指数阈值，进行分夜诊断评估，具有 ≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

- 20. 软件系统终身免费升级，免费提供对接医院的信息化系统服务。

三、工作站配置：CPU：不低于英特尔i7处理器（ ≥3.2GHz），内存：≥4G，硬盘：≥1T。显示屏≥22英寸 内存：≥4G，硬盘：≥1T， 彩色喷墨打印机一台、专用台车一台。

（二） （便携式）睡眠记录仪技术参数

一、 硬件系统

1、 通道数：≥28通道

★2、脑电（≥8通道）、心电、肌电（3导下颌肌电）、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位、PTT、压力滴定以及可扩展TcCO2、EtCO2、PH 、NPT、食道压、模拟驾驶系统、动物实验等。

3、记录盒体积小巧、重量轻便（重量≤250g，包含电池），方便患者携带。

4、具备无线实时传输功能用于睡眠监测室监测。

5、记录盒内置液晶显示屏≥1英寸，以便即时查看所有通道的连接状况、实时显示每通道波形，避免患者的数据采集失败。

6、记录盒上具有≥3个设置按钮，以便设置各个监测参数、设置波形增益、设置监测自动开始和结束的时间。

★7、一体化采集盒设计，所有通道无需外置模块叠加，使操作更简便。

8、记录盒节能省电，可使用两节5-AA碱性电池供电，无需使用原厂特殊锂电池供电，减少使用成本。

9、具有实时阻抗检测功能。

10、使用年限≥7年。

二、软件系统

1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人分析软件。

2、软件具备自动分析和人工分析两种方式。

★3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用≥10种不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

4、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

5、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等。为医生进行睡眠分期提供帮助，并可进行远程呼吸机压力滴定、多发小睡试验（MSLT）和清醒维持试验（MWT）。

6、学术研究管理软件方便学术交流，数据管理包括：复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、刻录数据、导入EDF数据等功能。

7、采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

8、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

9、每帧都有纺锤波、Delta波等的自动数量统计图。

★10、具备RBD特殊事件分析软件，可以分析REM期肌张力增高程度，并可出具报告，给帕金森等神经科方面的疾病提供帮助

11、可分析其他睡眠厂家的数据。数据可转成欧洲标准数据EDF格式输出、MATLAB 格式输出、ASCII 格式输出。睡眠分期、呼吸事件分析结果可以输出ASCII或TXT文件，便于导入分析结果用于科研。

★12、FFT脑能量分析软件，可以对整夜脑电分析也可以片段分析，统计不同脑波的频域范围，并提供数值分析报告。

13、具备呼吸流速-容量环，监测上呼吸道阻力；具备胸腹相位二维图，帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

14、具备教学软件。不同医生可对同一病例进行分析，分析结果可进行匹配对比，软件能自动标记不同之处，并提供链接快速跳转相应原始数据界面，实现教学模式。

15、软件具备连续小波频谱转换图查看功能、快速傅里叶变换直方图查看功能。

16、具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能判断血压与呼吸事件相关性。

★17、CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。

- 具有 ≥100个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

- 软件系统终身免费升级。

（三）双水平无创呼吸机技术参数

- ★显示屏：彩色触控屏≥5英寸，分辨率480*800，支持多点触控操作，可同时显示呼吸机压力和流量曲线，具备自动调节屏幕亮度功能；

- 工作模式：CPAP、APAP、S_Auto、S、ST、T等；

- 吸气压力：4-30cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；

- 呼气压力：2-25cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；

- 开始呼气压力：2-25cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；

- 最大吸气时间：0.3-4.0s，步进0.1s可调节；

- 最小吸气时间：0.1-4.0s，步进0.1s可调节；

- 吸气时间：0.1-4.0s，步进0.1s可调节；

- ★呼吸频率：5-50bpm，步进1bpm可调节，支持自动模式，支持关闭；

- ★压力上升时间：最小-900ms，步进50ms可调节；

- ★压力下降时间：50-900ms，步进50ms可调节；

- 压力支持：2-10cmH2O，步进0.2cmH2O可调节；

- 吸气灵敏度：1-5 档；

- 呼气灵敏度：1-5 档；

- 呼气释放：1-3档，支持关闭；

- 压力稳定度：±0.5cmH2O；

- 压力显示精度：±(0.4cmH2O＋4%实际读数）；

- ★主机漏气量：≤2L/min；

- 海拔补偿：支持自动海拔压力补偿调节；

- ★漏气补偿：自动漏气压力补偿≥100L/Min；

- ★延时升压：0-45min，≥5档，步进 5min可调节；支持自动模式，支持智能判断入睡节点；

- ★加湿器湿度：≧5档可调节，支持自动模式；

- 自动启停：支持；

- 预加热：支持，可提前按设定温度对湿化器进行预加热；

- 加热管路温度调节（选配）：16-34℃可调节，支持自动模式

- 鼻罩类型：支持鼻罩、口鼻罩、鼻枕，支持自动模式识别鼻罩类型；

- 参数检测：压力、流量、呼吸频率、吸呼比、潮气量、分钟通气量、漏气量、吸气时间；

- 提示功能：吸气压力高、呼气压力低、呼吸频率高、呼吸频率低、分钟通气量低、漏气提示、潮气量低、管路更换提醒、面罩更换提醒、空气滤芯更换提醒；

- 数据报告：提供今日、本周、一个月、三个月、六个月、一年等趋势性报告，含平均使用时间、平均漏气量、平均AHI、平均AI、平均治疗压力、P95、吸气压力P95、呼气压力P95；

- 数据连接：WIFI和蓝牙；

- 使用年限≥5年。

### （四）失眠认知行为治疗系统(CBTI)

- ★1.系统量表库必须满足以下要求

包含量表不少于60个：

阿森斯失眠量表（AIS）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、失眠严重程度指数量表（ISI）、Epworth嗜睡量表（ESS）、清晨型和夜晚型自评量表(MEQ-19)、清晨夜晚型量表（MEQ-5）、睡眠个人信念和态度表(DBAS-16)、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表(SDS)、生活质量量表（SF-36）、抑郁症筛查量表(PHQ-9)、疲劳严重度量表(FSS)、Morisky服药依从性问卷(MMAS-8)、广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)、社会支持评定量表（SSRS）、症状自评量表（SCL-90）、领悟社会支持量表（PSSS）、耶鲁布朗强迫症状量表（Y-BOCS）、贝克焦虑量表（BAI-I）、贝克焦虑量表（BAI-II）、交往焦虑量表、社交焦虑量表、考试焦虑量表、汉密尔顿焦虑量表、综合医院焦虑抑郁量表、杨氏躁狂量表、躁狂状态评定量表、儿童社交焦虑量表、儿童焦虑性情绪障碍筛查表、交流恐惧自陈量表、流调中心用抑郁量表、爱丁堡产后抑郁量表、产后筛查抑郁量表、妊娠压力量表、分娩恐惧量表、孕妇生活事件量表、汉密尔顿抑郁量表(HAMD-17)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD-21)、汉密尔顿抑郁量表(HAMD-24)、老年抑郁量表、蒙哥马利抑郁评定量表、纽卡斯尔抑郁诊断量表、伯恩斯忧郁症清单、儿童抑郁障碍自评量表、快速抑郁障碍症状自评问卷、抑郁症筛查量表(PHQ-2)、贝克抑郁量表（BAD-13）、贝克抑郁量表（BAI-I）、贝克抑郁量表（BAI-II）、抗抑郁剂副反应量表、BACK自杀意念量表、自杀态度问卷、MARKS恐怖强迫量表、国际不宁腿综合征研究组评估量表、创伤后应激障碍量表、日常生活能力评定量表、艾森克人格问卷（儿童）、艾森克人格问卷（成人）、大五人格问卷（25题版）、Barratt冲动性人格量表（BIS-11）、人格诊断量表（PDQ-4+）、卡特尔16项人格测验、儿童睡眠习惯问卷等。（提供系统截图证明）

- 系统功能要求

  - 系统支持手机端、电脑端、平板端多种端口的评估与治疗。

  - 患者可自主注册人口学信息，也可医师进行录入。

  - 系统可一键智能分配方案，分配方案后可根据评估结果自动出具治疗方案，无需二次分配。

  - 系统分配方案可设置方案开启时间，治疗任务按照设定的开启时间进行定时开启，医师也可以在管理端进行手动开启治疗方案。

  - 可出具方案评估综合报告。（提供系统截图证明）

  - 系统可直接展示阴性、阳性结果进行报告预警。

  - 报告详情可根据节点预览或下载，包括测试目的、图片展示、重点提示、趋势图、测试时长等部分。（提供系统截图证明）

  - 报告下载模式支持word或pdf格式，支持批量下载。

  - 治疗方案可出具治疗综合报告，可根据病种进行筛选报告。（提供系统截图证明）

  - ★医师可分配自由方案任务，任务包含量表测评、认知行为疗法（文字）、认知行为疗法（视频）、简短行为疗法、心理疗法及开放方案。（提供系统截图证明）

  - 心理疗法需包含丰富音频素材，至少包括诱发α波音乐、催眠音频、冥想放松训练、肌肉渐进放松、全身扫描、萨提亚系列音频、正念疗法。（提供系统截图证明）

  - 系统具备开放方案功能，医师可将量表测评、认知行为疗法（文字）、认知行为疗法（视频）、简短行为疗法、心理疗法进行自由组合形成特有方案。

  - ★系统具备家庭作业模块，可查看、录入家庭作业，家庭作业包含积极活动表、思维记录表、活动记录表、强迫行为记录表、睡眠日志、思维改变记录表、自动化思维记录表、核心信念记录表、现实暴露记录表、暴露自我监测表等。（提供系统截图证明）

  - 家庭作业具备下载模块，可下载10个以上家庭作业表单。（提供系统截图证明）

  - ★系统具备用药管理功能，医师可为患者添加用药记录，便于了解患者综合治疗情况；用药可根据输入名称模糊搜索，填写名称后可自动填入注意事项、禁忌证等内容。（提供系统截图证明）

  - 系统具备档案管理功能，可将患者所有的测评、治疗数据进行导出、下载。

  - ★系统具备数据统计功能：提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。系统支持进行科研统计、量表统计。测试数据可以导入到专业统计软件或以 Excel 格式导出，进行更深入的统计分析；可以对系统的使用情况和工作绩效进行自动统计。（提供系统截图证明）

  - 患者端可展示整个治疗阶段开启时间，便于进行下一阶段治疗。

  - 患者端可进行历史回顾，查看已完成的任务进行巩固。

  - 小程序端可完成家庭作业，家庭作业内容可实时与管理端同步，便于医师调整治疗策略。（提供系统截图）

  - 小程序端具备心理调适功能，提供心理健康知识科普及趣味测验，帮助患者进行自我调控，改善心理健康状况。（提供系统截图）

  - 支持患者端密码重置功能。

  - 提供通知公告实时线上接收功能，支持未读消息提醒功能，可一键跳转至消息详情。

  - ★针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出限制说明。（提供系统截图证明）

  - 系统具备单独正念疗法模块。（提供系统截图）

  - ★系统具备单独森田疗法模块。（提供系统截图）

- 系统技术特点要求：

  - 系统报告支持患者基本信息、医院LOGO、医院名称、签字信息灵活配置；

  - 系统支持语音朗读，便于用户使用；

  - 系统核心数据库具备百万以上数据承载量；

  - 系统支持数据加密、数据备份功能，保障数据安全，避免数据丢失；

  - 系统支持断点续测功能，便于用户使用；

  - 可对重复分配的任务进行一键去重，避免误操作；（提供系统截图证明）

- 3.7 软件系统终身免费升级。

- 3.8 使用年限≥8年。

- 3.9医生管理终端：显示器≥22英寸，商用机。

- 3.10患者治疗终端：显示器≥22英寸，商用机。

- 系统配置要求：医生管理终端电脑1台；医生管理软件系统1套；患者治疗终端电脑4台；患者治疗软件系统4套；激光打印机1台；耳机4副；专业医用推车1台；

- （五）可见光治疗系统技术参数

★1.面光源灯具，三米照度≥10000 Lux。模拟窗户出光效果，有效出光面积：长宽均≥450mm。

★2.发光光束角≤20度；显色指数：≥92

3.色温：3500K~5000K 范围可调

4.发光均匀度：发光光斑无明显条纹，阴影，斑点。

5. 无紫外线，无频闪

6.眩光指数（UGR）＜19，防尘防水 IP：50，抗撞击：IK08

7.控制系统可设置启动照明，控制光照动态变化；

8.可设定不同色温的光照模式及动态照明模式；

9.可设定固定照度照射时间；

10.可设定某一时间段内模拟日出到日落完整的连续光照过程；可设定定时照明参数。

★11.控制系统提供多种光照治疗方案,至少15种。包含但不限于治疗季节性抑郁、非季节性抑郁、双相抑郁、多动症、昼夜节律睡眠障碍以及痴呆性的认知和情感障碍。

12.控制系统可控制光照动态变化。

13.可设定某一时间段内模拟日出到日落完整的连续光照过程。

14.光照用户评估管理系统内置生物节律和常用精神评估相关量表，管理端可进行组合、派发量表任务。

★15.用户管理系统需同时包含以下模块，且所有用户管理系统模块在同一个界面入口整合统一，方便使用： 权限管理模块；用户管理模块；量表评测模块 (PHQ-9、GAD-7、PSQI 、SAS、SDS等)；操作历史记录模块；

★16.支持量表问卷编辑功能，可按需编辑量表，并派发量表。

17.量表逻辑编辑支持跳转模式，可按选项进行题目跳转。

18.支持个人和团队的测评记录查看和预警设置，支持终端审阅功能。

19.支持多科室配置，支持多角色配置，支持科室数据分离，量表共享模式。

20.提供音乐治疗模块。多种形式的减压放松音乐。

21. 提供设备使用房间的室内布局打造服务，针对性地设计阳光沙滩、森林和草原风格的场地装修，打造个性化的光照治疗环境。

★22.提供便携式生理参数监测设备，设备重量≤50g 。可监测ECG,心率，体温，体动等数据。

★23. 续航时间≥100小时。设备可存储数据，存储时间≥96小时。

24. 提供生理参数监测功能。系统支持24小时连续长程数据采集，数据展示，和数据导出；支持的数据类型大于40种。

25. 支持同界面多人数据查看模式，支持不同时间段数据比对，支持多人联动模式支持数据自助式多样式导出，导出数据可选择导出时间段。提供快速导出模式。查看形式和导出形式需覆盖以下提到的所有数据，并支持在统一界面查看、比对、联动和导出。

26.支持体动数据展示和导出，原始数据包含但不限于：加速度（ACC）,加速度分量；支持体动形态。支持体动剧烈度数据展示和导出。

- 27.软件系统终身免费升级。

- 28.使用年限≥8年。

29.配置清单：（1）光源设备6台（2）配套控制器6台（3）配套一体机电脑1台（4）配套台车1台（5）光照控制系统1套（6）激光打印机1套（7）舒适座椅6张

第二标段

- 经颅磁刺激治疗仪技术参数

- 1.适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善及相关疾病的辅助治疗（提供证明材料）。

- 2.设备模块化结构设计，主机、液冷机独立分开设计，液、电分离（提供证明材料）。

- 3.冷却系统：液态内循环冷却系统，循环温控液冷，保证24小时连续工作线圈不发热。

- ★4，支持同一个患者的两个部位或两个患者同时治疗：可以实现两个线圈下达不同处方、不同刺激强度，同时治疗两个患者。两线圈无强制关联关系。

- ★★5.输出频率：范围包括0Hz～80Hz。

- ★6.磁感应强度：>6T。

- ★7. 输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率设置步长≤0.1Hz，超过1Hz时步长1Hz。

- 8. 脉冲上升时间：范围70μs～95μs，脉冲宽度：范围330μs～410μs。

- 9. 磁感应强度的最大变化率：范围30kT/s～100kT/s，允差≤±20%。

- ★10. 单拍同步刺激时间间隔：1ms～800ms（单脉冲刺激），允差：±1ms。可实施单拍毫秒级同步刺激。

- ★11.双拍同步刺激时间间隔：0～50000ms（单脉冲刺激），可实施双拍毫秒级同步刺激。

- 12. 液晶双屏信息独立，双人治疗操作互不干扰。

- ★13双硬盘、双系统，无论任何原因导致的机器停止工作，均可通过启动备用硬盘和备用系统，恢复与原来系统完全相同的患者诊疗信息。

- 14. 自带专业医用级隔离电源

- 15. 标配圆形和8字形线圈，能实现双面双向刺激。

- 16. 阈值测定不少于三种触发方式，包括不限于软件点击触发、线圈控制按键触发、脚踏板触发，满足不同临床需求。

- 17.治疗方案：内置多种种治疗方案可选，支持刺激自定义方案，并可免费更新及扩展，具有采集部位、刺激部位、NCS项、TMS治疗指南、标准方案库、TBS方案库等功能。

- 18. 靶点位置具有3D显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部治疗区准确位置（提供证明材料）。

- 19. 传输方式：有线或无线传输，确保信号稳定。

- 20. 采样率：≥4KHz。

- 21. 具有单脉冲刺激、重复刺激、序列刺激、TBS 刺激、ERPs。具有手动刺激和程序自动控制刺激的功能。可实现单刺激方案设置多频率或双部位刺激。

- 22.使用期限：≥10年。

- 23. 软件系统终身免费升级，免费提供对接医院的信息化系统服务。

- 24.具备指纹识别功能。

- 25.单台主要配置：磁刺激仪输出主机2台；液冷机1台（制冷量≥1000W，适用环境温度 5℃～40℃，噪音≤55dB）；专用台车1台；刺激线圈2套(标配圆形，蝶型线圈)、线圈专用支臂2套；运动诱发监测模块1套；PC机1台（I7 10代以上CPU，32G内存，1T以上SSD，正版WIN10以上OS）；显示屏1套（大于21吋）；磁刺激软件系统1套；工作站一套；指纹识别系统2套；沙发2台

- 26.另配一套深部刺激线圈。