新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目

招标文件

项目编号：新密公开采购-2024-13

| 采购人： | 新密市卫生健康委员会 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 河南熙春工程造价咨询有限公司 |
| 二 〇 二 四 年 三 月 |  |

# 目 录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	8

供应商须知前附表	8

1．总则	13

2．招标文件	15

3．投标文件	16

4．投标	18

5．开标	19

6．评标	19

7．合同授予	20

8．重新招标和不再招标	21

9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚	21

10.需补充的其他内容	22

第三章 采购需求	25

第四章 评标办法	41

第五章 合同条款及格式（仅供参考）	49

第六章 投标文件格式	55

目  录	56

一、供应商资格声明函	57

二、供应商基本情况	58

三、供应商资格证明文件	59

目  录	62

一、投标函及投标函附录	63

二、法定代表人身份证明	65

三、授权委托书	66

四、投标承诺函	67

五、技术规格参数偏离表	70

六、分项明细报价清单	71

七、项目实施方案	72

八、服务承诺及其他承诺等	73

九、其他资料	74

# 第一章 招标公告

- 新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目招标公告

项目概况

新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目的潜在供应商应在新密市公共资源交易中心官网http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/获取招标文件，并于2024年04月19日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：新密公开采购-2024-13

2.项目名称：新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：4150000.00元

最高限价：4150000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算 (元) | 包最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密公开采购-2024-13 | 新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目 | 4150000.00 | 4150000.00 |

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：采购一批用于承担全市农村生活饮用水安全工程出厂水和末梢水水质检测、城区居民饮用水安全水质检测、突发饮用水安全事件水质检测仪器设备。（详见采购需求）

5.2交货地点：新密市疾病预防控制中心

5.3质量标准：满足国家及行业相关规范标准

5.4交货期：自合同签订之日起15日内

5.5质保期：一年

5.6标段划分：本项目划分为一个标段

6.合同履行期限：同质保期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（www.zxgk.court.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与本项目政府采购活动；在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】。

三、获取招标文件

1.时间：2024年03月28日至2024年04月03日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网：http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在供应商可自行下载电子采购文件（egp 格式文件），纸质采购文件不再出售。供应商未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年04月19日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，解密时间为40分钟）

五、开标时间及地点

1.时间：2024年04月19日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，解密时间为40分钟）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心网》上发布上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

2.监督部门信息

行业监督：新密市卫生健康委员会

单位代码：11410183MB0T59930D

联系人：邢振东

联系电话：13938285065

本项目采用“不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应在投标文件提交截止时间前登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。不见面开标的具体操作事宜请查阅新密市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《不见面开标系统操作手册》（供应商）。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：新密市卫生健康委员会

地址：新密市开阳路金源青屏山城西侧约30米

联系人：沈莹语

电 话：0371-69822855

- 采购代理机构信息（如有）

- 名称：河南熙春工程造价咨询有限公司

地址：郑州市中原区秦岭路洛河路交叉口巨正大厦A座

联系人： 杜花蕊

联系方式：0371-63288218、15093432646

3.项目联系方式：

联系人：杜花蕊

联系方式：0371-63288218、15093432646

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.供应商应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作：

3.1 供应商登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载电子投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目供应商操作手册（供应商）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//zcsc/17438.jhtml。

3.2 供应商须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3供应商应下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章。

对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目）文件夹, 后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传。

4.电子投标文件的提交

4.1供应商应在投标文件提交截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的电子投标文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。供应商应充分考虑上传电子投标文件时的不可预见因素，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。

4.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.开标

5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标文件开启时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行电子投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的电子投标文件，采购人不予受理。

6.评标依据

6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：新密市卫生健康委员会 地址：新密市开阳路金源青屏山城西侧约30米 联系人：沈莹语 电 话：0371-69822855 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南熙春工程造价咨询有限公司 地址：郑州市中原区秦岭路洛河路交叉口巨正大厦A座 联系人： 杜花蕊 联系方式：0371-63288218、15093432646 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目 |
| 1.1.5 | 招标范围 | 拟采购生活饮用水水质检测仪器设备一批。（详见采购需求） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 交货期 | 自合同签订之日起15日内 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 新密市疾病预防控制中心 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足国家及行业相关规范标准 |
| 1.3.4 | 质 保 期 | 一年 |

| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。 3、本项目的特定资格要求： 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（www.zxgk.court.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与本项目政府采购活动；在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。 3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】。 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日7日前 |
| 1.9.3 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有）、招标答疑纪要（如有）、采购控制价（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日17天前 供应商认为澄清或修改内容对投标文件编制不构成影响并做出书面承诺，采购人则不再顺延投标截止时间 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年04月19日10时00分(北京时间) |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 采购控制价：4150000.00元 供应商报价超过采购控制价的取消投标资格 |
| 3.3.2 | 投标有效期 | 60 日历天（自投标截止之日起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 电子投标文件要求 | - 供应商登录新密市公共资源交易中心交易系统，在组件下载中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。 - （2）供应商须将招标文件要求的资质、业绩证明材料等资料扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。 （3）供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用. |
| 3.8 | 资格审查小组组成 | 招标代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或招标代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对供应商资格进行审查。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在招标文件确定的开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。 开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的加密电子响应文件远程解密。 因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件.部分投标文件未解密不影响程序继续进行。 提示：各供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向供应商提出的澄清要求等，供应商应自系统发出 30 分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表及技术、经济专家共5人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 10.需补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 10.2 | 类似业绩 | / |
| 10.3 | 中标公告 | 在中标通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期限一个工作日。 |
| 10.4 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自扫描和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自扫描或提供给第三人。 |
| 10.5 | 重新招标的其他情形 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： (1)投标截止时间止，供应商少于3个的； (2)经评标委员会评审后否决所有投标的； (3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。 (4)同意延长投标有效期的供应商少于3个的 |
| 10.6 招标 人补 充的 其他 内容 | - 由中标人在领取《中标通知书》时，中标公告发布后2个工作日内一次性支付招标代理服务费；收费标准：参照“豫招协【2023】002号”和“计价格[2002]1980号文”向中标人收取，金额为：伍万肆仟捌佰元整（小写：54800元） 2、为增加地方税收，中标单位原则上在项目所在地缴纳各种税款。 - 3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 - 4、中标单位领取中标通知书前，需准备两套纸质版投标文件(胶装并加盖公章)交于代理公司。 5、付款方式：合同签订生效后采购人向供应商支付合同价款的40%；待货物经验收合格后付清剩余款项。 6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目招标文件项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 7、招标文件的最终解释权归采购人。 8、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |
| 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝（解密时间为40分钟）。 |  |  |

## 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源、出资比例和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货地点、质量要求、服务期限

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 服务期限：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件。

(1)资质条件：见供应商须知前附表；

(2)其它要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目提供招标代理服务的；

(3）与本项目招标代理机构同为一个法定代表人的；

(4）与本项目招标代理机构相互控股或参股的；

(5）与本项目招标代理机构相互任职或工作的；

(6）被责令停业的；

(7）被暂停或取消投标资格的；

(8）财产被接管或冻结的；

(9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大货物质量问题的。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定不召开投标预备会。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.9.3采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

见供应商须知前附表。

1.11偏离

1.11.1 投标文件应当对招标文件的资格条件等实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告

(2）供应商须知

(3）采购需求

(4）评标办法

(5）合同条款及格式

(6）投标文件格式

根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认己收到该修改。

## 3．投标文件

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

1.招标文件的下载及电子标书的制作（供应商必读，登陆http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//zcsc/index.jhtml——全流程电子化交易项目供应商操作手册（供应商）自行下载阅读全部内容）针对全流程电子化交易项目，供应商务必请认真阅读招标文件，并注意以下事项：

2.供应商应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

3.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

#### 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、技术偏离表

六、分项报价表

七、项目实施方案

八、服务承诺及其他承诺等

九、其他材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动（含政策性调整）。

3.2.2投标报价包括货物供应、运输（装卸）、保险、安装调试、售后服务、利润、政策性文件规定及合同包括的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2.3供应商应在招标文件所附的相关表格中写明投标货物单价。

3.2.4投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，需提供投标承诺函。

#### 3.5 资格审查文件

详见评标办法

#### 3.6 备选投标方案

本招标项目不接受备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 供应商登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.2电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目供应商操作手册（供应商）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//zcsc/17438.jhtml。

3.7.3 供应商须将招标文件要求的业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.4 供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章。

3.7.5 一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；

3.7.6投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.7投标文件应当对招标文件有关交货（含安装调试）期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.8 签字或盖章要求：见供应商须知前附表。

#### 3.8资格审查小组组成

招标代理机构将根据采购内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或招标代理机构专职人员共1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对供应商资格进行审查。

## 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标截止时间及递交投标文件地点：见供应商须知前附表。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.2.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2.4 供应商对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

## 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

#### 5.2 开标程序

本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在招标文件确定的开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。

开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的加密电子响应文件远程解密。

因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件.部分投标文件未解密不影响程序继续进行。

提示：各供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向供应商提出的澄清要求等，供应商应自系统发出 30 分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。

## 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及技术、经济专家共5人组成，经济、技术专家不少于总人数的2/3，应在开标前从河南省政府采购专家库中随机抽取确定。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务向未中标人解释未中标原因。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 在评标过程中发现供应商有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

## 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3.2款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

#### 7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起2个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，供应商少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的供应商少于3个的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9．纪律要求、投诉、监督、质疑、处罚

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉、实名举报。

#### 9.6 监督

采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力，采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或全体内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，供应商应予以配合。

#### 9.7 质疑

供应商对评标结果有异议的，可向采购人提出质疑，质疑必须在国家相关法律、法规规定的时间内以书面形式递交。供应商应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。采购人将按国家有关规定予以答复。

#### 9.8 处罚

本次招标的采购人、供应商、评标委员会成员及相关人员等参与招投标活动的各单位及个人，均应在招标、投标、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或是有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。

## 10.需补充的其他内容

10.1促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对符合规定的小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10.2 节能、环保政府采购政策

严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次采购供应商所投产品如有属政府强制采购节能产品的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指当出现排名并列情况时，优先采购技术部分得分高的；技术部分得分相同时，优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的；当比例也相同时，由采购人抽签决定优先顺序）。

10.3无线局域网产品政府采购政策

根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）文件要求，供应商本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，采购人将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页。

10.4信息安全产品政府采购政策

依据《财政部工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）文件要求，各潜在供应商在本次投标活动投标货物中，如有涉及到信息安全产品的，则所投涉及到上述货物的产品必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书。

10.5 依据国家版权局信息产业部财政部国务院机关事务管理局文件《关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）要求，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

10.6 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准。

10.7 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

10.8 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.9  未尽事宜，按国家有关规定执行。

- 第三章 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 性能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发恒重分析系统 | 台 | 1 | 1.用途： 适用于各类样品项目中溶解性总固体、含水率、干物质含量、水分等的样品或容器自动蒸发-恒重自动分析。 2.技术要求 ★2.1 要求满足国标测定方法，具有高温恒重和恒温恒湿称量模式，不少于42个样品通道自动恒重称量，三个独立样品区，样品自动在高温与恒温恒湿单元内运行，确保样品恒重浓缩称量无交叉干扰影响，无需实验人员频繁穿梭天平室与高温室，能够实现批量样品或容器智能化蒸发-恒重-称量自动运行。 2.2 要求采用电脑工作站设定运行状态，实现批量样品称重、批量样品皿恒重、批量样品浓缩称量等模式随意组合进行，自动分析实验数据准确度，恒重数据可导出、打印输出。 2.3 要求恒温迅速的鼓风恒流加热模式，温度实时曲线校准，自动调整加热模式，保证温度恒定。 2.4 要求称量系统选择精度不低于十万分之一的分析天平，能够自动校准，稳定可靠称重，数据实时反馈，具有腔体内部与电脑双重数据显示功能。 2.5 要求多重保护模式运行，高温过载保护、漏电保护等多重安全运行防护，提高仪器寿命，保证实验过程安全。 ★2.6 要求一体化整机，恒重称量腔体，高温腔体隔离设计，不接受多腔体组合式结构，样品区与高温区无需隔板实现工作环境的转变，减少样品大量程转移的波动影响，确保实验快速分析和数据的准确度性。 2.7 要求工作流程自由设定编辑运行，高温恒重时间、频次和恒温恒湿称量模式直观编辑设定，数据工作站自行判断恒重误差精度，并自动进行反复恒重运行，无需人员干预值守。 2.8要求天平与整机分体独立固定模式，直接与地面水平调整固定，不接受主机腔体上存放天平，减少整机运行中的震动对天平称量精度的影响。 ★2.9仪器配有扫码枪，样品盘有条形码，可手动扫码，直接录入仪器操作程序，无需用户繁琐编辑，方便样品名称设置到结果中。（提供操作软件实物截图证明和扫码装置证明予以佐证） ★2.10仪器具有通过率设置功能，当样品称重通过数量到达通过率后，可停止设备，减少实验时间，程序自动计算结果，根据选择的空白，可以在运行结束后自动计算结果。（提供操作软件实物截图证明予以佐证） 3.参数要求： 3.1 样品盘：不少于42位样品通道，三个独立样品区 3.2 称量精度：不低于0.00001g(十万分之一） 3.3 称量防护：自动密封、静电防护 3.4 校准：自动校准 3.5 加热模式：鼓风恒流 3.6 控温精度：≤±1℃ 3.7 恒重范围：室温到不低于200℃ 3.8运行模式：机械臂左右移动实现高温与恒温恒湿称量区的传递 3.9 供电参数：220v±10V，功率：4000W 4、配置要求： 主机1套、恒温恒湿控制箱1套、触控屏1套、数据工作站1套、样品杯1套、精度不低于十万分之一天平1套、机器人手臂1套、防风罩1套、随机附件1套。 |
| 2 | 离子色谱仪 | 台 | 1 | 1.离子色谱仪用途与功能: 仪器可用于各种常规阴阳离子、有机酸类等样品分析。 2.仪器配置： 一体化离子色谱系统：包括高压泵2套，内置柱温箱2套，保护柱2套，阴离子色谱柱2（碳酸根/氢氧根）套，阴离子自再生微膜抑制器2套，电导检测器2套，阴离子淋洗液发生器1套，软件操作系统1套，报警传感器2套，双通道自动进样器1套，电脑、打印机各1套。 3.性能及技术参数要求 3.1泵 3.1.1泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂； ★3.1.2最大耐压：不低于42MPa（peek材质）； ★3.1.3压力显示精度：≤0.1MPa； 3.1.4流量设定值允许误差：≤0.1% ；（提供市级或市级以上计量院所出具的检定证书予以佐证） 3.1.5流量稳定性：≤0.1% ；（提供市级或市级以上计量院所出具的检定证书予以佐证） 3.1.6压力波动：≤0.5%； 3.1.7标配自动后冲洗系统，可以对柱塞杆和密封圈进行自动清洗，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期（提供系统部件的照片予以佐证） 3.1.8流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min； 3.1.9标配漏液传感器，可进行漏液报警。 3.2电导检测器 3.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程； 3.2.2全程信号输出范围：0-50000μS/cm，无需调整量程； 3.2.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度 3.2.3基线噪声：0.002μS（提供市级或市级以上计量院所出具的检定证书予以佐证） 3.2.4基线漂移：≤0.008μS/30min（提供市级或市级以上计量院所出具的检定证书予以佐证） 3.2.5最小检测浓度：A通道Cl-≤0.0005μg/mL；B通道Li+≤0.0005μg/mL； ★3.2.6定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%； 3.2.7电导池体积：≤0.6μL； 3.2.8检测器耐受最大压力：≥8Mpa； 3.2.9信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz。 3.2.10检测分辨率：0.0020nS/cm 3.2.11仪器线性：≥0.9995 3.3抑制器 3.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生； ★3.3.2并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液，而不是经过一个电极后再达到另一个电极，流路压力低（提供产品实物图照片予以佐证） 3.3.3高抑制容量：抑制容量200μeq/min(阴离子)； 3.3.4耐压能力强，在≤6MPa情况下无泄漏，≤2MPa下正常运行； 3.3.5死体积≤40μL，更灵敏的响应信号； 3.3.6抑制器连接在离子色谱柱和电导检测器之间，不能以软件功能代替； ★3.3.7抑制器内置智能芯片，可记录用户使用情况，有助于用户提高耗材使用效率。（提供产品软件截图予以佐证） 3.4色谱柱 ★3.4.1与离子色谱厂家同品牌的高效高容量阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，可以使用强酸强碱淋洗液；（提供出厂报告予以佐证） 3.4.2柱容量不小于200μeq/根。 ★3.4.3 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。（提供检测谱图作为证明材料予以佐证） ★3.4.4色谱柱含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息，有助于用户提供耗材使用效率。（提供产品软件截图予以佐证） 3.5工作站 ★3.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储，支持Win10/win7/国产麒麟等操作系统，离子色谱仪主机和自动进样器等拓展部件的控制，以及数据采集和处理均使用同一个软件，在同一界面内实现，不会出现因软件和硬件不是同一个厂家在做实验时弹出各种弹窗； 3.5.2软件能够根据不同用户ID分配不同的操作权限，实现可不同用户的分级权限管理，保证数据的安全性； ★3.5.3可采用柱状图、折线图、气泡图等多种形式显示数据点的趋势与离散度； 3.5.4工作站可对适时分析条件参数和分析结果进行监控，在线监测和采集泵压力变化、温度变化、淋洗液浓度变化、抑制器电流等各部件数据； 3.5.5可导出txt格式原始数据，可输出PDF、EXCEL等格式数据，方便数据读取和传输； 3.5.6软件允许对所有执行的操作（包括关于何人和何时执行的信息）进行查询操作，根据良好的实验室实践（GLP）规则，检查跟踪窗口用于记录工作站的各个操作； 3.5.7一个软件即可控制多种仪器，并且可以同时控制离子色谱、液相色谱、原子荧光等多种设备。 3.5.8具备审计追踪功能、电子签名功能，满足不同用户实际行业需求。 ★3.5.9具备基线扣除功能，去除梯度洗脱导致的基线漂移，降低痕量检测数据的处理难度。（提供软件截图予以佐证） 3.6柱温箱 3.6.1循环立体风热加温模式； 3.6.2温度控制范围：环境温度+5-85℃； 3.6.3柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.1℃； 3.6.4温度稳定性：≤0.1℃/h。 3.7淋洗液发生器 3.7.1淋洗液发生器只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液，从而可以实现等度和梯度淋洗，不使用梯度泵来实现梯度洗脱。 3.7.2淋洗液种类：氢氧化钾体系； ★3.7.3淋洗液浓度范围：0.1-100 mM（提供0.01-100mmol/L淋洗液缓慢变化的梯度色谱图及重复性谱图予以佐证） 3.7.4浓度增量：≤0.1mM； 3.7.5流速范围：0.1-3.0mL/min； 3.7.6操作压力范围：5-25MPa。 3.8安全报警装置 3.8.1可对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理。 3.9双通道自动进样器 3.9.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高； ★3.9.2样品位数：≥120位×2mL； 3.9.3最大进样量：≥500μL； ★3.9.4进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样； 3.9.5进样精密度：满环进样：RSD≤0.3% ★3.9.6双通道自动进样器内部，具有两个独立六通进样阀，进样互不干扰（提供设备实物照片证明材料予以佐证） |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 1 | 1.总体要求： ★1.1 电感耦合等离子体质谱仪可搭配LC、自动进样器、全自动石墨消解系统等连用技术。（提供生产厂家官网截图予以佐证） 1.2 该系统广泛应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废、食品、食品接触材料、化妆品、石油化工、纺织等领域，且符合相关国家标准分析方法的要求。 2.技术要求： 2.1进样系统要求： 2.1.1 提供多种雾化器可选，包括高效石英同心雾化器；耐高盐同心雾化器；PFA微量进样雾化器，具有高雾化效率及可耐氢氟酸进样。 ★2.1.2 小体积惰性旋流型雾化室，死体积小，耐腐蚀性强，气溶胶雾化效率高，低记忆效应，标配TEC制冷模块，制冷温度<-15℃，提高仪器的连续工作稳定性和有机溶剂分析能力，降低氧化物产率，提升仪器的稳定性。 2.1.3 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。 2.1.4 多种中心管可选，与炬管分离式设计，针对不同应用仅需更换中心管即可实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求，方便更换与维护。 2.1.5 高精度气体质量流量计标配控制四路工作气体，包括雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气。根据需要可扩展第五路附加气，用做氩气在线稀释系统的稀释气。 ★2.1.6 可配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染，消除高基体造成的信号抑制效果，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。稀释后可实现>10%含盐量的直接测定。 2.2 离子源： ★2.2.1 平衡式驱动，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外的昂贵消耗品，就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。 ★2.2.2 500W超低功率待机，降低氩气消耗，低功率待机时氩气用量≤5L/min。（提供软件截图予以佐证） ★2.3 接口：锥材质为镍、铂材质可选。提手式换锥系统，自带联锁保护，杜绝异常操作。简便的体外换锥维护，无需泄真空就可以方便换锥维护，且避免线圈的损坏。（提供设备实物图照片予以佐证） 2.4 提取透镜：提取透镜上可以使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式，独特的设计，免维护清洗。 2.5 离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子前后两次离轴，实现干扰粒子的有效消除（中性粒子、电子、光子），无需更换清洗离子透镜。 ★2.6碰撞反应池：采用全新的多极杆碰撞/反应池系统，分布式进气系统消除干扰，提高碰撞效率，提升各元素的响应值。（提供设备实物图照片予以佐证） ★2.7 、四级杆质量分析器：高精度纯Mo材料四极杆，保证最佳的质量轴稳定性，采用2.0MHz低频驱动四极杆。 2.8 检测器：脉冲/模拟双模式不连续打拿极检测器，在一次进样过程中同时完成扫描和选择分析（定性和定量分析），在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。 ★2.9 等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。 ★2.10 静音罩：可配置静音罩，降低实验室噪音，改善实验室分析环境。 2.11 软件要求： 2.11.1 操作系统：知名品牌商用电脑，Microsoft® Windows 10等多任务、多用户系统软件。 2.11.2 自动化分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。 2.11.3 实时数据显示和实时报告显示。 2.11.4 其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求。 2.11.5 ICP-MS操作软件还可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 ★2.11.6 可配置 HPLC-ICP-MS接口：用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能。 ★2.11.7 可配置全自动超级微波-ICP-MS接口：用同一台电脑和同一套软件同时控制全自动超级微波和ICP-MS，实现联机全自动“一键式”分析，包括加酸、加盖、消解、定容、混匀、点火、进样、建立标曲、制定报表等一系列自动化功能。（提供生产厂家官网截图予以佐证） ★2.11.8具有软件源代码修改以适应在线监测等特殊需要的能力。 2.12 性能要求： ★2.12.1 质量范围：2－260 amu。 2.12.2 质量分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.3-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围。 2.12.3 线性动态范围：大于 9个数量级。 ★2.12.4 背景稳定性： 定义为5amu处背景信号的平均值，低于0.5cps。 2.12.5 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2% 2.12.6 长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3% ★2.12.7 灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度应在50 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在180 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上。 2.12.8 双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +低于3％，CeO+/Ce+的低于3％。 ★2.12.9 检出限： Li的检出限应低于0.2ppt, In的检出限应低于0.08ppt, U的检出限应低于0.08ppt。 2.12.10 丰度灵敏度：低质量端: 1 x 10-6；高质量端: 5 x 10-7。 2.12.11 质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h。 2.12.12 同位素比精密度: < 0.2% (107Ag/109Ag)，具备铀同位素比值测量能力。 3.配置要求： 3.1 电感耦合等子体质谱仪主机； 3.2 ICP-MS专用分析软件以及在线帮助系统。 ★3.3 快速进样控制软件模块。（提供软件截图予以佐证） ★3.4 ETV固体进样控制软件模块。（提供软件截图予以佐证） ★3.5 全自动超级微波消解装置控制软件模块。（提供软件截图予以佐证） 3.6 冷却循环水系统 制冷量不低于2100W，水箱容积大于2L，电压220V。 3.7 不间断电源 配置不低于10KVA、一小时延时、12V38AH-16的高频UPS。 3.8 200位以上同品牌自动进样器。 |
| 4 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪 | 台 | 1 | 1.总体要求 气相色谱-三重四级杆质谱仪集气相色谱与质谱能力于一体，有足够的灵敏度和选择性。可应用于水质、食品、材料、职业卫生等方向的挥发性有机物的定性和定量分析。 2. 系统技术要求: 2.1 气相色谱仪配置及性能要求 2.1.1 柱温箱 2.1.1.1 最高使用温度：≥450 ℃； 2.1.1.2 升温速率：≥120 ℃ /min，典型≥50℃/min；支持32阶33段程序升温和程序降温，重现性优于0.5%；（提供软件截图予以佐证）450℃至50℃降温时间≤6min； 2.1.1.3 控温精度：±0.1℃以内； 2.1.1.4可最多容纳3根毛细管色谱柱； 2.1.2 分流不分流进样口 2.1.2.1 最高使用温度：450 ℃； 2.1.2.2 气路系统：采用可编程电子气路控制，提供恒压、恒流、程序升压和程序升流等多种控制模式； 2.1.2.3 流量控制：0-500 mL/min（N2）；0-1000mL/min（He）； 2.1.2.4 压力控制：0~100psi（689.5kPa）； 2.1.2.5 控制精度：±0.001Psi，可进行脉冲压力进样； 2.1.2.6 操作模式：分流或不分流； 2.1.3可编程电子气路控制 2.1.3.1采用模块式设计，最多可支持18路电子压力、流量控制； 2.1.3.2进样口流量、压力、线速度、分流比等直接通过工作站软件或者触摸屏直接设置； 2.1.4.3具有自动大气压和温度补偿功能。 2.1.4 自动进样器 2.1.4.1 支持不少于150位自动进样器 2.1.4.2 进样量：0.1μL~250μL 2.1.4.3 取样精度：≤±0.01% 2.1.4.4 进样精密度：RSD＜0.5% 2.2质谱系统配置及性能指标要求 2.2.1 EI离子源：双灯丝，电离能量10~300eV，加热温度150℃~350℃。 2.2.2 进样接口：气质接口采用无冷点伴热技术，接口温度为50~400℃，保证GC-MS/MS样品的高效传输 2.2.3 离子光学系统： ★2.2.3.1采用90度偏转，有效过滤未电离的中性粒子，降低背景噪声，同时避免对检测器的污染。（提供软件截图予以佐证） 2.2.3.2 离子传输系统无多余传输杆，离子可直接进入四级杆，避免传输过程带来离子损失。 2.2.4 质量分析系统 ★2.2.4.1 质量分析器：三重四极杆质量分析器。 ★2.2.4.2 四极杆：采用高精度纯Mo材料，有抗污染设计，无需加热即可保证最佳的质量轴稳定性。（提供设备实物结构图照片予以佐证） ★2.2.4.3 碰撞池：多极杆轴向加速设计，有效消除离子对串扰、保证高通量分析能力。碰撞气为高纯氮气（纯度≥99.999%）。（提供设备实物结构图照片予以佐证） 2.2.4.4 分辨率：0.4~2.0amu可调 2.2.4.5 质量稳定性：<± 0.1amu/24小时。 2.2.4.6 扫描速度：最大可达20000 amu/s 2.2.4.7 质量数m/z范围：EI，5~1100amu； 2.2.4.8 灵敏度：EI ，MRM模式：1uL的100fg/uL的OFN，≥15000:1 ★2.2.4.9 全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）等。 2.2.5检测器 2.2.5.1 离轴设计电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。 2.2.5.2 脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。 2.2.6 真空系统：机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，自动断电保护功能。 2.2.7 数据处理系统 2.2.7.1 气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现； 2.2.7.2 软件：软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件； 2.2.7.3 手动/自动调谐、数据采集、数据检索、分析结果报告、定量分析及谱库检索功能； 2.2.7.4 谱库: NIST2020谱库 (不少于22万张)； 2.2.7.5 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻，并显示搜寻结果；搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差，定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 2.2.8 工作站软件： 2.2.8.1 软件系统基本特点：Windows操作平台。软件能控制气相色谱、液相色谱和质谱部分，内置数据处理与报告编辑功能；自动实现仪器的功能配置、条件优化；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。 2.2.8.2 系统具有自动校正、仪器状态监测等功能。 2.2.8.3 GC-MS/MS操作软件可安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 ★2.2.8.4 GC-MS/MS可升级为液相色谱-气相色谱-三重四极杆质谱仪。（提供气相-液相-三重四级杆质谱仪联用客户现场安装实物图片予以佐证） 3. 设备配置 3.1 气相色谱仪主机 3.2 三重四级杆质谱仪主机 3.3 不少于150位自动进样器 3.4 GC-MSMS专用分析软件以及在线帮助系统 3.5 不间断电源 配置不低于10KVA、一小时延时、12V38AH-16的高频UPS。 3.6 机械泵 抽速不少于65m3/h，220V供电，1500W。 |
| 5 | 实验室信息管理系统 | 套 | 1 | 1. 建设原则 1.1 LIMS必须同时具备稳定性、安全性、开放性和灵活性。首先，LIMS应该故障率极低，能够长时间稳定地运行，万一出现故障，有简单的自动恢复功能；其次，LIMS应该具有严格的身份验证功能，科学的权限管理，有效防止非经授权的侵入，并忠实记录每一个用户的每一次操作，有着良好的安全性和可溯源性；再次，LIMS应该能够与第三方软件如WORD、EXCEL等进行数据交换，能够实现网络化远程操作与数据交换。 1.2 LIMS的使用、维护、升级等要智能化、简单化，有效缩短实验室人员的劳动时间，降低劳动强度。如果LIMS仅仅考虑标准化、规范化，却增加了工作的复杂程度，那是不可取的，必须以“复杂的问题简单化”为设计思路。 1.3 为了尽可能实现实验室管理的“无纸化”，力求LIMS的完整性。能够在LIMS中直接生成的文件或记录，直接在LIMS中操作并生成。 2. 总体要求 2.1 按照ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》，建立实验室信息管理系统，推进业务流程的标准化和自动化，实现实验室信息管理系统数据的共享，全面提高中心实验室的现代化管理水平。 2.2 通过实验室网络信息管理系统，有效加强实验室安全管理与资源信息监测管理，提高质量管理科对各实验室的安全监督、事故追查、资源调配的能力，由终端质量控制转变为过程质量控制。 2.3 建立实验室信息管理平台，从样品管理到检测报告发放，全过程软件自动形成，节约人力、物力，降低检测报告错误率，有效提高工作质量。 2.4 能实现中心实验室的检测流程及围绕检测流程人、机、料、法、环、测的信息化管理。从样品的收样、制样人员的制样、实验人员领样、检测人员的分析记录的登记、校对、审核、评价人员的判定及报告的编制、审核、签发、打印、发放、归档的流程信息化管理。 2.5 支持的检测范围包括食品检测、水质检测、公共场所、消毒检测、一次性卫生用品、职业病危险因素、地方病检测等。 3.技术参数 3.1为了保证系统的稳定性、可扩展性及对新增需求的快速响应，系统须采用先进的插件式开发技术。 3.2系统须为完全B/S架构软件，支持任意操作系统和浏览器访问，系统基于.NET开发语言。 3.3系统界面须支持各类移动终端设备的自适应适配。 3.4系统须具有二次开发平台，通过可视化设计器能够完成系统功能的新增和调整。 ★3.5系统须具有仪器设备数据谱图采集模块，通过配置即可实现具有标准输出接口的仪器设备数据谱图的自动采集。（提供相应功能界面截图予以佐证） 3.6系统必须符合ISO17025、CNAS、CMA标准准则的要求，实现质量体系全面管理，满足原始记录完整性溯源要求。 3.7系统可以提供标准的系统集成接口，提供与各种业务系统集成。 3.8具有疾控行业的质量标准和检验方法库，让原始记录电子化更加容易。 4. 功能要求 4.1委托信息管理 4.1.1 支持委托信息的录入、编辑、管理及查询； 4.1.2 能完成疾控中心水质检测、食品检测、公共卫生、消毒卫生、一次性卫生用品、职业危害因素、地方病等各种样本的受理登记； 4.1.3 可自定义委托编号生成规则； 4.1.4 可管理委托客户的样品信息； 4.1.5 支持样品受理通知书（检测委托协议）的编辑、打印。 4.2 样品信息管理 4.2.1 一个委托号下能登记多个样品，能进行样品复制、批量登记功能； 4.2.2 在样品信息（比如委托单位、生产厂家、采样地点）登记界面具有记忆功能，以减少二次录入的工作，对于国家标准、检测类别、样品分类等规范数据内容采用下拉列表进行选择，以规范录入内容； ★4.2.3 登记界面可以根据客户的要求进行界面的自定义； 4.2.4 国家监测任务可通过Excel表格批量导入样品信息，加快管理进度； 4.2.5 检测项目的选择定位方便易用，能自定义常用的项目组，能根据所选卫生标准自动选择检测项目，支持检测项目的复制粘贴； 4.2.6 能自动生成条形码标签、留样标签； 4.2.7 能自动生成检测流转卡； 4.2.8 能按照客户要求格式自动生成检测协议书； 4.2.9 受理编号、样品编号、报告编号的编码规则可根据样品分类自定义。 4.3 检测管理 ★4.3.1 能根据检测项目的默认责任人分配任务，也可以进行人员的单个或批量的检测任务调整。 4.3.2 可根据项目类别自动调用相应的检测方法和计算表格； ★4.3.3 可生成标准曲线、回归方程，检验原始数据录入后，可自动进行MPN查表、分析和计算，进行数据修约，自动获取检测报告值；（提供相应功能界面截图予以佐证） 4.3.4 获得结果能自动与方法的检出限与项目的标准限量进行比较； ★4.3.5 支持检测报告值的逐级审核管理； 4.3.6 支持自动从原始计算的结果中提取检测报告值； 4.3.7 支持检验人员的电子签名； 4.3.8 支持对超限的检测结果以颜色进行提示； ★4.3.9 结果数据有严格的权限控制，只有本人可以修改本人的数据，后步完成将自动锁死前步操作。 4.4 数据审核 4.4.1 能自动显示本人或本部门的待检、待复核或待审核的样品及项目信息； 4.4.2 能设置条件过滤出待登记结果、待复核、待审核的样品和项目； 4.4.3 在登记、复核、审核结果时候，对同一次实验的样品能自动同时显示; 4.4.4 对审核不通过的数据能自动提示给结果登记人； 4.5 原始记录管理 4.5.1 满足计量认证检测数据原始性的要求，定义相关原始记录单； ★4.5.2 每个方法可以定义原始记录内容，原始记录按模块化定义； 4.5.3 能录入检测的分析记录（含仪器工作条件、标准物质、检测试剂等信息），能根据分析记录按不同的计算公式 、MPN检索、菌落计数等算法生成检测结果，及按方法规定的修约方式生成检测报告值；对超标值能自动警示。 4.5.4 能生成标准曲线，并且能根据仪器读数生成对应浓度，支持谱图的保存； 4.5.5 支持原始记录的批量处理； 4.5.6 支持原始计算分析记录表单PDF形式的输出。 4.6 报告管理 ★4.6.1在报告编制、审核、批准的时候能查看检测的原始记录，并且操作方便；（提供相应功能界面截图予以佐证） 4.6.2 可以按照报告模板自动生成各类报告； 4.6.3 能适用于单样品多项目、多样品多项目、不同类型样品不同项目的报告自动生成； 4.6.4 报告编制、报告审核、报告批准分岗位管理，岗位支持用户自定义； 4.6.5 报告审核、批准后能自动生成手写电子签名，在最后打印环节只能进行打印不能进行任何的修改； 4.6.6 能进行报告归档的管理，归档后将自动锁死报告所有的记录。 4.7 网络审核和电子签名 提供网络审核机制，实现卫生检验工作的网络化管理。系统支持多级审核，具有锁机制，对审核过的样品，系统实现逐级加锁，防止恶意修改。送检单、交接单、检验记录、检验报告等使用电子签字，减轻签字人员的负担，实现无纸化办公。 4.8 资源管理 4.8.1能进行国标、行标、企标等检测标准、判定标准的信息化管理； 4.8.2 支持对检测方法的信息化管理； 4.8.3 人员的基本信息、培训信息、个人简历等信息进行管理； 4.8.4 建立仪器设备的基本信息和配件信息档案，管理维护仪器的检维修，维护记录、检定记录和验证记录，同时可进行仪器的校准，查询统计仪器的相关信息，支持仪器设备的检定校准提醒，并能够在系统中记录检定校准的记录； 4.8.5 支持物资管理功能，可对实验室的试剂、耗材、标准品、危险品等物资的出入库进行管理，能进行库存预警、有效期预警，并可统计入库记录、出库记录、科室使用记录等； 4.8.6 支持实验室环境的管理，包括常规环境、微生物环境的管理，实验室消毒记录、废弃物处置记录等； 4.8.7 支持文件管理，用户可自行建立文件夹，可将质量手册、程序文件、作业指导书、检测标准与规范、重要的工具书等通过系统进行管理，可设置各目录的权限，不同用户可访问不同的目录。 ★4.8.8 支持消息提醒功能，需要支持微信、钉钉、企业微信等提醒工具，在系统中能按不同岗位进行不同内容的提醒，用户能自定义不同提醒内容。 4.9 体系管理 需要严格按照ISO/IEC 17025 要求来设计，主要包括内部审核、管理评审、不符合项工作、申投诉管理、应对风险和机遇的措施、质量管理、能力验证、质量监督等的质量管理要素。 4.10 查询与统计分析 4.10.1 能进行中心各项资源（包括检测人员、检测方法、检测项目、卫生标准、仪器设备）的查询统计。 ★4.10.2 流转记录与查询，对样品的流转过程进行记录，记录样品何时到何部门、何时完成工作，用户可随时根据样品编号查询该样品在何部门进行什么操作。（提供相应功能界面截图予以佐证） 4.10.3 能查询追溯到编制、审核、批准等不同阶段的检测报告。 4.10.4 能查询到样品信息、原始记录、结果数据、最终报告。 4.10.5 支持按样品属性、按科室、按人进行工作量等查询统计； 4.10.6 管理部门可对各部门的工作进行汇总查询。 4.11 系统管理功能 4.11.1 有组织架构及人员管理功能； ★4.11.2 有严格的权限控制，系统权限细分到每个操作界面和每个功能按钮，可以为每个人员、每个岗位详细设置每一项的应用权限，权限管理逻辑严密,能进行查询统计的权限设置。数据的后步完成将自动锁死前面的数据修改操作，只有前步操作完成才能进行后面的数据操作，本人只能修改本人登记的数据。 4.11.3 可定期进行异地数据备份，具备数据恢复功能。 5.系统性能 5.1并发性 5.1.1 数据库并发：数据库支持超过500个用户的并发访问能力； 5.1.2 访问并发：系统具备不少于100个访问并发的能力； 5.1.3 传输并发：系统业务功能包括附件和图片的传输的时候，需提供稳定快速的传输效率，以及支持多附件多图片并发上传和下载的能力。 5.2响应时间 5.2.1 页面响应：单页面响应时间<3秒； 5.2.2 查询响应：一般数据查询响应时间<5秒； 5.2.3 制表速度：一般固定表格制表不超过10秒钟，复杂统计汇集表格不超过3分钟。 5.3 其他特性 5.3.1 可靠性：系统可提供7*24的不间断服务。 5.3.2 稳定性：系统需合理的利用资源，保证前后台数据操作的效率，以及在数据响应和界面承载方面都要达到不会出现界面混乱、数据报错、触发按钮功能缺失、操作频繁或者快速容易崩溃的问题。 5.3.3 兼容性：前端方面具有兼容各大主流浏览器的能力。 5.3.4 灵活性：PC端前端自适应方面具有能够适配主流笔记本、台式电脑的能力，手机APP能够适应主流手机屏幕尺寸。 5.3.5 扩展性：系统应便于新业务或者新功能的生成和实现第三方系统与平台的连接。另外系统提供动态页面定制组件，能够有效的帮助运营方生成产品和服务表单，方便管理人员扩充分类目录等信息，并在权限管理、用户管理上有高度的灵活性、合理性。 5.3.6 扩充性：保证已有平台和系统的兼容性及对未来发展的适应性，使系统可在原有的基础升级改造和更新，并应当充分考虑技术进步因素的影响。 5.3.7 开放性：平台不是一个封闭的系统，今后必须通过接口和其他平台或系统相连，在平台建设中应充分考虑与外界信息系统交换的需求，保证既能满足基本功能的需要，有具有与外界系统进行信息交换与处理的能力。 5.3.8 可伸缩性：要求在不用修改系统架构的情况下，通过增加或增强相应的设备即可实现系统功能的扩展支持，包括垂直扩展和水平扩展。 5.3.9 可交换性：系统应符合开放的原则，充分考虑各种业务需求有机结合，建立完善的系统整体构架，可与外部系统进行通讯并可提供标准的接口。既能实现业主业务，还可以完成数据交换、信息共享功能。 |

# 第四章 评标办法

### 资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 提供资格承诺声明函 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）） |
|  | 信用查询记录 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国执行信息公开网（www.zxgk.court.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与本项目政府采购活动 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有） |

1.资格审查

开标结束后，资格审查小组应当依法对供应商的资格进行审查。

2.资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格供应商不足3家的，不得评标。

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性审查标准 | 投标文件签名盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价，且不超过最高采购限价 |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.5项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 质 保 期 | 符合第二章“供应商须知前附表”1.3.4项要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”3.3.2项要求； |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |

1、评标方法

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 报价得分：30分 技术部分：63分 商务部分：7分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 报价部分 （30分） | 投标报价 评分标准 | 价格扣除： 在货物采购项目中，货物由中小（微）企业制造，即货物由中小（微）企业生产且使用该中小（微）企业商号或者注册商标，方可以认定为中小（微）企业。说明:根据“财库(2020)46号、财库(2022)19号”文，对于非专门面向中小企业采购的货物采购项目，所投产品全部由符合政策要求的小型和微型企业生产的,最后报价给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 评标报价=投标报价-投标报价×20% （2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。 同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 国发〔2022〕12号提高价格扣出优惠及预留份额。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30%×100 |
| 2.2.2（2） | 技术部分 （63分） | 技术指标响应性（30分） | 投标货物技术指标全部满足招标文件要求并与招标文件完全一致，得基本分30分； 招标文件技术要求中带“★”项为重要技术指标项，供应商投标产品若出现一处负偏离扣3分，扣完为止。 招标文件中非“★”项为一般技术指标项，供应商投标产品若出现一处负偏离扣1分，扣完为止。 说明: 投标文件中未对投标货物自身技术参数进行描述，仅完全复制招标文件内容的不得分。 参数中如要求提供相应证明材料的，按要求提供。（备注：供应商需按要求提供相关证书、技术证明材料、检测报告、彩页证明、照片等支持文件以证明是否满足技术要求，同时供应商在技术偏离表中写明证明材料材料所在页码，不写明或指引错误导致评审小组未能找到的，视为不满足相应要求；相关证明资料提供不全或提供材料无效的，也视为不满足该项技术指标要求。不满足技术要求的均按负偏离处理） 若供应商提供虚假证明文件将自行承担后果。 |
|  |  | 产品质量性能综合指标 （7分） | 根据供应商制定的产品质量综合指标，评标委员会根据产品在性能、先进性、安全性、实用性、稳定性等方面进行综合对比打分，具体分值范围如下： （1）产品规格、性能描述完整全面，完全满足招标文件要求的，得7分； （2）产品规格、性能描述基本完整，满足招标文件要求的，得3分； （3）产品规格、性能描述不完整、不满足招标文件要求得1分。 （4）缺项得0分。 |
|  |  | 货物组织供应方案 （7分） | 根据供应商制定的货物组织供应方案，在科学性、合理性、完善性等方面进行综合评价，具体分值范围如下： （1）供货方案实施计划内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的，得7 分； （2）供货方案实施计划内容科学、合理、有针对性、完善程度一般的，得3 分； （3）供货方案实施计划内容科学、合理、完善程度上差的，得1 分； （4）缺项得0分； |
|  |  | 货物安装、调试方案 （7分） | 根据供应商制定的安装、调试方案科学性、完善性、合理性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）安装、调试方案内容科学完善性高、可行性强的，得7分； （2）安装、调试方案内容科学完善性一般、可行性一般的的，3分； （3）安装、调试方案内容科学完善性差、可行性差的的，得1分； （4）缺项得0分。 |
|  |  | 技术培训方案 （7分） | 根据供应商制定的货物技术培训方案（技术培训方案、培训人员、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料等）科学性、完善性、合理性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）货物技术培训方案内容科学完善性高、可行性强的，得7分； （2）货物技术培训方案内容科学完善性一般、可行性一般的的，3分； （3）货物技术培训方案内容科学完善性差、可行性差的的，得1分； （4）缺项得0分。 |
|  |  | 应急机制方案 （5分） | 根据供应商制定的应急机制方案的完整性、科学性、合理性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）方案内容详实、方案科学、合理、周全、针对性强的，得5分； （2）方案内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得3分； （3）方案内容基本完整，方案在科学、合理性方面一般，基本考虑不周，针对性不强，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得1分； （4）缺项得0分 |
| 2.2.2（3） | 商务部分（7分） | 售后服务承诺（6分） | 根据供应商制定的售后服务承诺（服务内容、服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价，具体分值范围如下： （1）售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，质量保证体系非常完善，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，对磋商文件的响应程度高，得6分； （2）售后服务方案基本合理成熟，质量保证体系及风险控制体系基本合理，服务承诺内容基本合理、可行性基本合理，对磋商文件的响应程度一般，得3分； （3）售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，服务承诺内容一般、可行性一般，对磋商文件的响应程度一般，得1分； （4）缺项得0分； |
|  |  | 环保清单产品（0.5分） | 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品加 0.5分。 供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证 证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  | 节能清单产品（0.5分） | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非政府强制采购节能产品的加0.5分。 供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 资格审查、符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见资格审查、符合性审查表。

2.1.2 符合性审查标准：见资格审查、符合性审查表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

## 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章资格审查、符合性审查表中规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。只有通过初步评审的投标文件才能进入下一阶段的评审。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理；

(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。每个供应商最终得分为各评委打分的算术平均值。

(1）按本章第2.2.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B ；

(3）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标分为所人得分=A+B+C。

3.2.4供应商的最终得有评委打分的算术平均值。

3.2.5评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分高到低的顺序推荐3名中标候选人；

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 合同条款及格式（仅供参考）

买卖合同

签订地点：

项目名称：

采购项目编号：

采购人(甲方):

供应商(乙方):

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                     即RMB¥        元 该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

2、乙方须在本合同签订之日起3日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的7 日内，在合同签订生效之日起   天内交货到甲方指定地点，随即在3日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并 且最迟应在      年   月   日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后，   日内完成最终验收；

(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

- 付款方式为：合同签订生效后甲方向乙方支付合同价款的  40%  ；待货物经验收合格后付清剩余合同款项。

- 具体付款金额：

- (1)合同签订后后付合同总价款的  40  %,金额：      元)

(2)货物经验收合格后付合同总价款的的 60 %,金额：       元

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、产品质保期为验收合格后 一年 。质保期内出现质量问题，乙方在接到通 小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之   的违约金；

(2)甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额

万分之   /天的违约金；逾期付款超过   天的，乙方有权终止合同；

(3)甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1)乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价 的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否 则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2)乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过   天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之    的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在      天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之     的赔偿金给甲方、

(4)乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由采购人所在地人民法院诉讼裁决。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同正本2份，副本4份；甲方1正2副，乙方1正1副，报送新密市政府采购监督管理办公室1副。

甲方：                           乙方：

法定代表人(授权代表):            法定代表人(授权代表）：

地址：                           地址：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

签约日期：                       签约日期：

附件

供货明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 第六章 投标文件格式

新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目

资 格 审 查 文 件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月  日

## 目  录

（编制目录，页码应连续）

## 一、供应商资格声明函

致：  （采购人）

关于贵方                    （项目名称及项目编号）的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供采购内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.供应商基本情况

2.供应商资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的供应商的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

## 二、供应商基本情况

1.供应商概况

(格式自拟）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

## 三、供应商资格证明文件

1.资格承诺声明函

致(本项目采购单位)                   ：

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                          ，注册地为             ，统一社会信用代码为                     ，法定代表人(单位负责人)为                   ，联系方式为                          。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖单位公章)：

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

日期：    年    月    日

2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。【提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图或信用报告（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息（如有）】。

新密市卫生健康委员会新密市疾病预防控制中心生活饮用水水质检测仪器设备采购项目

投 标 文 件

项目编号：

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 目  录

（编制目录，页码应连续）

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标承诺函

五、技术规格参数偏离表

六、分项明细报价清单

七、项目实施方案

八、服务承诺及其他承诺等

九、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

1、根据你方提供的              （项目名称）的招标文件，我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，我方愿以人民币（大写）          ；小写(￥)

的投标总报价承包该项目，质量要求              ，质保期：   ，交货期：自合同签订之日起       日内按招标文件的要求提供投标货物、配送及附带服务，并承担任何缺陷保修责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求， 按期、保质、保量完成交货任务。

3、一旦我方中标，我方保证合同签订后，到采购人指定位置交货。

4、我们同意按招标文件中的规定，投标有效期为           日历天。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者。

7、我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中的收费标准。

8、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

地址：

联系方式：

日期：       年      月     日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标范围 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 质量标准 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 | 日历天（自投标截止之日起） |
| 备注 |  |

以上报价为项目实施全费用单价 (应包括人工费、材料费、机械使用费、中途短驳费、安全管理、利润、规费、税金、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费、安装调试、测试、验收、培训、运输、售后服务及合同实施过程中不可预见的费用等一切与完成本项目有关的所有费用)。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

经营期限：

姓名：      性别：           年龄：      职务：

系                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）扫描件

供应商：（盖单位公章）

年   月   日

## 三、授权委托书

本人          （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（正、反两面）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

四、投标承诺函

身份证正反面复印件

（只可复印不可粘贴）

致：（采购人及招标代理机构）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体参与。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）招标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

承诺函

致：（采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称：          ，项目编号：          ）采购中若获中标资格，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 五、技术规格参数偏离表

项目名称：

| ### 名称 | ### 数量 | 招标文件技术规格参数 | 投标文件对应技术规格参数 | ### 偏差情况 | ### 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### …… | ### …… | ### …… | ### …… | ### …… | ### …… |

注：1.供应商必须在本表中“偏差情况”一栏中描述“正偏差”、“无偏差”、“负偏差”。

- 2.“正偏差”或“负偏差”都必须在本表中“偏差说明”一栏中对偏差的原因加以说明，全部无偏差时在“偏差说明”一栏中注明“无偏差”，无偏差的条款无须对偏差原因作出说明。

供 应 商： 	（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：           （盖章或签字）

日    期：             年         月

## 六、分项明细报价清单

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：（小写）： （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 以上表格栏数可自行增减。

2.“货物分项报价一览表”中的“投标总报价”应当与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。

3.供应商应按采购需求所列货物填写本表。

4.投标货物规格参数如有更详细描述可另作说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

## 七、项目实施方案

(供应商根据招标文件要求自行编制)

## 八、服务承诺及其他承诺等

(供应商根据招标文件要求自行编制)

## 九、其他资料

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日期：

（三）监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

## （四）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在       （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：

### （五）节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：        年        月       日

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日    期：        年        月       日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。供应商须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

（六）供应商认为应提供的其他资料