## 程控定量封口机

- 名称：程控定量封口机用于51孔定量检测盘/定量孔板的封口，配套酶底物法检测试剂用来检测水样。

- 外壳上部采用一整块有机玻璃操作面板，触控式防水按键，无实体按钮；

- 有机玻璃面板含反转开关、休眠按键和数据连接按键；

- 休眠按键可在仪器空闲时转为待机状态；

- 一体化铝合金外仓门，液晶显示屏可显示仓门开关状况；

- 内仓门为推拉式，推进去可进行加热辊清洁维护；

- 常开式漏液直排装置，避免漏液后液体机器内部积液。

- 液晶显示屏，显示信息含预热进程、计数统计、故障码、开/关门提醒，电子时钟显示；

- 预热进程中英文显示，预热进度条指示预热进度，加热过程显示橙色条，数量5个，预热完成显示绿色进度条，数量1个；

- 计数统计中英文显示，数字显示位数不低于六位数；

- 故障码中英文显示，液晶面板三角中显示仪器阿拉伯数字故障码，显示个数不少于8；

- 开/关门提醒中英文显示，根据外仓门开关状态相应提示“开门”或“关门”；

- 电源电压：220V±10%,50Hz；

- 环境温度-10℃～50℃；

- 相对湿度：20%～90%，无大量粉尘及腐蚀性气体污染；

- 外壳温度：＜30℃；

- ★预热时间：2～3min；

- 封口速度：51孔定量检测盘封口时间＜9秒/个（具有一种新型的易撕裂泡罩包装实用新型的文件。）

- 检测范围：配合51孔定量检测盘检测范围：0-200MPN/100ml（水样不稀释）；

（具有微生物定量检测板的证明文件）

- 可靠性：封口后无漏液和破孔

- 方便性：仪器使用寿命期内可检测样品＞50,000个

22.手持式紫外分析仪带暗室（灯箱） 带254,366nm双波长，可手持使用，与暗箱配套方便观察大肠埃希氏菌检测荧光。

23.为了保障仪器后期正常运行以及耗材的持续稳定供应，酶底物法检测系统以及试剂必须为同一品牌。

- 24.配置清单：

- 智能程控定量封口机  1台

- 手持式双波长紫外分析仪带暗室1台

酶底物法国产试剂  1盒

定量检测盘/定量孔板1箱

定量取样瓶   1箱

中文操作说明书、操作视频1份

## 低本底α、β放射性测量仪

1.具有分步送样技术，可同时也可单独分别测量样品，分别给出四个样品中的总α、总β的活度浓度，提高测量的灵活性和仪器使用效率。

2.单位面积平均本底计数率α≤0.003·cm-2·min-1, β≤0.1·cm-2·min-1。

3.效率比：α≥85%，β≥58%。

4.效率稳定性：α＜3%，β＜8%。

5.仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq。

6.串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.3%。

7，测量过程采用程控高压设置，采用主流商用电脑，独立使用，便于维修和更换。

★8.操作系统获国家软件著作权，可适用于Windows.XP，Win7（32位、64位）3.Win10（32位、64位）系统，自主研发设计，便于后期升级服务，（提供软件著作权证书）。

9.低本底α、β测量仪属于强检器具，又涉及民生饮用水的核安全事宜，该仪器须同时具备《辐射安全许可证》及《放射源豁免管理批复证明》，加盖制造商鲜章。

10.该仪器须通过《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》及《职业健康安全管理体系认证》，提供相关证书加盖制造商鲜章（证书认证范围内容须包含该仪器）。

12.具有后期升级全自动进样技术（提供证明文件）

★12.制造企业参与制定过相关放射性检测国家标准（提供相关国家标准证明）。

产品配置清单：

1.网络机柜1个

2.四通道控制系统1套

3.塑料双闪烁体的主探测器4只

4.塑料双闪烁体的反符合探测器2只

5.四通道铅室1套

6.带4个滑轮的底座1套

7.标准粉末源KCl 1瓶

8.标准粉末源241Am 1瓶

9.铅室搬运把手2个

10.机脚扳手1个

11.12寸螺丝刀1把

12.样品盘100个

13.探测器连接线1套

14.USB数据电缆1根

15.电源线1根

16.α、β测量仪操作系统软件1套

17.计量检定证书1份（选配）

18.知名品牌商用台式电脑一台（选配）

19.产品使用说明书1份

20.系统光盘1张

21.产品合格证1份、装箱单1份

22.全自动样品处理装置

采用自动滴定进样方式，通过超声波探测量水位高度、热电偶测量加热模块温度，经系统控制滴定速率、加热功率、水位高度，从而实现对样品的蒸发、灰化等处理，最终得到所需样品。

- 22.1  可完成4个样品同时处理，保证各蒸发皿中的样品之间互不干扰

- 22.2  采用电热丝加热，PID精准调控，各温度控制系统之间相互独立

- 22.3  采用滴水蒸发方式，过程一键启动，无人值守

- 22.4 具有定量蒸发、高温灰化、管道清洗等处理功能

- 22.5 具备蒸发温度、进样体积、灰化温度、灰化时长、滴水速度调节功能

- 22.6 具备操作步骤、蒸发完成、水样不足、运行出错等声光提示功能

- 22.7  工业级不小于8英寸真彩宽温触摸电容显示屏，支持多点触控模式

- 22.8采用大功率涡轮排风系统，加快蒸发速度，减少对工作环境的影响

- 22.9双重过流保护，总开关和加热模块各有过流保护措施

- 22.10具有过热断电保护功能

## 马弗炉

- 1.控温范围：最高1000℃

- 2.控温精度：±1℃

- 3.温度分辨率：1℃

- 4.升温时间：≤30分钟

- 5.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

- 6.炉膛体：多晶莫来石纤维

- 7.加热器：镍铬铝合金丝

- 8.加热功率：3KW

- 9.控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出

- 10.显示方式：双行LED数字显示

- 11.定时：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）

- 12.运行功能:定值运行、定时运行、自动停止、预约启动

- 13.传感器:K型热电偶

- 14.附属功能:校正功能    门控功能

- 15.安全装置:过流漏电开关

- 16.炉膛尺寸不小于200mm*300mm*120mm

## 活化仪

仪器用途：样品管活化仪是高度自动化样品管容量从 1 到 20 自动选择的热脱附样品管清洗设备，能有效提高实验室工作效率、降低系统运行成本。具有精确控温、液晶显示、具有定时功能。

1.控温范围：室温-400℃ 
2. 控温精度：±1℃ 
3. 定时范围：1-99小时99分钟 
4. 流量调节范围：0-3L/分钟 
5. 一次活化数量：1-20支吸附管

## 离子色谱仪

1	工作条件

1.1	工作温度：+5℃～+32℃。

1.2	工作相对湿度：20-80%。

1.3	电源：220V，50赫兹。

2	用途

离子色谱主要用于环境样品的分析，包括地表水、饮用水、雨水、生活污水和工业废水、酸沉降物和大气颗粒物等样品中的阴、阳离子分析。

3	技术要求

3.1	所有的离子色谱流路均采用PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板，且控制面板不小于7.0寸大尺寸触摸屏，采用一体机设计方案，配有WINCE操作系统触摸屏。

3.1.1为方便仪器的维护，仪器需具备一键冲洗一键维护功能。

3.2 	泵系统

3.2.1	peek串联式双活塞往复泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

★3.2.2	流速范围：0.001-10.000ml/min（提供省级产品型式评价报告）

3.2.3	最大压力：35Mpa(5000 psi)

★3.2.4	流速精度≤±0.1%

3.2.5	流量稳定性：≤0.2%

3.2.6 	压力精度：≤1%

3.3	电导检测器

3.3.1	必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。

★3.3.2温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异，带溶液温度预处理功能。

★3.3.3 基于DSP数字式电导检测器,输出值为电导率值（提供证明材料）

3.3.4 	电导池体积：≤0.6μL.

3.3.5 单量程检测范围：0μs/cm -15000μs/cm

3.3.6	检测器分辨率：0.0024nS/cm

3.3.7 	基线漂移：≤1.5%FS

3.3.8	电导池控温误差：±0.01℃

3.3.9	温度稳定性：＜0.01℃

3.3.10	电导池电极：电极钝化316不锈钢

★3.3.11  最小检测浓度：≤0.09ng/mL（CI-、Li-）（提供省级产品型式评价报告）

★3.3.12可升级紫外可见检测器最小检测浓度：≤2ng/mL（NO2-)（提供省级产品型式评价报告）

3.4 	阴离子抑制器

★3.4.1 	抑制器类型：原厂生产自动电解连续自再生微膜抑制器，具有死体积小，高容量，免维护，膜的防干裂能力强；五年内以旧换新

3.5	高精度柱温箱

3.5.1 种类：采用进口控温器和传感器，具备PID智能自整定、上限超温报警、自动断电等功能，具有预加热功能

3.5.2 	温控范围  ：室温+5℃-85℃

3.5.3 温控显示分辨率 ：0.01℃

3.5.4	温度稳定性 ±0.05℃

3.5.5	装柱位：2

3.6自动进样系统

3.6.1	具备部分进样，满环进样及微升进样功能，

3.6.2标准样品物理位数：不低于119位；具有可以精确读出样品的工位装置系统；（提供有效证明文件）

3.6.3样品瓶体积：2ml；自动进样器与主机为同一厂家品牌，完美无缝匹配

3.6.4 进样定量管体积:10uL-500ul；

3.6.5	重现性：0.2％RSD；

3.6.6	交叉污染：<0.01％；

3.6.7	针清洗方式：多级内外壁清洗设置；

★3.6.8	进样器具有进样针干燥装置，不会二次进样交叉污染；（提供有效证明文件）

3.7 离子色谱柱

氢氧根体系阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，管为peek材质，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测，包括饮用水、地下水、废水和其他多种样品基质中的氟化物、亚氯酸盐、溴酸盐、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、氯酸盐、硝酸盐、磷酸盐和硫酸盐等。

3.8淋洗液发生器

★3.8.1.配备于电解腔中的离子交换膜和离子交换树脂由世界顶级尖端离子膜生产厂商提供，品质优异可靠；流量范围：0.001-3.000ml/min；淋洗液浓度范围：0.1-100.mM KOH 浓度精准度 0.1mM；工作压力范围21Mpa（3000psi）；电解液体积1000ml；保留时间可重复性≤0.5%RSD，淋洗液罐不能裸露与空气中（提供实物照片证明)

3.8.2. 高精度电流源和电压源控制：数字可编程电流源输出，电流分辨率可达0.0038mA；可根据负载自动调节驱动电源，有利于控制功耗，减小温漂，保证长时间稳定性。

3.8.3 等度模式下淋洗液浓度的高稳定性和可重复性：当用户设定某一浓度时，可长时间稳定的产生这一浓度的淋洗液，样品出峰的保留时间和峰面积重复性好；

3.8.4. 梯度模式下可编辑并实现工作浓度范围内任意梯度曲线：工作站中的浓度梯度曲线编辑窗口，可以轻易的编辑和保存工作浓度范围内任意浓度随时间的变化曲线，可以通过改变淋洗液浓度改变样品出峰时间；

★3.8.5.氮气加压模块（提供实物照片）

具备氮气加压装置用于保护淋洗液或显色液，免受大气中的二氧化碳或氧气的影响；为淋洗液加压，以防在管线中产生气泡而造成泵运行不正常；为离子色谱中的一些气动操作阀提供动力，完成气动操作。

3.9	软件

3.9.1实现系统部件的有效集成和控制，软件与仪器为同一品牌，软件可以实现系统部件的有效集成和控制，对同一品牌提供气相色谱、液相色谱及各类检测器，自动进样器等部件可无缝式增加，可以轻松的完成多维色谱（柱切换）的功能、多检测联用检测的功能等功能的建立

3.9.2 软件数字信号接入，电导值显示单位为μS/cm，具有色谱泵流量、压力、电导检测池常数等校准界面，支持用户自校准，提供软件著作权证书；

3.9.3 图形化反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果，在线修改和采集各部件工作参数，可自动进行快速数据采集和后处理，具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

3.9.4 支持仪器分析方法及数据处理模板的建立和调用，联机自动进样器无需额外对采集的谱图数据重新命名，支持不停机状态下进行样品分析方法更换调用，实现无人值守的分析工作。

配置要求

离子色谱主机  1个；

高压输液泵   1套；

不小于7.0寸触摸屏1套；

阴离子分析色谱柱  1套；

恒温柱温箱1套；

溶剂切换装置 1套

阴离子抑制器  1套；

控温数字电导检测器1套；

自动进样器   1套

淋洗液发生器装置1套

碳酸根去除装置 1套

H型预处理柱 2盒

Ag型预处理柱 2盒

Ba型预处理柱 2盒

氮气加压模块  1套

氮气钢瓶   1套

工作站   1套

品牌商务电脑 1台

激光打印机 1台

4	技术服务和质量保证期

4.1	仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格，用户实验室免费培训技术操作人员。

★4.2	验收合格后五年内为质保期。质保期内除非人为故意损坏，否则无条件免收任何费用。

★4.3生产厂家资质要求：为了保证仪器的品质及售后服务质量提供商品售后服务评价体系认证证书；证书复印件加盖厂家鲜章，原件备查。

4.4为了确保研发及技术的先进性生产厂家需提供博士后科研工作站及软件企业等证明文件，企业整体通过IS09001质量、IS014001环境及职业健康体系认证，

★4.5提供生产厂家针对本项目授权书原件；证书复印件加盖厂家鲜章

1.工作条件

1.1.电源电压：220V±10%

1.2.温度：18℃～28℃

1.3.湿度：40%～70%

2.气相色谱仪部分

2.1.柱箱

2.1.1.操作温度范围：室温以上 3℃～450℃

★2.1.2.最高升温速率：180℃/min（无需升级），以 0.01℃/min 增加。须提供工作软件截图证明。

2.1.3 程序升温的阶数：27阶28平台

2.1.4.温度设定精度：0.1℃

2.1.5.控温准确性：0.01℃

2.1.6.温度稳定性：周围温度每变化 1℃，柱温箱温度变化小于 0.01℃

★2.1.7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

2.1.8.最大运行时间：9999.99 分钟

2.1.9.面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.1.10.可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率

2.2.分流/不分流毛细管进样口

2.2.1.压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定

2.2.2.配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

2.2.3.支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能

2.2.4.最高温度：450℃

2.2.5.压力设定范围：0 ～ 1010kPa

2.2.6.升温速率：180℃/min ，以 0.01℃/min 增加

2.2.7.速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min

2.2.8.压力程序的阶数：7

2.2.9.分流比设定范围：0 ～ 9000

2.2.10.流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

2.2.11.隔垫吹扫流量设置范围：0 ～ 200ml/min

2.3自动进样器单元

2.3.1样品位：≥150位样品盘

2.3.2进样量范围：0.1~150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进

2.3.3交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

2.3.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

2.3.5可升级双塔双柱进样系统。

2.3.6可升级样品架冷却和加热功能。需提供样品架冷却和加热的图示证明。

2.3.7保留时间重复性：<0.001min

2.3.8峰面积重复性：<1% RSD

3.质谱部分

3.1.基本性能

3.1.1.涡轮分子泵抽力＞380L/s。

3.1.2.质量数范围: 2 ～ 1080 u

★3.1.3.灵敏度：需提供第三方单位的检测报告证明。

3.1.3.1. EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1400（氦气做载气）

3.1.3.2.EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）

3.1.3.3. EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥17000

3.1.3.4.IDL(MRM): 2fg OFN 连续 8 次进样，统计学上 99%置信度水平，IDL≤0.5fg。

3.1.4.分辨率：0.5 ～ 3.0u，可调

3.1.5.碰撞能：0～55eV，可调

3.1.6.质量稳定性：±0.1u/48h

3.1.7.最大扫描速度：20000 u/sec，须提供此技术的证明材料。

3.1.8. 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

3.1.9. 最小 Event time：3ms

3.1.10. 最大 Event 数：2000 events

3.1.11. 最大 MRM 速度：850 通道/sec

3.1.12. 最大离子监测通道数：15ch/1 event

3.1.13. 一次进样能够设置的通道数不少于 30000 个。

3.2. 离子源

3.2.1. EI源

3.2.2. 离子化能量：10 ～ 180eV

3.2.3. 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃

3.2.4. 灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）

3.2.5.双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。须提供质谱离子源部位的图片证明。

3.2.6. GCMS 接口温度：50 ～ 320℃

3.2.7.离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。

3.2.8. 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆。

3.3.质量分析器

3.3.1.配备预四极的高精度全金属钼四极杆，预四极可转动，主四极杆可清洗打磨。预四极杆要求为非S型。

3.3.2.四极杆无需控温即可实现 0.1amu/48h 稳定。

3.3.3四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。

3.3.4.Q2采用八极杆超快速碰撞室，实现快速 MRM 性能。

3.3.5.碰撞池采用氩气作为碰撞气。

3.3.6.Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。

3.4.扫描功能

3.4.1.扫描功能:

全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式(、多反应扫描模式，以任意多种采集模式为组合进行同时扫描

3.4.2.支持多种监测模式的同时扫描,获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息

3.5.检测系统

3.5.1.二次电子倍增管和±10kV 转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料。）

3.5.2.离轴连续打拿电子倍增器

3.5.3.动态范围：5×106

3.6.真空系统

3.6.1高真空： ＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。需提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

3.6.2.低真空：30L/min（60Hz）机械泵。

3.6.3.标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况。

4.数据处理系统

4.1.GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极 GCMS 方法，支持 Excel 表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持 AART 保留时间自动调整功能。软件符合 GLP 认证及 21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

4.2.可自动切换 MRM 数据库：包含农药、法医毒物的MRM参数、CAS 号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建 MRM 仪器方法。每个化合物包含至少 4 个 MRM通道。

4.3.可自动切换 MRM 数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。

★4.4. 可自动切换 MRM 数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建 MRM 仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

4.5.具有 MRM 自动优化工具，支持任意设置碰撞池 CE 能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增 MRM 参数至数据库中。

4.6.工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

4.7.CID碰撞气ON和CID 碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气 ON/OFF。

4.8.同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

★4.9.支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图。

4.10.支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示。

5.技术服务

5.1 仪器厂商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。

5.2 仪器厂商协助进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

5.3 到货后，仪器厂商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

5.4 仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(2人次/四天/台) 。

5.5 整机质保期为安装验收后 1年，超过1年后可提供延保服务。

5.6 仪器厂商为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障随时拨打 800 电话，4小时内响应，48小时内到现场履行维修服务义务。

5.7 仪器厂商提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。

★5.8提供生产厂家针对本项目授权书原件；证书复印件加盖厂家鲜章

需配置项目清单包括以下产品：

1.GC-MS-MS 质谱主机   1 台

2.气相色谱仪主机 1 台

3.超惰性化分流/不分流进样口，带自动压力/流量控制 1 个

4.150位自动进样器 1 套

5.工作站软件，中英文可选 1 个

6.质谱谱库 1 个

7.安装工具包，包括扳手，接头等全套工具 1 套

8.He 专用过滤器（除氧，除湿，除烃） 1 套

9.安装工具包 1 个

10. 1.5mL 样品瓶带盖 100 个

11.进样垫、石墨压环、O 型圈、微量进样针等消耗品 1 套

12. 分流过滤器、灯丝、金箔、铝箔等消耗品 1 套

13.主流品牌计算机 1 台

14.主流品牌复印、打印、扫描一体机 1 台

15.高纯氦气，钢瓶及减压阀 1 套

## PH计

1.测量参数：ph值、mv(ORP)、温度值

2.mv范围：（-2000.00~2000.00）mv

最小分辨率：0.01mv

误差：±0.03%FS

3.ph范围：（-2.000-20.000）ph

最小分辨率：0.001ph

误差：±0.002ph

4.温度：范围：（-5.0-130.0）℃

最小分辨率：0.1℃

误差：±0.1℃

## 超声波清洗器

1.容量：不小于30L

2.超声频率：40KHz

3.超声频率可选择替换

4.超声功率：800W

5.超声功率可调范围：40-100%

6.水位显示：30-120mm

7.加热功率：1000W

8.温度设定范围：室温-80℃

9.工作时间可调：1-480min

10.其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源

## 冷藏展示柜

1. 制冷方式：直冷

2.功率：101-200w

3.类型：保鲜展示柜

4.功能：制冷

5.门数：单门

6.容积：不小于318升

## 生物安全柜

1.气流模式：30%外排

2.过滤器：采用ULPA Filter技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上

3.风速：流入气流平均风速：＞0.5m/s下降气流平均风速：0.25 -0.5m/s

4.噪音：≤62dB（A） 洁净等级：ISO4

5.振动半峰值：≤3μm( rms)

6.光照度：≥1000Lux

★7.  工作区尺寸≥915×600×680mm

8.显示屏：液晶+遥控器

9.前窗：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度≥5mm。

10.柜体结构：四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均使用304#不锈钢。

★11.报警保护系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示。

12.操作口高度：前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、语音同时报警提示。

13.显示：彩色液晶显示器，实时显示高效过滤器使用寿命及吸入、下降风速值。具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录。新增照明灯累计运行时间超过5000小时、杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示（可清除）。标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。

14.前视窗定位：脚踏及手动开关随意定位电动升降前窗，操作自由轻松。

★15.实验操作：10°倾角操作面，减轻操作者压迫感，坐姿可观察压差表、可调安全门高度、可控制柜内电源等独特技术。

16.简便的可维护性：内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。

17. 需厂家提供针对此项目的授权书和售后服务承诺书

18.安全性能：具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低风速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。

19.风机采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。为了保证其产品质量需提供技术文件证明。、

20.柜体可防泄漏，即使安全柜加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

21.柜体稳定性强，工作台面中心能加载23kg后卸载，工作台 面不得向下弯曲 。

22.狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次 产品保护：菌落数≤5CFU/次 交叉感染：菌落数≤2CFU/次 。