超高倍显微镜技术参数
一、显微镜技术参数：
1、 光学系统：无限远光学系统。

2、 放大倍数：40X-1000X

3、观察头：30度倾斜，铰链式三目观察头；瞳距48-75mm。

4、目  镜：高眼点平场目镜WF10X22mm（防霉处理）。

5、物 镜：无限远平场消色差物镜，所有镀膜均采用防霉技术处理。

    PLAN 4X： 数值孔径NA0.1mm；工作距离WD17.3mm

PLAN 10X：数值孔径0.25mm；工作距离10.5mm

PLAN 40X（s）：数值孔径NA0.65mm；工作距离WD0.54mm

PLAN 100X（s、oil）：数值孔径NA1.25mm；工作距离WD0.13mm

6、调焦机构：同轴粗微动调焦机构，松紧可调节，带粗调内限位机构和粗调力矩调节锁紧装置，避免损坏物镜和镜片。主机整体采用变速箱此轮升降调节结构，微调永不下滑。

7、物镜转换器：内定位轴承式四孔转换机构。

8、载物台：双层机械载物台，尺寸：135X140mm，移动范围50X76 mm。
9、聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25常可变光栏和滤色片托架，齿轮齿条调节机构，升降连续可调。

10、照明系统：内藏式3W LED灯,220V/50Hz光强连续可调。

11、摄像机接口：0.5倍C型接口。

二、图文报告系统技术参数
1、600万像素数字摄像机。

2、高速USB3.0接口，确保高速和稳定的传输。

3、Sony索尼Exmor CMOS传感器，2.4μm*2.4μm大像素。

4、12位超精细硬件图像信号处理器视频流引擎。

5、 相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT，滤除成像中的红外光波，同时保护相机传感器。

6、友好的图形化用户界面，所见所得，直观易学。

7、自动匹配影像采集区域，可自动或手动调整影像尺寸大小、位置。

8、灵活的模板及词库管理功能允许操作人员修改、添加、删除模板，也可通过拖动改变排列结构。

9、批量病历图像预采集功能，可提前快速采集多人图像，稍后统一诊断和打印报告。

10、内嵌病历浏览器，可以浏览以前备份的病历。

11、可以连接医院lis系统和传输报告。
12、周到的多重数据安全防护，即使系统崩溃，也只需运行“自修复程序”在几秒钟内将工作站恢复到正常使用状态，无须再次安装本系统。

	酶标仪 技术参数

	检测方法
	吸光度

	检测模式
	单波长、双波长、扫描

	检测光源
	双LED混合冷光源（自动校准）

	微孔板类型
	96（8*12），48（4*12）孔，平底、U型底和V型底的微孔板

	检测通道
	8通道

	准确性
	在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。

	线性范围
	在0.000-3.000 OD时，小于±0.5%，允差为正负0.005。

	重复性
	CV＜0.15%。

	测量时间
	单波长2s/96孔板；双波长5s/96孔板

	震荡功能
	具有3种震荡模式（震荡时间、频率可调）；振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

	滤光片
	最多8片（标配405nm、450nm、492nm、630nm）

	主机外形尺寸
	470mm×335mm×205mm（L×W×H）

	重量
	13.5kg

	工作电压
	直流24V，1.35A

	计算机接口
	9-针RS232串行接口（标记为RS232）；USB2.0接口（可选）

	工作温度/湿度
	+10℃~+40℃/≤80% RH 不凝结

	储存温度/湿度
	‘-40℃~+55℃/≤90% RH 不凝结


	洗板机技术参数

	残液量
	≤1μl/孔

	注液准确度
	CV≤3%（在注液量300μl/孔时）

	注液量
	50-12500ul，调整步距为50μL；注液强度可调

	清洗头
	96针，双微孔板，条式可控制

	洗液通道
	3个进液通道1个废液通道

	适用微孔板
	96孔、平底、U型底、V型底

	洗板模式
	单板、双板两种清洗模式

	清洗次数
	1-250次可调

	清洗排数
	1-12排任意可选

	浸泡和振动时间
	0-999s连续可调，步进1秒

	吸液时间
	0.1s-9.9秒可调

	程序储存数量
	能够自主记忆主程序99个

	故障报警功能
	废液瓶满自动报警

	冲洗模式可选
	自动、手动两种冲洗模式可选择

	独特的防堵孔设计
	进液系统设置独特滤网，并采用强吸力的负压泵，有助于降低堵孔几率

	自动冲洗功能
	仪器停止工作一段时间，自动冲洗洗头一次，有助于降低堵孔几率

	独特的防损设计
	泵内置，避免外置泵易因潮湿、灰尘、异物等进入泵内部，造成不可逆转的损害。

	仪器规格
	538mm×458mm×263mm（L×W×H）

	重量
	21KG

	电源
	220V±22V，50Hz±1Hz

	输入功率
	额定功率        350 VA

	环境温度
	10℃-40℃

	相对湿度
	30％～80％

	大气压力
	85kPa ～ 106kPa


低速台式离心机
技术参数
1 工作条件
1.1 电源：AC220V±22V，50Hz；
1.2 工作环境相对湿度≤85%；
1.3 工作环境温度：5-35℃；
2.最高转速≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；最大相对离心力≥4300xg；
3.最大容量：≥4×250ml，一次性可分离不少于16支50ml尖底、36支15ml尖底离心管、80支5ml采血管，实现一个转子完成多项实验；
4.定时范围：1min～99min； 

5. 自动计算及设置离心力RCF值；
6. 电子门锁运行时门盖不能打开，安全可靠；
7.安全性能：全钢制外壳，具有自动平衡功能；
8.控制系统：微机控制，直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机；
9.产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。 
10.外形尺寸不超过450×545×380mm(L×W×H)，净重≤40kg；
11.配置要求：2*2*250ml水平转子带2*40*5ml适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥2684xg）；

全自动血液体液细胞分析仪参数要求
1. 检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用免疫散射比浊法。

2. 报告参数：血液分析报告参数≥25个，CRP报告参数≥1个。 

3. 单机检测速度：CBC＋DIFF ≥110个样本/小时；

4. 单机检测速度：CBC＋DIFF＋CRP ≥60样本/小时

5. 进样方式：静脉血和末梢全血均可自动批量进样。
6. 用血量：全血检测CDR+CRP用血量≤100μl，预稀释模式CDR+CRP用血量≤40μl。

7. 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。

8. 末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。
9. 末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP，有急诊插入功能。

10. 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。
11. 体液样本检测参数≥6个（不含直方图、散点图）。
12. 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。
13. 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。

14. 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。

15. 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。

16. 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

17. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）( 109/L，红细胞：（0-8.6）( 1012/L，血小板：（0-5000）( 109/L。
18. CRP线性范围：0.2~320mg/L。
19. 可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。

20. 供应商能提供原厂配套的质控品和校准品。
21. 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。
尿液干化学分析仪
1.检测原理：比色分析法
2.检测项目：
2.1理学项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压。
2.2干化学项目：潜血（BLD）、白细胞（LEU）、比重（SG）、pH、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、酮体（KET）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CR）、钙离子（Ca），可报告尿微量白蛋白/肌酐（ACR）
3.适用试纸：10-14项
4.分纸系统：自动分纸，避免试纸损坏及卡纸。
5.标本取样：配套全密封尿液标本采集器，标本运送过程全程密闭，可气动传送，避免标本洒漏及医院环境污染，标本上机后直接闭盖穿刺取样，缩短标本周转时间，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。
6.结果识别：采用图像识别技术及系统，提取颜色特征，提高自动识别准确性。

7.结果溯源：检测结果通过CCD拍照留存，方便人工复审和溯源。
8.检测速度：≥240标本/小时
9.重复性：CV≤1%

10.稳定性：开机8h，CV≤1%

11.质控功能：具备原厂配套的阴、阳性质控品。
12.数据存储：≥100万个结果
13.试纸条容量：200条
多通道荧光定量分析仪技术参数要求

	序号
	项目
	参数
	备注

	1
	检测通量
	48
	

	2
	控温范围
	4.0℃~99.0℃
	

	3
	温度准确性
	40.0℃~99.0℃，≤0.3℃；4.0℃~39.9℃，≤1.0℃
	

	4
	光学参数
	通道 1 适用于 FAM，SYBR Green I等；

通道 2 适用于 VIC，HEX，TET，JOE等；

通道 3 适用于 ROX，Texas Red等；

通道 4 适用于 Cy5等。
	

	5
	检测时间
	加样后检测时长<60分钟，软件自动判读结果、出具报告
	

	6
	激发光源
	高亮免维护LED
	

	7
	荧光检测器
	光电二级管
	

	8
	检测重复性
	CV≤0.5%
	

	9
	线性相关性
	│r│≥0.990
	

	10
	检测技术原理
	（1）连接酶技术；（2）荧光捕获探针技术；（3）微测序技术
	

	11
	技术要求
	（1）全血样本免提取测序；（2）试剂盒预分装；（3）直接输出结果：结果以报告单的形式并给出用药指导，无需人工判读。
	

	12
	操作模式
	全彩触摸屏操控或PC端软件控制
	

	13
	断电保护
	瞬时断电保护功能，通电后可继续运行实验
	

	14
	数据存储
	仪器可存储≥1000个实验设置文件/实验数据文件
	

	15
	通讯规格
	网口：TCP/IP 协议，以太网连接
	

	16
	可开展项目
	叶酸、抗凝类、抗血小板、降糖药、降脂药、降压药、抗心衰、抗心律失常、抗真菌、抗痛风、抗抑郁、抗癫痫、解热镇痛类、质子泵抑制剂、免疫抑制剂、抗精神分裂、抗病毒、抗结核、化疗药物等
	


