项目需求及技术要求

技术要求：

一标段：（产床:II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准））

一、产床技术要求

1、可供产妇待产、分娩、恢复全过程LDR一体化使用的电动多功能产床。

2、多功能产床须具备：背部升降、腿部升降、床面整体升降、臀部抬起、床体倾斜等功能; 满足坐位、半卧位、坐蹲位、跪位、侧位等多种自由分娩体位。

*3、床体自重≥200Kg。床体安全载荷≥200kg，以产品使用手册为准。负载患者体重≥200kg。腿部床板安全载荷≥180Kg。

4、床体总长度≥220cm。

5、产床高度范围：45cm—90cm。臀部床段最大高度≥100cm。

*6、主体床垫与脚部床垫连接处具有V型切口（与床板所匹配）。（提供实物证明照片或第三方检测机构出具的检测报告）。

7、床边护栏采用一步式阻尼释放装置，单手即可操作，完全内收于床板下方。

8、操作面板集成在双侧护栏，医、患面板分离；可电动实现整体升降，背部升降，脚部床体升降等功能，非线控操作面板。

9、腿托、脚蹬等附件与床为一体式设计；可从待产位转换为分娩位。

10、头段床垫与脚段床垫接缝处均采用无缝焊接技术。

11、自动座位倾斜功能： 背部抬升时， 臀部床板自动倾斜。

12、脚蹬在0-85°活动范围内，可操作脚部支撑装置向外侧和向上转动，可以在任何位置固定；一步式单手操作，单个脚部支撑安全负载大于65公斤（第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书证明文件）。

13、人体工程学设计、小腿托配于脚蹬下方，可翻转到脚蹬上方，小腿托角度可转动调节至需要位置，可由固定把手锁定位置（第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书证明文件）。

14、内置式分娩把手，U型人体工程学设计，便于产妇各种体位分娩的支持与支撑。一步式单手操作，无需拆卸，把手上具备防渗泡沫保护层，防止抓握时滑脱（提供实物图片或出厂说明书证明文件）。

15、标配自动夜灯功能。

16、脚部床体具有电动升降功能，可在产床最低位置时控制升降范围0—200mm（第三方检测机构出具的检测报告或出厂说明书证明文件）。

17、具备一键式CPR紧急释放功能。

18、采用静音脚轮，脚轮直径≥15cm，脚轮刹车为双重锁定刹车而非环形刹车。

19、原厂内置备用电池，在无交流电电源情况下可电动进行各种体位调节，护栏具备备用电池指示灯，用于指示电池状态。

20、床体具备一键锁定功能，防止误操作；具备电源线限位保护装置。

21、床面下配原装污物盆，收起脚部床体后冲洗会阴可接液体。

*22、产品设计使用期限≥8年（提供产品白皮书或标签说明照片扫描件，且保证提供的证明能体现出使用年限）。

23、腿部床垫具备限位装置（具备专用限位设计），防止位移，提高安全性（提供实物图片及说明）。

*24、床体不含有毒有害物质，确保产妇使用安全（提供第三方资质证明文件）。

*25、床垫具有具有阻燃设计。（提供相关证明资料）。

二标段：

设备一：胎儿/母亲监护仪（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准））

1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；配置母亲参数：母亲心率、血压、血氧、脉搏、心电、呼吸。

2、7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2。

*3、支持升级TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰。

4、支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能（需提供产品说明书证明）。

5、支持升级双/三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)。

6、支持波形储存时长≥2000小时。

*7、高清晰TFT触摸屏≥13英寸，1920*1080P高清分辨率呈现（需提供产品说明书证明）。

8、支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪。

9、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。

10、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。

*11、强宫缩时监护仪会禁止血压测量，并在监护界面显示提示信息在界面上弹出禁止测量血压的提示信息（需提供说明书或对应的软件界面证明）。

12、有线探头任意插拔，US、TOCO探头任意插拔，用户接入操作更便捷，机器智能分配探头号。

13、内置式152mm（或150mm）宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线。

14、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调。

15、中英文操作界面。

16、主机防护等级≥IPX2，探头防护等级≥IP68。

17、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印。

18、内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置WiFi等。

*19、支持升级CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延长减速等高危CTG曲线及时报警（需提供产品说明书证明）。

设备二：无线探头胎儿监护仪（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准））

1、一体化无线探头胎监，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。

2、7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<3.6 mW/cm2。

3、TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰（需提供产品图片及产品说明书证明）。

4、支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能（需提供产品说明书证明）。

5、胎动：自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。

*6、支持无线充电，无线探头无充电触点，不会因涂抹耦合剂污染充电触点导致充电不良问题（需提供说明书及探头图片证明）。

*7、支持无线探头10min以上的断线续传（需提供说明书及产品彩页证明）。

8、支持波形储存时长≥3000小时。

*9、高清晰TFT触摸屏≥13英寸，1920*1080P高清分辨率呈现。

10、支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪。

11、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。

*12、支持升级三胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)（需提供产品说明书证明）。

13、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。

14、内置四种以上胎监报告自动评分/分析方法。

15、内置通讯接口，支持多种方式接入中央站组成网络系统，内置485、内置wifi等。

16、主机防护等级≥IPX2，探头防护等级≥IP68。

17、内置式152mm（或150mm）宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线、母亲心率曲线、血氧曲线及胎儿活动曲线。

18、支持升级CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延长减速等高危CTG曲线及时报警（需提供产品说明书证明）。

19、支持升级附件一键转床，从待产室进产房不需要拆除探头，有效降低医护人员工作量（需提供对应的软件界面证明）。

20、支持升级NST三级分类报告。

21、胎儿监护仪使用年限≥10年。

设备三：超声多普勒胎儿监护系统（一拖八）(核心产品）（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准））

1、整机

1.1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）。

1.2、无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚。

*1.3、采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册（并提供相关证明文件）。

1.4、集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放，提高医护人员工作效率。

*1.5、多床位监护：一套工作站标配同时监护8床单胎孕妇；可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间。

1.6、显示：配置≥21英寸医用一体机，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁。

1.7、具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选。

1.8、能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统。

1.9、具有三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节。

1.10、 SOV（信号重合）报警功能。

1.11、具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。

1.12、掉电保护功能：每分钟自动暂存。

1.13、具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印。

1.14、工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理。

1.15、设备使用年限≥10年。

2、胎儿监护指标

无线探头：

2.1、胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声波束声强：Iob<1mW/cm2。

*2.2、无线探头防水等级: ≥IPX8防水等级。

*2.3、支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置。

2.4、无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求。

2.5、无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次。

2.6、一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计。

*2.7、无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值。

2.8、无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

三标段：（病人监护仪：III或II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准）)

（1）技术要求

一、整机要求：

1.1、彩色液晶触摸屏≥10英寸，分辨率≥1280x800，≥8通道波形显示。（提供说明书或检验报告证明）

1.2、屏幕标配电容屏非电阻屏。（提供说明书或检验报告证明）

1.3、显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。（提供证明材料）

1.4、内置锂电池，无需工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.5、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6、监护仪使用年限≥10年。

*1.7、主机防水等级≥IPX1。（提供监护仪标签照片证明）

*1.8、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。（提供说明书或检验报告列明消毒剂的种类）

9、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

10、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

二、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、支持≥25种心律失常分析。

*2.5、支持室上性心律失常分析。

2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

2.7、支持心电多导同步分析，提供产品使用界面、手册截图或技术专利证名材料。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

*2.9、支持指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.10、支持24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

2.11、呼吸测量适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

2.12、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

三、系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品说明书提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.3、支持≥1000组NIBP测量结果。

*3.4、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

*3.5、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪、输液泵一起联网通信到中心监护系统。

3.6、支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。

3.7、可升级支持定时自动EWS评分功能，支持自动动态刷新EWS和EWS报警。

3.8、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.9、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警。

3.10、提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

*3.11、支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

3.12、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有监护仪。（提供机器接口证明文件）

3.13、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

四标段：（婴儿辐射保暖台：III类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准）)

（1）技术要求

1、具有T组合，空氧仪，脉氧仪，电子称，预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示。

*3、独立的超温保护系统。

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调。

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示。

7、前面板具有温度校正功能。

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

10、具有数据储存功能。

11、具有APGAR评分计时功能。

12、具有RS-232接口。

*13、控温方式：预热、手控、肤温三种控制。

14、肤温控温范围：32℃～37.5℃。

15、肤温显示范围：5℃～65℃。

16、控温精度：≤0.5℃。

*17、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。

18、床面温度均匀性：≤2℃ 。

19、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动。

20、婴儿床倾斜角度：无级可调。

21、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出。

22、声光提示。

23、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。

二、基本配置：

| 1 | 辐射箱 |
| --- | --- |
| 2 | 控制仪。 |
| 3 | 皮肤温度传感器 |
| 4 | 婴儿床 |
| 5 | 托盘 |
| 6 | 输液架 |
| 7 | 机架 |

注：投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

一标段至四标段商务要求：

- 1、交货期：合同签订后30天内安装调试完成。

- 2、交货地点：濮阳市人民医院。

- 3、质量标准：合格，符合国家标准。

- 4、质保期：验收合格后保修1年。

- 5、付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的90%,1年后付剩余10%合同价款。

- 6、履约验收要求：符合招标文件要求，由招标人组织统一验收。

- 7、商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

8、投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。

- 9、投标人需提供培训方案和供货方案。

- 10、投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。

- 11、投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。