- 采购需求

一、拟采购医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属包段 | 所属医疗器械类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声导航系统 | 1 | 套 | 一 | II类或Ⅲ类 |  |
| 2 | 钬激光能量平台 | 1 | 台 | 二 | III类 |  |

二、技术参数

### 包一：超声导航系统

（一）设备名称：高档全数字化术中彩色多普勒超声诊断系统

（二）设备功能：腹部、泌尿、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。

（三）主要技术规格和描述

1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1	≥17英寸监视器，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折

1.2	主机操作面板上具备≥10"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏

1.3	具有智能流程编辑功能

1.4	智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜、旋转移动

1.5	多层晶体匹配探头技术

1.6	智能脉冲调制技术

1.7	微米聚焦技术

1.8	数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.9	数字化M型显示及分析系统

1.10 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

1.11 数字化能量血流成像单元

1.12 数字化频谱多普勒显示及分析系统

1.13 组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调

1.14 空间复合成像技术

1.15 高清晰斑点噪音抑制

1.16 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性

1.17 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

1.18 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数

1.19 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多普勒速度、基线等参数

1.20 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示

1.21 穿刺针实时双幅增强显示功能

1.22 实时自动多普勒包络分析，具备多普勒角度自动校正技术

1.23 实时双多普勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现两个不同部位的多普勒同步取样，支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头；

1.24 增强的多普勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率

2.	测量和分析：（B型，M型，频谱多普勒，彩色多普勒）

2.1	一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、髋关节角度、直方图、B Index

2.2	M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度，M.Index

2.3	子宫测量与分析：具备子宫动脉测量

2.4	卵巢、卵泡测量与分析：具备卵泡容积测量，卵巢动脉测量

2.5	外周血管血流测量与分析

2.6	泌尿科测量和分析

2.7	小器官测量和分析

2.8	腹部测量和分析

2.9	报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告，输出格式可以是CSV文件

2.9.1 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告

2.9.2 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式

2.9.3 测量结果的字号可以更改≥3种选择

2.9.4 VCR回放图像可以测量，利于手动校准

3.图像存储与（电影）回放重现单元

4.输入/输出信号

4.1	输入：VCR，外部视频

4.2	输出：复合视频，S---视频

5.图像管理与记录装置

5.1	超声图像存档与病案管理

5.2	USB存储器

5.3	兼容DICOM3.0

6.	系统通用功能

6.1	操作面板各按键功能可编程、可用户自定义

***6.2	探头接口个数（提供证明材料）

6.3	二维、彩色双幅实时成像功能

6.4	系统数字化通道≥349,000

6.5	系统动态范围≥270dB

6.6	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6.7	安全性能：符合商品安全质量要求

7.	灰阶显像主要参数

7.1	发射声束聚焦：复合脉冲波发射器 ≥16段

7.2	接收方式：多重高速数字化声束形成器

7.3	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

7.4	回放重现：灰阶图像回放≥19000幅

7.5	增益调节：B、M、D可独立调节

7.5.1	STC分段≥8段调节

7.5.2	实时调节或冻结后可再调节

7.6	横向（水平向）增益调节功能：≥8段

***7.7	最大扫描深度（提供证明材料）

8.	频谱多普勒

8.1	多普勒频率可选择≥2种，可视可调

8.2	最低测速：≤1mm/s

8.3	零位移动：≥6级

8.4	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

8.5	多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

9.	彩色多普勒

9.1	显示方式：速度显示、方差显示

9.2	彩色增强：能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像

9.3	高精细动态血流，具有无二维背景显示

9.4	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°

10.  探头规格

10.1 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多普勒中心频率可选择≥2种

10.2 类型：超宽频凸阵穿刺探头1把、超宽频经直肠双平面（凸阵+线阵）探头1把：

10.3 探头2把

***10.3.1 超宽频凸阵穿刺探头1把：超声频率1-5MHz。（提供证明材料）

**10.3.2 超宽频经直肠双平面（凸阵+线阵）探头1把：凸阵超声频率4.0-8.0MHz ，扫描角度≥200°；线阵超声频率5.0-10.0MHz，扫查视野≥ 64mm （提供证明材料）

10.4 投标机型可选配经直肠360°环扫探头

10.5 投标机型可选配电子经食道探头

11.	数字化图像管理与记录装置

11.1 原始射频数据存储

11.2 USB接口

11.3 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换

### 包二：钬激光能量平台

（一）设备配置：

1.钬激光系统 1套

2.动力系统   1套

（二）钬激光系统

1.适用范围：在医疗机构中使用，用于对前列腺增生组织的汽化、凝固。

2.激光模式：多模

3.工作激光输出波长：2100nm

4.***激光器输出方式：实际装配激光棒数量（提供证明材料）

5.激光器电源：二台数字激光电源设计。

6.冷却水泵：二组高压水泵设计

7.具有激光耦合保护系统：可以不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减

8.具有智能光纤接头：设备自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率

9.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

10.功率复现性：≤±5%

11.***光纤末端最大单脉冲能量： 可调（提供证明材料）

12.*最大工作频率：≥60 Hz，可调（提供证明材料）

13.***光纤末端输出平均功率： （提供证明材料）

14.脉冲宽度：宽脉宽≥800us

15.激光传输系统：多种规格光纤可重复使用，光纤使用次数＞10次

16.控制方式：≥10英寸大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制

17.显示屏功能：双屏显示、可独立设置二组不同参数

18.光纤工作温度显示：显示屏可显示光纤实时工作温度，光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能

19.电源：220V/50Hz

20.显示功能：专家临床数据库

21.**指示光：绿光（波长532nm±10nm）,指示光功率<5mw（提供证明材料）

22.冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保

23.脚踏按键数量：≥3键

24.设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。并提供相关依据。

标准配置：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用钬激光主机 |  | 1台 | 100W |
| 2 | 光纤 |  | 3根 | 内径550μm，长3m |
| 3 | 光纤 |  | 3根 | 内径200μm，长3m |
| 4 | 光纤切割剥削专用工具 |  | 1套 | 光纤刀一把, 光纤剥削器一套 |
| 5 | 光纤检测镜 |  | 1把 |  |
| 6 | 附件 | 操作手册 | 1套 | — |
|  |  | 金属附件箱 | 1只 | — |
|  |  | 原配脚踏开关 | 1件 | — |
|  |  | 机器开关钥匙 | 1组（2把） | — |
|  |  | 激光防护镜 | 1副 |  |

- （三）动力系统技术要求

1.适用范围：泌尿外科内窥镜手术。

2.工作电压：220 VAC，50 Hz；输入功率：100 VA；保险丝规格：F2AL 250 V ，φ5×20；防电击类型：I类。

3.最大输出转矩：≥140 mN.m

4.最高输出转速：1200 r/min。

5.调速范围：0001-0010，10档可调。

6.极限负压：≥0.08/MPa。

7.瞬间抽气速率：≥15 L/min。

8.刀具外径：φ 4.5 mm、φ 4.8 mm。

9. 刀具工作长度：400 mm。

10.噪声＜65 db。

11.手机可高温高压消毒。

12.尿道膀胱镜及配套手术器械。

13.内窥镜：视向角6°。

14.工作长度：210 mm。

15.光学工作距：20 mm。

16.景深：3-50 mm。

17.镜管外鞘Fr 26。

18.内窥镜：视向角25°。

19.工作长度：302 mm。

20.中心分辨率：3.348 C/°。

21.光谱显色指数Ra：85。

22.有效光度率DM：1000。

23.镜管外鞘Fr 26。

24.操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固

定器。

- 三、技术要求

- 1.技术参数中带“**”为重要参数，一项不符合即视为无效标；带“***”为质量等级参数，不同等级得相应分数，详见评标办法。

- 2.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

- 3.对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。证明材料包括：投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址），或者评标委员会认可的其他客观证据材料。

- 四、商务要求

- 1.交货期：合同签订后30天内安装调试完成。

- 2.交货地点：濮阳市人民医院。

- 3.质量标准：合格，符合国家标准。

- 4.质保期：验收合格后保修1年。

- 5.付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的100%。

- 6.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。

- 7.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

- 8.投标人需提供安装、调试方案，包括设备安装调试、试运行测试、运行维护等。

- 9.投标人需提供培训方案和供货方案。

- 10.投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案，包括售后服务人员、售后服务计划、售后服务设备等。

- 11.投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。