采购需求

（一）技术参数要求

包1：

数字化视频脑电图（多导睡眠测量仪）（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准） 核心产品

一、设备名称：数字化视频脑电图（多导睡眠测量仪）（接受进口产品）

二、设备数量：1套（配台车）

三、主机内置：

- 1.*Windows 10或者Windows 10以上操作系统

- 2.*CPU：英特尔i7或i9处理器，内存：≥32G，硬盘：≥4T,≥6G独立显

- 卡，光盘驱动器：DVD-R/W，打印机：黑白或彩色打印机1台。

- 3.液晶显示器≥23英寸。

四、放大器要求

- 1.*放大器特性：网络式数字化前置放大器，放大器必要时可以直接接入局域网。

- 1.1*单通道采样频率：≥16000HZ

- 1.2数字分辨率：≥24bit

- 1.3频带范围: 0.02Hz - 8000Hz

- 1.4存储频率:≥4000Hz

- 1.5输入阻抗：≥100MΩ

- 1.6输入电流：≤5nA

- 1.7重量:≤800g

- 2.基本通道输入：*≥80通道，*脑电（≥32通道），可监测脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动.可扩展通道，包括：经皮CO2、食道压及PH值、NPT、模拟驾驶系统等的监测。

- 3.数据传导方式：网线传输

- 4.共模抑制比：≥100dB

- 5.内部噪音水平：<2μVpp

- 6.信号采样：各电极同步采样，原始信号记录

- 7.高通数字滤波，软件基础显示0.5,1,3,10Hz,根据需要可自定义设置

- 8.低通数字滤波，软件基础显示15,30,70或者关闭,根据需要可自定义设置

- 9.带宽0-8000Hz

- 10.根据需要可同步监测视频脑电图和睡眠电图

- 11.根据需要在显示屏上可自由转换观查视频电图和睡眠电图

- 12.可分别分析所监测视频脑电和睡眠电图数据,睡眠电图和脑电图数据可共享分析使

- 用。

五、脑电监测部分

- 1.中文软件操作界面EEG脑电分析软件。

- 2.EEG带通滤波器：在采集和回放程序中都有效。

- 3.电极导连可自定义编辑，在检查中、后处理过程中可随时方便快捷更换。

- 4.标记信号：闪光刺激标记、过度换气自动标记和人工自主标记，标记内容可自由编辑。

- 5.简洁的工具定位/导航能对相关资料回顾和快捷编辑。

- 6.可自定义监测导联组合，各导联显示位置、时间常数、高坡滤波及增益等可调。

- 7.灵活的导联 Montage 及多导图的设定，可根据需要创建所需要的波形显示方式，可

- 创建多个监测导联组合以满足不同的监测需要。

- 8.*在进行频谱分析时，可以同时打开多个文件多窗口工作，便于同一病人不同时间

- 的EEG资料进行分析对比或者不同病人之间的分析对比。

- 9.检查序列预设:根据不同的检查需求自定义EEG检查中特殊的顺序（如：过度换气

- 等），系统按照自定义顺序自动完成检查，大大降低了操作人员的操作强度，提高工作效率

- 10.阻抗自动测试/显示功能，两种显示方式（准确数值显示和不同颜色显示）。

- 11.不少于3种测量标尺

- 12.显示导联数量可自由选择，可单独编辑任意单个导联。

- 13.图形工具指导数据的回放和编辑；可一步备份EEG波形和视频数据。

- 14.病人档案管理系统，多级别文件夹管理，每个病人有单独的文件夹。

- 15.Word 基础上的灵活的报告格式，可输出任意数据或图形到其他数据库，便于统计分

- 析。

- 16.报告完全自定义，可任意剪辑脑电图波形粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出。

- 17.*所有数据资料可保存在任意的存储器中，并且可在任意一台没有安装读图软件的电

- 脑上回放，编辑。可任意更改导联、滤波等参数。

六、睡眠监测部分

- 1.全中文操作界面睡眠软件符合最新的AASM2013标准，R&K和AASM互相转换，具有全

- 中文操作界面、全中文报告，并具有婴幼儿、儿童、成人三种分析软件。

- *高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、

- 腿动等）可以分别采用≥12种扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

- 3.专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、睡眠

- 微结构分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等。

- 4.CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关

- 性微觉醒并可出具报告。

- 5.具有不少于128个书签功能，可快速插入书签能够准确查找异常事件。

- 6.回放软件具有边记录边回放功能，可以色标标记睡眠各期纺锤波。Spindles，K复合

- 波，Delta波,REM期的反相眼球运动等,医生可自由定义分析标准。

- 7.脑电（≥32通道）、心电、肌电、眼电、口鼻气流（热敏式和压力式可同时监测）

- 可实时显示趋势图，实时自动分析及人工分析正在记录的资料。

- 8.趋势图能显示整个监测情况：能快速统计完整的整夜睡眠情况，主要事件的框架 (如

- 氧减事件、腿动情况、呼吸事件、心率、睡眠结构等)。

- 9.即插即用的血氧饱和度。

- 10.配备FFT脑能量分析软件，对不同睡眠分期，统计不同脑波的频域范围。提供波形

- 输出端口。

- 11.软件系统具有能对睡眠和呼吸事件进行判定、诊断和科研、学术交流等功能。

- 12.可显示胸腹相位分析二维图（KML），帮助判断胸腹呼吸努力程度和矛盾呼吸。

- 13.可显示呼吸流速-容量环（FML），监测上呼吸道阻力。

- 14.PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，能辅助呼吸事

- 件判断。

- 15.通道扩展能力强，具备较大的升级空间，可选配其它生理参数监测（如ＰＨ值、食

- 道压、呼气末二氧化碳等）。

- 16.高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动

- 等）在显示屏的上下部分以不同扫描速度显示分别显示，确保信号互不干扰。

- 17.*配备RBD特殊事件分析软件stream，可以分析RAM期肌张力增高程度，给帕金森

- 等神经科方面的疾病提供帮助。

- 18.可实时自动睡眠分期：呼吸、血氧、鼾声、腿动等事件识别标注。

- 19.PSG具有可自动和人工分析功能，可由多位医生对同一病历形成多份报告。

七、脑地形图功能

- 1.脑地形图软件

- 2.模拟人体头部成像，二维3D卡通成像

- 3.脑波频率整体趋势图

八、红外同步视频

- 4.视频同步软件

- 5.*高分辨率摄像头：支持红外，广角，变焦，分辨率不低于高清1920x1080分辨率。

- 6.独立摄像头支架。

九、*满足免费接入我院HIS等电子病历系统，符合电子病历应用水平分级五级、互联互通成熟度测评四甲。

视频脑电图（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准）

一、设备名称：视频脑电图仪（接受进口产品）

二、配置要求：脑电图仪1台（配台车）

主机内置：

- *Windows 10或者Windows 10以操作系统

- *CPU：英特尔i7或i9处理器，内存：≥32G，硬盘：≥4T,≥6G独立显卡，光盘驱动器：DVD-R/W。

- *液晶显示器≥23英寸。

- *打印机：黑白打印机1台、彩色打印机一台。

三、硬件性能：

- *放大器功能要求：放大器EEG导联32导。放大器能够测量心电、肌电

- 波形，后期具备升级睡眠脑电监测功能。

- *放大器具备SpO2/CO2输入接口，血氧显示范围：50%-100%，CO2测定

- 范围0KPa-13.3KPa。

- *放大器接口及供电方式：采用 USB2.0主机供电方式，有效克服交流电

- 干扰。

- 原始脑电图信号记录：在采集过程中，对每一个电极的电位进行单独记

- 录，确保信号的真实性，回放时可以重新进行导联编排。

- 输入阻抗：≥100MΩ

- 校准功能：正弦波及方波电路发生回路，校准电压为2mV/mm—1000mV/mm

- 可选，误差≤±5％

- 电压测量：施加±600mV的直流极化电压，偏差应不大于±5％

- 内置噪声：≤ 1.6Vμv p-p (0.53Hz~60Hz)

- 共模抑制比：脑电输入端≥119dB

- 报告形式（中文报告）：打印内容随意设定。如：脑波图、病人影像、文字、地形

- 图、病人资料、医生姓名、科室各类图表，可组合或单独打印。

- USB接口技术，只需将一体化放大器接到笔记本电脑上，就可作移动记录，可在救

- 护车上、飞机上、手术室、移动门诊等不同环境下使用，在没有外电源供电时同样能使用。

四、数据处理

- 采样频率：100Hz—1000Hz,可选

- 时间常量：0.001、0.003、0.03、0.1、0.3、0.6、1.0、2.0、5.0、10.0s.

- *低通滤波可选择范围0.016HZ-159HZ.高频滤波：15Hz-300HZ.

- *灵敏度：EEG 输入：Off、 1、2、3、2.5、5、7、10、15、20、30、50、75、100、

- 150、 200、300、500、 700、1000 uV/mm

DC 输入：Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200，300,500,700，1000mV/mm

- 定标波形：0.25 Hz 矩形波或10 Hz 正弦波

- 定标电压： 2, 5, 10, 20, 50, 100,200 , 500, 1000 uV

- 肌电滤波：50Hz快速滤波, 300Hz记录值振幅应在（70±30）%的范围内。

五、脑电回放分析系统

- 同时显示32导联：几个蒙太奇同时显示如单极和双极一齐显示，无需变

- 换蒙太奇，节省医生的时间。

- 测量方法：快速测量尺、光标测量、光标锁定测量

- DSA显示：在回放过程中，自动地对脑电波形进行压缩阵谱分析，并以

- 不同颜色显示波幅、频率的变化，为快速、全面分析提供帮助。

- ECG滤波：可滤掉心电干扰(自动和手动两种方法），数据采集和回放模

- 式都可用

- 2D/3D地形图软件，实时和离线的二维和三维地形图显示，最多显示8

- 个频段脑地形图。

- 具备棘波检测软件，癫痫检测支持软件，可大幅提高检查的准确性

- 脑部趋势图分析软件，持续监测脑波同时，以趋势图直观表示脑波

- 中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择.

- 具备脑电图分析软件，2D/3D地形图分析软件，视频脑电分析软件，同

- 时可升级为振幅整合脑电图，睡眠脑电监测，癫痫定位分析软件功能。

六、电极阻抗测试

- 显示器显示 ：在预先设定的位置上，高亮度显示大于阻抗阀值的电极

- 电极输入盒上LED显示：电极输入盒上LED以闪亮的形式显示大于阻抗

- 阀值的电极的位置

- 电极阻抗阀值：2, 5, 10, 20,  50 kΩ，测定误差不大于±10%

七、视频系统要求

- 1.视频品质：2帧、15帧、低、中等、高、特高、中高分辨率，高精度实

- 时同步记录。

- 2.视频格式及放大功能：NTSC,×2、×4、×8、×10.

- 3.采用高清数字化视频采集系统，同步高清图像显示，做到局部微小动作

- 变化清晰同步，

- 4.焦距和方位可调节，旋转范围：360°连续旋转。

- 5.*高分辨率：视频储存格式为H264压缩格式,分辨率不低于高清

- 1920x1080分辨率.

八、*满足免费接入我院HIS等电子病历系统，符合电子病历应用水平分级五级、互联互通成熟度测评四甲。

包2：

经颅磁刺激仪（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准）核心产品

- 主要技术性能要求

1、*刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗；（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）

2、刺激频率：0-100Hz可调;

3、*冷却系统为液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷；（该设备的《医疗器械注册证》中有相关说明或提供第三方检测机构出具的检测报告）

4、*刺激线圈：能实现双面双向刺激（出具刺激线圈图样）；

5、刺激线圈无散热孔无风扇，防尘防水，防止头发不被吸入，保护患者安全，可配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈；（线圈型号提供第三方检测机构出具的检测报告）；

6、刺激强度1.0-6 Tesla连续可调；

7、磁感应强度最大变化率：20KT-80KT；

8、脉冲上升时间：60μs±10μs

9、*输出脉冲宽度：340μs±20μs（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≧260μs）

10、*人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

11、电脑操作管理方式，能实现：

a)硬盘储存、USB储存；

b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

12、一体式可推移整机结构：a)静音脚轮设计；b)可固定线圈支架；

13、具备触发输入输出通用接口。

14、单脉冲、重复脉冲、爆发式、模式化刺激的多种刺激模式自由调整。

15、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

16、MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出；

a)通道数两通道

b)采样率100KHz

17、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

二、基本配置：

1、经颅磁刺激器主机（内置惰性液态内循环冷却系统）：1台

2、恒温刺激线圈：1套（包括成人圆形和八字形）

3、磁场刺激仪操作配套软件：1套

4、可固定线圈支架：1套

5、定位帽：5套

6、MEP模块：1套

TCD（超声经颅多普勒血流分析仪）（II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准）

一、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm；

1.4流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；

1.5、*增益范围：1～60dB可调；

1.6、主机内置≥15英寸触摸屏显示器；

1.7、*电池：主机内置大容量电池，方便移动、床旁检查。

二、软件功能

- 2.1 、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

- 2.2、同时工作通道数：支持单通道、双通道；

- 2.3、*常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

- 2.4、*双通12深：双通道每通道可同时显示 6个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

- 2.5、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

- 2.6、异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；

- 2.7、*具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；

- 2.8、*具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路25条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

- 2.9、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；

- 2.10、*自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；

- 2.11、*颈脑血管手术脑循环监测模块

- 术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况

- 术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落

- 2.12脑循环微栓子监测模块

- （1）栓子和伪迹自动识别

- （2）M-模监测微栓子高强度轨迹功能

- （3）智能发泡结果分级

- （4）智能语音识别发泡试验

- 2.13、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

- 2.14、*配备无线遥控器：可远距离无线操控，不受线缆束缚，具有自定义按键功能；

- 2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

- 2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；

- 2.17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

- 2.18、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

- 2.19、*支持DICOM3.0网络接口，必须可连接医院网络，PACS系统；

- 三、探头配置

- 3.1、探头要求：PW 1.6M探头1个，CW/PW双模式4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

3.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

四、*满足免费无线+有线接入我院HIS等电子病历系统，符合电子病历应用水平分级五级、互联互通成熟度测评四甲。

包3：

中央监护系统参数(II类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准））

一、中心监护系统

1.*中心监护系统支持免费接入医院HIS、PACS、LIS等信息系统，相互调取信息，支持中央站集中监护, 单个屏幕可同时查看至少≥30个病床的病人数据。支持免费升级工作站、浏览站、远程查询系统等多种产品形态互连。符合电子病历应用水平分级五级、互联互通成熟度测评四甲。

2.可设置所有参数的报警限并提供声光报警，支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。

- 3.*一套中央监护系统可同时连接不少于30床，满足科室不同病床数量的集中监护需要，中央监护系统及监护仪均同时支持无线和有线联网，满足多种监护仪有线、无线混合组网。

4.一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰。

5.*中心监护系统支持Windows 10、11 中、英文操作系统，服务器配置：CPU：英特尔i7或i9处理器，内存：≥16G，硬盘：≥2T, 独立显卡≥6G；光盘驱动器：DVD-R/W，打印机：黑白或彩色打印机1台。

6.中心监护系统配≥40英寸液晶屏幕显示，4K 高分辨率彩色液晶显示至少2台。

- 7.*多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示，同时设置护士、医生、移动观察站各一个。

8.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点 单床观察，至少可以提供显示该病人 12 道波形，16 个参数区。

9.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有 报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后 32 秒的波形。

10.*中心监护系统可显示产品所监测的参数及波形。承诺的质保期内免费质保维修保养；终身免费系统升级和开放对接端口，维修免工时费等。

11.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护 仪进入隐私、夜间模式。

- 12.支持病人至少 240 小时数据回顾、统计分析，包括：所有病人、病人信息、心律失常事件、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出；至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾。

- 13.具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并配打印机2台（黑白打印机1台、彩色打印机1台），支持报告打印。

14.*配置HL7协议波形及数值输出功能。

二	有创压心电监护仪（4台）

1.显示指标

1.1* 显示屏˃ 12 英寸，分辨率≥ 1280 x 800 像素，显示屏视角上下、左右视角均不低于175度。

1.2	采用电容触摸屏，显示屏亮度自动调节；提供多点触摸和手势操作功能，显示屏至少支持10道波形显示。

1.3	支持报警灯亮度可调节。界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数 量自动动态调节，最大程度的合理利用界面空间。

1.4	当测量值不可靠时，提供镂空值显示。具有屏幕锁屏功能。

2.监测指标

- 2.1 支持监测5导心电心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，标配NMT监测，指导肌松药物使用，以模块的形式实现，在同品牌监护仪间共用，以上参数均适用于成人。

2.2* 配备屏幕尺寸≥5 英寸的转运模块，转运模块可单独做转运监护仪使用，内置锂电池使用时间≥8小时。

3.心电指标

3.1	提供 5 导心电监护。具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。

3.2	心率测量范围：成人 15 – 300 bpm。

3.3 *支持≥24种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。

3.4	具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT，QTc 和ΔQTc 参数值。

4.血氧饱和度指标

4.1	可显示弱灌注指数 (PI) 。具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

5.体温提供两通道体温测量差值显示。

6.NIBP 指标

6.1	成人测量范围：25-290mmHg(收缩压)，10-250mmHg(舒张压)，15-260mmHg(平均压) 。小儿测量范围：25-240mmHg (收缩压) ，10-200mmHg (舒 张压) ，15-215mmHg (平均压) 。新生儿测量范围：25-140mmHg (收缩 压) ，10-115mmHg (舒张压) ，15-125mmHg (平均压) 。

6.2	支持辅助静脉穿刺。

7.阻抗呼吸指标RR测量范围0—200rpm，精度0—120rpm：±1rpm；121—200rpm：±2rpm。

- 8.*满足双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，支持IBP波形叠加显示、支持ICP和CPP测量、支持实时PPV测量、支持PAWP手动或自动测量；PR测量范围：25~350bpm（来自IBP动脉压）。

9.满足呼末 CO2 监测，适用于成人，小儿，新生儿插管及非插管病人使用。

10.报警功能

10.1具有 LED 报警灯，能够进行三级报警状态显示 (红，黄，青) 。具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。

11.回顾与数据存储

11.1 不小于120小时趋势表、趋势图回顾。

11.2  1000 条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、 报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

11.3 1000 条 NIBP 测量结果回顾。

11.4 48 小时全息波形回顾。

11.5 120 小时 ST 模板回顾。

11.6 提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等；*病人心律失常事件和心律失常类型心电活动的统计结果，支持查看典型心电图，并支持报告打印，支持数据通过 USB 接口导出到 U 盘。

12.*整机无风扇设计，支持床旁设备集成，通过设备集成模块能够集成呼吸机、麻醉机、泵站等设备信息到监护仪上。

13.*多种临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、NEWS和NEWS2的自动动态评分等，满足临床医师自定义参数，支持提供报警。

三	普通心电监护仪（7台）

1.整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2配置提手,方便移动。

1.3*显示屏 ≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，≥170度可视范围，提供证明材料。

1.4	内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

2.监测参数：

- 2.1*满足监测3/5导心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数；安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 2.2 *心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能,≥24种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等,支持HRV心率变异性分析功能。

- 2.3*提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.4支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

3.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

3.1提供手动，自动，连续和序列4种测量模式。

3.2无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

4.提供辅助静脉穿刺功能。

5.系统功能：

5.1	支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

5.2	具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

5.3	支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- 5.4	提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。

- 5.5 支持≥240小时趋势图/表、NIBP列表、报警事件、全息波形、心律失常数据的存储和回顾；支持24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

5.6	*多种临床辅助决策功能：Sepsis Sight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、EWS早期预警评分、NEWS和NEWS2的*自动动态评分等，*满足临床自定义参数，支持提供报警。

5.7	提供屏幕截图功能，支持数据信息通过 USB 接口导出到 U 盘。

6.中央监护系统、监护仪等设计使用年限  ≥8年。

包4：

一代基因测序仪(Ⅲ类医疗器械（仅作为提醒作用，以实际提供资料为准））

一、设备工作条件：

温度要求：15-30℃

湿度要求：20-80%

电源：100-240VAC+/- 10%，50-60Hz

二、主要技术指标

1. 仪器分析原理：基于毛细管电泳技术的基因分析系统；

2. 体积不超过600mm*700mm*600mm

*3. 固态长寿命激光光源激发装置，4条独立光纤，独立的激发光源；

4. 系统拥有独立制冷结构；

5. 自动校准：仪器会自动进行光学校准，电泳时仪器会自动对每个样品进行光谱校准以纠正光谱重叠，能更好适应外界震动和环境变化；

6. 可兼容8联排管和96孔板；

7. 可同时进行≥4道毛细管电泳分析；

8. 可同时进行六色荧光的实时检测；

9. 采用无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品数据并记录管理信息；

10. 最短运行时间30min；

11. 一体化卡夹设计，将毛细管阵列、电泳胶传送系统、电泳胶和阳极缓冲液合为一体；

12. 支持在同一反应板上进行测序和片段分析；

13. 最大测序连续读长800bp，测序准确度99%-99.9%；

14. 片段分析分辨率≤0.15bp；

15. 每天最多可检测192个样本；

16. 图形用户界面的互动触摸屏操作，在不外接计算机时可独立运行

17. 可支持sanger测序（NGS数据验证，插入缺失，杂合子检测，低频变异检测），片段分析（微卫星分析，MLPA，SNaPshot应用，细胞系鉴定）；

*18. 设备可用于生殖遗传、精准用药基因检测领域，检测试剂具有医疗器械注册证，并且说明书中的适用机型包含投标仪器的型号

*19. 提供并免费安装仪器搭配的全自动数据分析软件，其功能包括：STR分型、SNP基因分型检测的数据分析及报告输出，可完成96份样本报告≤5min，具备质量控制系统，通过4种以上质量指标评估数据和报告质量，数据分析软件需获具有医疗器械注册证。

三、基本配置：

1. 基因分析仪1台、装机套装1套（包含质控品和校准品）；

2. 配套计算机工作站一套（笔记本，标配》i5/32G/2T/独显）；

3. 基因分析应用软件一套；

4. 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等；

5. 配套试剂盒分析应用软件一套。

四、其他

1. 免费提供1年质保，质保期满后，如遇涉及维修更换配件，只收取成本费，报修响应时间为24小时内响应。

2. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- （二）商务要求

- 1.交货期：合同签订后30天内安装调试完成。

- 2.交货地点：濮阳市人民医院。

- 3.质量标准：合格，符合国家标准。

- 4.质保期：验收合格后保修1年。

- 5.付款方式：货物运到买方使用现场，安装调试结束，经买方验收合格，卖方提交发票后，支付合同款的100%。

- 6.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。

- 7.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

- 8.投标人需提供安装、调试方案。

- 9.投标人需提供培训方案和供货方案。

- 10.投标人需提供售后服务承诺和售后服务方案。

- 11.投标人需提供质保期内质量保证措施、质保期外质量保证措施等。