招标编号：SZGZ[2023]205-ZC159

7个乡镇空气自动监测站升级改造项目

招标文件

招标单位：三门峡市陕州区环境污染防治攻坚战领导小组办公室

招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

招  标 日 期：二 〇 二 四 年 一 月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	21

第四章  合同条款及格式	26

第五章  技术标准和要求	27

第六章   投标文件格式	31

第一章 招标公告

亿诚建设项目管理有限公司受三门峡市陕州区环境污染防治攻坚战领导小组办公室的委托，就7个乡镇空气自动监测站升级改造项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目概况与招标范围

1、项目名称：7个乡镇空气自动监测站升级改造项目

2、项目编号：SZGZ[2023]205-ZC159

3、采购内容：主要内容为西张村镇、张汴乡、菜园乡、王家后乡、宫前乡、店子乡、西李村乡等7个乡镇空气自动监测站进行2因子升级为6因子改造项目；具体内容详见招标文件；

4、预算金额：370.00万元

5、供货地址：招标人指定地点

6、资金来源：财政资金

7、供 货 期：30日历天

8、质量要求：符合国家及行业内相关质量标准及规定

9、项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策。

10、标段划分：本项目不划分标段。

二、供应商资格要求

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并同时具备下列条件：

1、投标供应商须具有合法有效的营业执照；

2、供应商须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国(www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起。

4、本项目不接受联合体报名。

三、招标文件的获取方式

1、本项目没有报名环节，供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件。

办理CA证书：http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html

2、招标文件下载时间：2023年12月28日至2024年01月18日08时30分。

注：本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

四、投标资料的提交

本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市公共资源交易系统上传的投标文件的信息为准。其上传资料真实性由供应商自行承担，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标供应商承担责任。

五、投标保证金

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取投标保证金。

六、投标文件递交截止时间及开标时间、地点

1、投标文件递交的截止时间（开标时间）：2024年01月18日08时30分；

2、开标地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心第一开标室；

3、评标地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心第一评标室。

七、其他事项

1、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标工作，因投标人操作不当等问题造成的无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

2、本项目资格评审和业绩以投标文件为准，投标人可使用电子营业执照。

（1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其上传资料真实性由投标人自行承担，同时，投标人应在开标前自行完善主体库信息。

（2）评标打分部分：评标打分部分按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的各类相应内容为准。

（3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读竞招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南

八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心网》等媒体公开发布。

九、联系方式

招标人：三门峡市陕州区环境污染防治攻坚战领导小组办公室

联系人：高女士

电  话：13803981700

招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

地  址：三门峡市陕州区新华书店前排三楼305室

联系人：郑女士

电  话：0398-2229616      13525249993

监督单位：三门峡市陕州区财政局政府采购监督管理科

地  址：陕州区陕州大道中段

电  话：0398-3839210

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：三门峡市陕州区环境污染防治攻坚战领导小组办公室 联系人：高女士 联系电话：13803981700 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 |  | 招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司 地 址：三门峡市陕州区新华书店前排三楼305室 联系人：郑女士（0398-2229616 13525249993） |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 7个乡镇空气自动监测站升级改造项目 |
| 1.1.5 | 地 点 |  | 招标人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 招标文件内所包含的全部内容 |
| 1.3.2 | 供货期 |  | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 符合国家及行业内相关质量标准及规定 |
| 1.4.1 | 供应商资质 条件、能力 和信誉 |  | 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并同时具备下列条件： 1、投标供应商须具有合法有效的营业执照； 2、供应商须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书； 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国(www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起。 4、本项目不接受联合体报名。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 招标预备会 |  | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 对招标文件所作的澄清（含答疑）、修改，补充构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 |  | 投标文件递交截止时间15日前 |
| 2.2.2 | 投标文件递 交截止时间 |  | 2024年01月18日08时30分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后 24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 供应商认为与本投标可能有关的其他资料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近年，指2020年01月01日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选方案 |  | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件的递交 |  | 本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。用CA在电子平台上传电子投标文件，在开标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。 |
| 3.7.2 | 签字和（或）盖章要求 |  | 电子化投标文件的签章： 1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作文件请点击：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 |
| 4.1 | 递交投标文件时间、地点 |  | 投标文件递交截止时间：2024年01月18日08时30分（北京时间）； 递交投标文件地点：在开标截止时间前上传至“三门峡市公共资源交易中心网站”。 |
| 4.1.1 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 |  | 开标时间：2024年01月18日08时30分 开标地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心第一开标室 |
| 5.2 | 开标顺序 |  | 按电子投标文件上传顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标小组的组建 |  | 评标小组构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；4名专家确定方式：开标当天在三门峡市陕州区公共资源交易中心从河南省财政厅专家库随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标小组确定中标人 |  | 否，按顺序推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 招标代理服务费 |  | 招标代理费：根据《河南省招标代理服务收费指导意见》收费标准计取，取费的基数为中标价，招标代理服务费由中标人支付。 |
| 7.3 | 电子化投标文件的格式及上传 |  | 1、投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标供应商随身携带。 注：投标供应商投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 新点客服电话:4009980000 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 8.1 | 招标控制价（人民币） | 大写：叁佰柒拾万元整 小写：3700000.00元 |  |
| 8.2 | 开标解密 | 本项目为电子化、不见面开标项目，供应商需在开标后规定时间内进行远程开标解密工作。 |  |
| 8.3 | 付款办法 | 具体以招标人与供应商签订合同为准。 |  |
| 8.4 | 履约保证金 | 领取中标通知书后根据招标人要求提交。 |  |
| 8.5 | 招标文件的解释 | 在符合相关法律法规的前题下，招标文件的解释权归招标人所有，本招标文件中其他部分内容与供应商须知前附表不一致的，以供应商须知前附表为准。其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |
| 8.6 | 招标文件费用 | 不收取 |  |
| 8.7 | 纸质版文件的递交 | 本项目为电子化、不见面开标项目，开标时不再递交纸质投标文件，中标单位领取中标通知书时提交三份纸质投标文件，未中标单位不提交纸质版投标文件。（纸质版投标文件须与电子版投标文件一致，并加盖单位公章及法定代表人签章。投标文件应采用A4纸印刷（图表页可例外）装订成册，采用胶装方式装订不易拆撒和换页，不得采用活页装订，并逐页编制页码。） |  |
| 8.8 | 电子化交易注 意事项 | 具体要求：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。 电子化投标文件具体制作文件请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。 温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。 一、电子化投标 （一）电子化投标文件的签章 1、投标供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 （三）电子化投标文件的格式及上传投标 1、投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标供应商随身携带。 注：投标供应商投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子投标文件。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 新点客服电话:4009980000 （四）电子化项目开标、解密、唱标、评标 1、本项目采用无纸化进行招标，开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等 2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标供应商使用CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标供应商的解密时间为开标时间起30 分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 3、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，投标供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： （1）首先由技术人员进行问题排查。 （2）经技术人员排查后，是投标供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 4、待所有投标供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 投标供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。 5、开标时投标供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击报价一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在投标供应商解密成功后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受投标供应商的质疑并做好书面记录。投标供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标供应商对质疑进行回复。投标供应商的回复文件必须以经过投标供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 7、如评标委员会对需要回复的投标供应商连续三次致电未接通的，视为投标供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 提示： 1、本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，需仔细阅读以上条款。 2、CA证书延期激活后，已经报名为开标的项目，请重新下载制作投标文件并上传，否则开标时文件将无法解密。 |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目供货地点：见供应商须知前附表。

1.1.6成果归招标人所有。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3招标范围、供货期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉等祥见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为本项目的代理人；

(2）被责令停业的；

(3）被暂停或取消招标资格的；

(4）财产被接管或冻结的；

(5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织

1.10 采购预备会

不组织

1.11 分包

不允许分包。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）供应商须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）技术标准和要求；

(6）投标文件格式；

(7）其他材料

根据本章第1.1款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不完整或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标单位对招标文件予以澄清，招标人及代理机构的任何工作人员对投标单位所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对招标人和供应商均无约束力。
    2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的时间前在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布公告，也可用书面形式对投标单位进行答复，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 供应商应自行查看澄清信息。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并以变更公告形式通知所有已领取招标文件的供应商。

2.3.2如果修改招标文件，会在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易中心网》发布变更公告，不再发纸质的变更信息。提醒供应商随时注意网上发布的信息。如因供应商自身原因未看到信息，因此造成的一切后果由供应商自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

封面；

目录（自行编制）；

（1）供应商承诺书

（2）投标函

（3）授权委托书

（4）资格审查资料

（5）投标报价表

（6）已标价采购清单

（7）技术规格偏离表

（8）技术资料

（9）其他材料

3.2.投标报价

3.2.1投标报价的单价和总价均以人民币表示，金额以“元”为单位。

3.2.2供应商应对本招标文件、澄清、修改及补充文件等列入招标范围的全部内容进行投标报价。

3.2.3本项目招标报价依据招标文件、有关技术资料及答疑纪要，充分考虑市场价格、风险因素，在合理范围内自主报价。

3.2.4招标文件中投标函、投标报价表等所有报价均一致。

3.2.5招标人不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

3.2.6供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价时,此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.7当供应商的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.8本项目招标控制价为人民币3700000.00元。当供应商的投标报价高于本项目招标控制价，该供应商的投标报价为无效报价，其投标文件按无效投标文件处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并同时具备下列条件：

3.4.1、投标供应商须具有合法有效的营业执照；

3.4.2、供应商须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3.4.3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国(www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起。

3.4.4、本项目不接受联合体报名。

3.5 备选采购方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件中有关供货期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出投标。

3.6.3投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标供应商随身携带。

注：响应人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子响应文件。

3.7 投标文件的签署

3.7.1投标文件的递交

本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

3.7.2电子化投标文件的签章

(1)供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未对电子化投标文件进行签章的视为无效招标。

(2)招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

4.投标

4.1投标文件的递交

（1） 供应商应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

（2） 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

（3）供应商所递交的投标文件不予退还。

（4）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（5）电子化投标文件的格式及上传。

a、投标供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1506&ZtbSoftType=tballinclusive），经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标供应商随身携带。

注：响应人投报多个标段的，需要每个标段单独制作电子响应文件。

b、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件，其投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，响应人应在开标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。响应人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在开标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

新点客服电话:4009980000

4.2  投标文件的修改与撤回

4.2.1  在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的开标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 修改后的投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

5.开标

5.1 开标时间和地点

开标时间：2024年01月18日08时30分

地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心第一开标室

5.2  开标程序

5.2.1供应商按须知前附表规定的时间和地点开标。本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标供应商无需到开标现场参加开标会议，投标供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为：http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等；

5.2.2本项目采用电子化、无纸化进行投标，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，需仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。

5.2.3投标文件在递交截止时间后上传的,招标人将不予接收：

5.2.4按照投标文件上传顺序进行解密；

5.2.5经确认无误后，按照投标文件报送时间顺序确定开标顺序；

5.2.6开标时供应商可登录到交易系统中在开标解密栏中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在供应商解密成功后20分钟内向中介服务机构电话质疑。

5.3电子化投标文件的有效性

开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有电子化投标文件，按时在线解密。

电子化投标文件有下列情形的为无效电子化投标文件，招标人不予受理：因投标人原因造成电子化投标文件未解密的，视为撤销其电子化投标文件；因投标人之外的原因造成电子化投标文件未解密的，视为撤回其电子化投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分电子化投标文件未解密的，其他电子化投标文件的开标可以继续进行。

若电子化投标文件解密后，有效电子化投标文件不足三家的，本项目应予废标。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1  评标由招标单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标单位须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标单位或投标单位的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

6.2.1严格按照招标文件中的所有相关规定；按照“公平、公正、科学”的原则进行评标。

6.2.2反对不正当竞争。

6.3评标过程的保密

6.3.1投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.3.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

6.3.3招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组成员和其他有关人员索问评标过程的情况和资料

6.4投标文件的澄清

评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人，对质疑进行回复。投标人的回复内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容，回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。

6.5投标文件的初步评审

6.5.1根据初步评审要求经审查有效的投标文件，才能进行下一步评审。

6.5.2评标小组首先评定每份投标文件是否实质上投标了招标文件的要求。所谓实质上投标，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些差异或保留，将会对其他实质上投标招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

6.6投标文件计算错误的修正

评标小组将对确定为实质上投标招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.6.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

6.6.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

6.6.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则评标小组对其不再进行评审。

6.7投标文件的评审、比较和否决

6.7.1评标小组仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.7.2在评标过程中，评标小组发现供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，并有可能低于其企业成本的，则评标小组可以以书面形式要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标小组对其投标文件不再进行评审。

7.合同的授予

7.1定标方式

评标小组成员综合评审各供应商提交的投标文件，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，评标结果经招标人审核后发布评标结果公告。公示期内无异议，招标单位依据评标小组推荐的中标候选人确定中标单位。

如第一名不履行合同，按《招标投标法实施条例》相关规定执行。

7.2中标通知

中标人确定后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3合同的授予

本招标项目的招标合同将授予按本须知办法确定的中标人。

7.3.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。不得订立背离合同实质性内容的协议。

7.3.2中标人无正当理由拒签合同的，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失的，供应商还应对损失部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

第三章 评标办法

1.评标方法

本次评标采用综合评标法。评标小组会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按本章节规定的评分标准进行综合评分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，由招标人根据相关规定自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价的权重占30%

（2）技术标的权重占50%

（3）商务标的权重占20%

2.2.2  评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1招标人根据本章规定得资格评审办法对投标人进行资格审查，资格审查资料以投标人投标文件中所附资料为准，进行核验。通过资格审查的投标人由评标小组依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行形式评审、响应性评审。有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

3.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2评标小组发现供应商最终提交的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该供应商以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的投标人，对质疑进行回复。回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。如评标委员会对需要回复的投标人连续三次致电未接通的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。评标小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.4供应商的总得分

（1）评标小组完成对技术标、投标报价和商务标得分的汇总后，取平均值作为该供应商的最终得分。

（2）计算分值均保留两位小数。

3.5评标结果

3.5.1评标小组按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.5.2评标小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

初步评审表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件编制 | 投标招标文件要求，符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效投标报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项要求 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“供应商须知” 1.4.1项要求 |
|  |  | 无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书 | 符合第二章“供应商须知”1.4.1项要求 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 | 投标内容 | 与本项目招标范围一致 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“供应商须知”1.3.2项要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”1.3.3项要求 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60日历天 |
|  |  | 投标报价 | 供应商投标报价不得高于控制价，否则其投标将被否决。 |

注：以上评审相关原件以投标文件中上传资料为准。开标结束后由招标人或者采购代理机构对投标文件中所附资格资料进行核查；投标人未按要求上传资料的或上传的资料不符合招标文件要求的均视为资格审查不通过，资格审查不通过的投标人按无效投标处理，不再进行下一步的评标。

详细评审表

| 条款号 | 评审内容 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、投标报价 （30分） | 投标报价 （30分） |  | 本项目根据投标报价进行打分，价格分按以下方法计算： 当投标报价等于评标基准价时，获得基础分30分；当投标报价高于评标基准价时，投标报价得分=30-（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%×1； 当投标报价低于评标基准价时，投标报价得分= 30-（评标基准价-投标报价）/评标基准价×100%×1，（计算结果按四舍五入，保留两位小数。）。 注：1、评标基准价计算方法如下： （1）评标基准价=招标控制价×50%+A×50% 注：A为投标单位的有效报价的算术平均值。投标单位的投标报价在控制价的95%（含95%）-100%（含100%）之内的为有效投标报价参与评标基准价计算，当有效投标少于五家时（不含五家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价，当有效投标多于五家时（含五家），投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值； （2）如果所有投标报价均不在控制价的95%（含95%）-100%（含100%）之内，评标基准价=招标控制价×50%+招标控制价×95%×50%； 2、对小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。没有提供《中小企业声明函》的投标人将被视为不接受评标报价的扣除，用原投标报价参与评审，以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。 |
| 2、技术标评审（50分） | 技术参数（30分） |  | 所投产品各项技术指标要求均完全满足招标文件要求的得30分。每有一项加“▲”项重要条款不满足扣3分，其他条款一项不满足扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案 （20分） |  | 1、提供本项目的安装调试方案（方案至少包含安装方案、调试方案等）。 （1）安装调试方案针对性强、安排合理，可操作性强得4分； （2）安装调试案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得2分； （3）安装调试方案针对性差或方案完全不合理、不可行或缺项得0分。 2、提供本项目的质量保证措施（措施至少包含质量控制措施、质量保证措施）。 （1）质量保证措施方案针对性强、安排合理，可操作性强得4分； （2）质量保证措施案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得2分； （3）质量保证措施方案针对性差或方案完全不合理、不可行或缺项得0分。 3、提供本项目的培训计划方案（方案至少包含培训计划、培训内容和范围、培训时长、培训人次等）。 （1）培训计划方案针对性强、安排合理，可操作性强得4分； （2）培训计划案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得2分； （3）培训计划务方案针对性差或方案完全不合理、不可行或缺项得0分。 4、提供本项目的运维方案（方案至少包含实施管理、运维人员配置、应急响应、应急措施等）。 （1）运维方案针对性强、安排合理，可操作性强得4分； （2）运维方案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得2分； （3）运维方案针对性差或方案完全不合理、不可行或缺项得0分。 5、提供本项目的售后服务方案（方案至少包含质保期内及质保期外服务内容和承诺）。 （1）售后服务方案针对性强、安排合理，可操作性强得4分； （2）售后服务案针对性一般、安排基本合理，可操作性一般得2分； （3）售后服务方案针对性差或方案完全不合理、不可行或缺项得0分。 |
|  | 备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |  |
| 3、商务标评审（20分） | 业绩 （9分） | 投标人或所投产品制造厂商提供 2020年1月1日以来空气质量自动监测站（国标站）建设相关业绩每提供一份得3分，最多得9分。（投标文件中附中标通知书、合同扫描件及网页版中标公告，否则不得分） |  |
|  | 履约能力 （5分） | 1.投标人或所投产品制造厂商同时具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等3个管理体系认证证书得3分，缺项或不提供不得分。 2.投标人或所投产品制造厂商具有五星级售后服务认证、测量管理体系认证（AAA）证书、培训管理体系认证证书、市级光学仪器仪表工程研究中心证明等相关证书，提供一份得0.5分，最多得2分，没有不得分。 |  |
|  | 人员配备 （6分） | 投标人或所投产品制造厂商拟投入本项目的技术人员具备省级及以上环保部门颁发的空气自动监测上岗合格证或环境空气质量自动运维与质控技术培训合格证，每人得2分，最多得6分。 注：需提供拟投入本项目人员的最近3个月的社保缴纳证明、有效身份证、有效的运维合格证扫描件（新成立公司提供交纳社保的声明函）。 |  |

注：投标文件中所有参与评审需提供的证件、证明、证书、文件及业绩等资料均附原件扫描件。

第四章  合同条款及格式

（仅供参考，以实际签订合同为准）

甲方(需方) :

乙方(供方) :

签订地点: （实际签订地点）

经甲乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、物资名称、规格型号、数量、单价和金额

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求及技术标准

1、所供物资严格按国家或行业标准提供，满足国家强制质保要求。

2、所供物资技术标准以招标文件要求为准。

3、其他技术要求或未列明情况由乙方主动和甲方协商确定。

三、交货时间及数量

按甲方要求供货，       年     月     日前全部到齐并验收移交。

四、履约保证金履约保证金的形式

履约保证金数额及缴纳形式：  （根据甲方要求缴纳）

五、交货地点及方式

交货地点为甲方指定地点，乙方负责卸车、安装、调试等相关服务。

六、包装标准及要求和费用负担

按国家或行业标准包装， 包装要具有良好的防护措施， 以确保货物安全运抵甲方指定地点， 否则乙方将承担货物损坏、丢失的责任和经济损失； 包装物免回收， 费用由乙

-       -

方负担。

七、运输方式及到达站港、费用负担

1、乙方采用汽车专车送货，发生的运输费和装卸费由乙方承担。

2、货到约定交货地点交付前发生的货物丢失、损坏、意外事故、人身损害等风险所造成的一切责任和费用均由乙方承担。

3、货物交付时和交付后，因乙方在货物中夹带易燃易爆、有害物质等给甲方设施造成破坏或人员受到伤害，乙方不仅承担由此造成的经济损失，而且要承担法律责任。

八、验收标准、方法、证明文件及提出异议期限

由采购站、甲方和乙方相关人员现场组织验收。验收内容包括： 查验质量是否符合 投标文件中对于品牌及国标的要求，有无损坏或以次充好的情况；查验数量有无短缺， 检查规格型号是否一致， 检查包装是否完好； 查验检测报告、合格证等证明文件是否齐 全。发生验收纠纷时做好商务记录，报主管部门协调解决。验收清单一式三份：乙方、采购站、甲方各一份。提出异议期限： 双方如有异议， 可在本合同签章前提出； 否则， 视为对本合同及合同条款无任何异议。

九、结算方式及期限

结算方式及期限：（双方签订合同时协商确定）

十、保修期限、技术培训及售后服务

按照乙方投标文件承诺，乙方须向甲方提供       年的产品保修期。在保修期内产 品质量出现问题或因产品质量引起的相关问题， 由乙方承担经济及法律责任； 因使用不 当、违规操作或自然灾害引起的事故， 乙方不承担相关经济及法律责任。投标文件中有关售后服务承诺在质保期限内始终有效。

十一、违约责任

1、乙方必须按甲方要求按时交货；若推迟交货时间每增加 1 个工作日按合同总数 的 5‰累计赔偿甲方违约金， 如推迟 30 天以上赔偿甲方违约金按合同总数的 50%计， 并承担由此造成的一切损失及后果（扣除甲方原因影响天数或不可抗力影响天数）。

2、双方享受同等义务与责任。当出现质量、货款、交货期纠纷，并造成对方损失的，违约一方应当承担相应责任。

十二、合同争议解决方式

当出现合同争议时， 双方应友好协商解决； 当协商难以解决时， 双方均可以书面形式向上级部门反映情况或请求法律解决。

十三、不可抗力

不可抗力是指自然灾害(地震、泥石流、洪涝灾害等)、战争等情况。

十四、其他约定事项

1、乙方应无异议响应甲方招标文件要求，不得转让应履行的合同义务。

2、质保期内，产品如出现质量或其他内在问题，乙方无条件更换新品。

3、如乙方提供证明的文件不齐全、无到货验收单者，甲方有权拒付余款，乙方必须在甲方要求限期内改正，然后方可申请余款。

4、分批运送的具体货物清单由需求部门向合同签订方和乙方提供，提供的需求清单以书面形式传递，内容要详细、准确，清单要求编号和日期完整。

十五、合同附件

双方根据项目情况添加附件。

十六、合同期限及份数

合同有效期：         年         月       日至      年       月      日，到期自行废止。

本合同一式 6      份，双方各执3份。

| 需方(甲方)： | 供方(乙方)： |
| --- | --- |
| 单位名称（公章）： | 单位名称（公章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话号码： | 电话号码： |
| 开户全称： | 开户全称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 技术标准和要求

- 招标内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | 套 | 7 |
| 2 | NO2分析仪 | 套 | 7 |
| 3 | CO分析仪 | 套 | 7 |
| 4 | O3分析仪 | 套 | 7 |
| 5 | 动态校准仪 | 台 | 7 |
| 6 | 零气发生器 | 台 | 7 |
| 7 | 环境监控与质控联动设备 | 台 | 7 |
| 8 | 站房配套设施 | 套 | 7 |
| 9 | 备件及耗材（1年服务用） | 套 | 7 |
| 10 | 运行维护 | 年 | 1 |

- 主要仪器的技术规格要求

- 二氧化硫分析仪

- 设备用途

用于空气中二氧化硫浓度的监测

- 配置要求

含过滤滤膜等

- 技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

- 分析方法：紫外荧光法

- 量程范围：0-500ppb

- 零点噪声：≤0.25ppb

- 量程噪声：≤2.5ppb

- 最低检测限：≤0.5ppb

- 示值误差：±1%F.S.

- 20%量程精密度：≤2ppb

- 80%量程精密度：≤4ppb

- 24h零点漂移：±2/24h ppb

- 24h 20%量程漂移：±5ppb

- 24h 80%量程漂移：±5 ppb

- ▲响应时间（上升/下降）：≤90s

- 电压稳定性：±1%F.S.

- 流量稳定性：±10%

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- 长期零点漂移（7d）：2ppb

- 长期量程漂移（7d）：10ppb

- 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能

- 氮氧化物分析仪

- 设备用途

用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测

- 配置要求

含过滤膜等

- 技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

- 分析方法：化学发光法

- 测量范围：0-500ppb

- 零点噪声：≤0.2ppb

- 量程噪声：≤2.5ppb

- 最低检出限：≤0.4ppb

- 示值误差：≤±0.7%F.S.

- 20%量程精密度：≤2 ppb

- 80%量程精密度：≤4 ppb

- 24h零点漂移：±0.5ppb

- 24h 20%量程漂移：±5ppb

- 24h 80%量程漂移：±10ppb

- ▲响应时间（上升/下降）：≤60s

- 电压稳定性：±1%F.S.

- 流量稳定性：±10%

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- 转换效率：＞96%

- 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级。

- 一氧化碳分析仪

- 设备用途

用于空气中一氧化碳浓度的监测

- 配置要求

含过滤滤膜等

- 技术参数要求要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

- 分析方法：气体滤波相关红外法

- 测量范围：0-50ppm

- 零点噪声：＜0.1ppm

- 量程噪声：＜0.25ppm

- 最低检出限：＜0.1ppm

- 示值误差：≤1%F.S.

- 20%量程精密度：＜0.1ppm

- 80%量程精密度：＜0.2ppm

- ▲24h零点漂移：±0.1ppm

- ▲24h 20%量程漂移：±0.5ppm

- 24h 80%量程漂移：±0.5ppm

- ▲响应时间（上升/下降）：≤60s

- 电压稳定性：≤±1%F.S.

- 流量稳定性：≤±10%

- 环境温度变化影响：≤0.1ppm/℃

- 长期零点漂移（7d）：±0.2ppm

- 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能

- 产品具有GFC轮定位及同步采样功能（提供权威性证明材料扫描件，不提供视为不满足）

- 臭氧分析仪

- 设备用途

用于空气中臭氧浓度的监测

- 技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

- 分析方法：紫外吸收法

- 测量范围：0-500ppb

- 零点噪声：≤0.3ppb

- 量程噪声：≤2ppb

- 最低检出限：≤0.6ppb

- 示值误差：≤±1%F.S.

- 20%量程精密度：≤1ppb

- 80%量程精密度：≤2ppb

- 24h零点漂移：≤±0.5ppb

- 24h 20%量程漂移：±4ppb

- 24h 80%量程漂移：±4ppb

- ▲响应时间（上升/下降）：≤30s

- 电压稳定性：≤±1%F.S.

- 流量稳定性：≤±10%

- 环境温度变化影响：≤0.5ppb/℃

- 长期量程漂移（7d）：5ppb

- 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光强衰减自检功能

- 气象五参数监测仪

风速：

测量原理：超声波；

测量范围：（0~60）m/s；

测量精度：±0.3m/s（风速＜10m/s）或风速≥10m/s,测量值的3%；

分辨率：0.1m/s

风向：

测量原理：超声波；

测量范围：0~359.9°；

测量精度：±3°；

分辨率：0.1°

温度：

测量原理：二极管结电压；

测量范围：（-40~80℃）；

测量精度：±0.3℃；

分辨率：0.1℃

湿度：

测量原理：电容式；

测量范围：（0~100）%RH；

测量精度：±2%RH；

分辨率：0.1%RH

压力：

测量原理：电容式；

测量范围：（10~1100）hpa；

测量精度：±0.3hpa；

分辨率：0.1hpa

- 动态校准仪

- 设备用途

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

- 技术参数

（1）基本单元

- 稀释气流量范围：(0~10)SLPM，可扩展

- 标气流量范围：(0~100) sccm，可扩展

（2）臭氧配气模块

- 线性度：≤1% F.S

- 重复性：≤1% F.S

- 稳定时间：（T98）≤300s

- 零点漂移（24 hours）：±1nmol/mol(ppb)

- 量程漂移：±5 nmol/mol(ppb)

（3）整体

- 电源：(220±10%)V AC/(45～55)Hz， 功率≤150W

- 工作条件：温度：(0-40)℃，湿度：(0-95)% RH（无凝露）

- 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:1000的样气配比；

- 具备光强衰减自检功能

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

- 零气发生器

- 设备用途

作为稀释校准仪器的零气源

- 技术参数

- 输出：≤20SLPM；

- 露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃

- 输出浓度：SO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，O3≤0.5 nmol/mol(ppb)，CO≤0.025 μmol/mol(ppm)，CH4≤5 nmol/mol(ppb)，非甲烷总烃≤0.25nmol/mol(ppb)

- 工作条件：温度：(0-40)℃，

- 湿度：(0-95)% RH（无凝露）

- 电源：(220±10%) V AC/(45～55)Hz,功率≤600W

- 产品性能要求

- 输出的零气干燥、清洁、流量稳定；

- 输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

- 带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

- 日常维护量少；

- 可以长期连续安全可靠地运行；

- 外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

- 环境监控与质控联动设备

支持采集站房环境监控常规的站房运行监测设备数据，包括站房温湿度、总管温湿度、采样总管静压、站房电压、站房电流等。

支持接受远程下达的分析仪器质控任务并启动控制阀门的开关，为分析仪器质控任务计划做提前预热准备，并能解决质控气回流、气路死区、压力异常等影响采样、质控精度的问题；在到达启动时间时自动执行质控任务，质控结束后生成详细的质控报表，并上传至市级空气平台。

- 站房配套设施

- 采样系统

- 采样装置：垂直层流式采样总管。

- 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

- 采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

- 管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

- 制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

- 样品相对湿度：≤80%；

- 雷诺数<2000；

- 标准钢瓶气

- SO2/NO/CO标气各一瓶；

- 数据采集处理系统

- 总体功能要求

用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。

- 主要技术参数要求

- 应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

- 软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

- 应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

- 应不少于8个串口；

- 停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

- 全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

- 系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

- 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

- ▲数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

- 软件功能要求

- 数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

- 系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

- 设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；

- 数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

- 用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

- 数据备份：数据应实现异地备份与恢复；

- 数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；

- 应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

- 数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

- 应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

- 仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。

- 仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。

- 平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。

- 数据采集工控机硬件要求

- CPU主频不小于3GHz

- 内存大小不小于2G

- 硬盘容量不小于500G

- 串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

- 配备键盘、鼠标、17寸显示器

第六章   投标文件格式

封面

7个乡镇空气自动监测站升级改造项目

投标文件

项目编号：SZGZ[2023]205-ZC159

供  应  商：　　　      　　　　　（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：　　　  　　（电子签章）

日      期：　  　年　  　 月　  　日

目录（自行编制）

一、供应商承诺书

供应商承诺书

致：（招标单位）

本投标单位已详细阅读了项目招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1、遵守中华人民共和国、省、市有关招标投标的法律法规，自觉维护市场秩序。

2、接受招标文件全部内容。

3、服从《供应商须知》的安排。

4、保证投标内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并承担相应责任；若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并承担相应责任。

5、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

6、保证按招标文件及成交通知书规定提交履约保证金并商签供货合同。

7、保证按供货合同约定完成合同范围内的全部内容，履行保修期的责任。

8、保证成交之后按投标文件承诺安排项目负责人；在合同供货期内不经招标单位同意，不得随便更换项目负责人及主要技术、管理人员。

9、保证成交之后密切配合招标单位开展工作。

10、保证按招标文件及供货合同约定的原则处理相关费用调整事宜，不发生签署供货合同之后恶意提高费用的行为。

若有违反以上1、2、3、5任何一条，同意被废除投标资格并接受处罚。

若有违反以上4、6、7、8、9、10任何一条，同意接受招标单位违约处罚并被没收履约保证金。

供应商(盖单位章)：

法定代表人（电子签章）：

联系人及电话：

日  期：

二、投标函

投标函

致：（招标单位名称）

1、根据已收到的项目编号为  （项目编号） 的 （项目名称）的招标文件，遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关文件的规定，我单位经考察现场并研究上述项目招标文件的供应商须知和其他有关文件后，我公司愿以人民币:大写：         （￥小写：    元）的报价参加该项目的投标，并按上述文件中的条款承包该项目。

2、我公司完全投标招标文件中提出的所有实质性要求。

3、我公司同意在招标文件规定的投标期限内，本投标文件始终对我公司具有约束力，且随时可以按此文件成交。

4、一旦我公司成交，我公司保证在成交后的规定期限内签订项目合同，并保证在     日历天内完成本项目供货要求，确保质量达到     。

5、成交后，我公司将提交规定数额的履约保证金，并对此承担责任。

6、我们承诺最低报价是成交的重要选择，但不是唯一选择。

7、除非与贵方另外达成协议并生效，贵方的成交通知书、本投标文件将与双方签订的合同具有同等的约束力。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：(电子签章）

日      期：   年   月  日

三、授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月   日

经营期限：

姓    名：                  性        别：

年    龄：                  职        务：

系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖单位章）

年    月    日

（二）授 权 委 托 书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位（公司）代理人，以本单位（公司）的名义参加（招标单位）的    （项目名称）   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此证明。

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托人：

委托代理人身份证号码：

年     月     日

附：法定代表人及委托代理人身份证明

注：因投标文件中授权委托书授权代理人无法手写签字，可以以印刷体代替（印刷体为电脑打出的字体）。

四、资格审查资料

（招标单位）：

根据已收到的项目编号为的      项目名称     的招标文件，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、投标投标供应商须具有合法有效的营业执照；

2、供应商须出具本企业无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书；

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）关于“失信被执行人”查询截图；信用中国(www.creditchina.gov.cn）关于“重大税收违法失信主体”查询截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）关于“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。查提供网站的查询结果截图，截图要显示查询时间，查询时间自本公告发布之日起。

4、本项目不接受联合体报名。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：(电子签章）

地     址：

（二）近三年企业具有类似项目业绩及荣誉

（近年指2020年01月01日至今）

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 （万元） | 业主单位 名称 | 项目地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：相关业绩以经监管部门备案的中标通知书、合同、中标公告网页截图等证明材料为准，相关材料扫描件附后。

五、投标报价表

投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供货期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质量标准 |  |
| 总投标报价(元) | 大写： 小写： |
| 备 注 |  |

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人：（电子签章）

年    月    日

六、已标价采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1、供应商根据采购清单自行调整表格；

- 2、本报价明细表合计与报价函、报价函附录中投标报价应一致，若因不一致造成的后果由供应商自行承担；

七、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 (正/负/无) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（电子签章）

注：供应商应对照招标文件技术规格要求，反映所提供货物和服务对招标文件的技术规格要求的全部正/负偏离（优于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离，与招标文件要求一致的为无偏离）情况。在本表中做出偏离说明的项目，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在技术标中提供详细资料。

八、技术资料

投标人根据本项目实际情况编制供货、安装方案、服务承诺等技术资料。

九、供应商认为需要提供的其他材料

1、投标文件须包含本招标文件投标人资质要求的各项资料；

2、招标文件要求及投标人认为有利于本次投标的其他资料。

附件一

  - 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                   （单位名称）的   （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于其他未列明 行业；承建（承接）企业为            ，从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（提醒：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业）。

  - 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

  - 监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。