政府采购意向公开

新乡市职业病防治研究所2024年05月政府采购意向
拟采购：低本底αβ测量仪

仪器相关参数：
1. 能够测量水质总ɑ放射性、总β发射性，符合《水质  总ɑ放射性的测定 厚源法》（HJ 898-2017）、《水质  总β放射性的测定 厚源法》（HJ 899-2017）标准方法要求；按照“GB14883.3-2016”，增加了对水和生物样品灰中锶-90的测量；适用于生活饮用水标准检验方法“GB/T 5750.13-2023”中“总α放射性”、“总β放射性”项目的检测。
2. 仪器的性能指标应满足《低本底α、β测量仪》（GB/T 11682-2008）中相关要求。
2.1 单位面积的本底计数率α粒子≤0.19cm2·h-1，β粒子≤3.5cm2·h-1；
2.2 效率比：α≥86%，β≥58%；
2.3 效率稳定性：α＜3%，β＜5%；
2.4 串道比：α射线对β道≤2%，β射线对α道≤0.3%。
3. 测量方式：可以同时测量αβ，也可单独测α或β；测量过程和测量结果可在显示器上显示，并可打印结果；各项参数通过计算机调节；仪器在一体化进样装置工作的同时，仍能放置样品开始测量。即同时独立测量各组样品，每个通道水样由控制器和软件独立控制分析、检测与进样，提高测量的灵活性和仪器的使用效率。
4. 预留十二通道端口，低本底αβ测量仪控制装置与低本底αβ测量仪软件操作系统相匹配，具有实用性，可独立或同时控制各探测子系统，具备可扩展性，可以根据需求随时拓展到十二通道，拓展后送样要求同时由多个送样抽屉完成（需提供相关证明材料）。
5. 如果放射性指标超过指导值（总β放射性扣除K40后仍大1Bq／L），应进行核素分析和评价，故所投产品必须具备总β放射性活度浓度扣除K40功能。
6. 测量过程采用程控高压设置，即仪器主机机箱外部表面无手工调节高压阈值的旋钮。
7. *为保证仪器测量的长期稳定性、低本底特性，仪器的铅室由至少7.5cm的铅和至少1.5cm的钢壳做屏蔽物质，铅室分为上铅室和下铅室，其中上铅室顶部的铅砖厚度至少为10cm，反符合探测器以及反符合探测器的光电倍增管需要完全密封在下铅室的侧铅砖内不能裸露（下铅室的侧铅砖不少于7块）。
8. *为保证反符合探测器能均匀接收宇宙射线、无探测死角，反符合探测器由圆形塑料闪烁体和至少3支低噪声光电倍增管组成。
9. *可升级为全自动无人值守，自动进样，自动出样。
10. *仪器具有断电恢复后自动测量功能，重新上电后仪器可完成剩余测量，无需人工干预，保证了数据的完整性、节约测量时间。
11. 低本底αβ测量仪的设计、制造、安装、使用和服务取得《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》。
12. *低本底α/β测量仪属强检器具，又涉及生活饮用水与地下水等核安全事宜，故投标产品必须同时具备《计量器具型式批准证书》、《辐射安全许可证》《高新技术企业证书》，《核能行业合格供应商证书》，《售后服务认证证书》（五星级）及环保部备案的《放射源豁免证明》。
13.为避免使用者的相关风险，投标人需提供低本底αβ测量仪制造商经环保部备案、认可并予以公告的《放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件》的证明材料；如果不能提供，投标人需根据相关法律文件简要说明使用者的相关风险及应对措施。
14.工作条件
电源电压：交流220V±10％；50Hz；
配置：
（1） 测量仪主机1套；
（2） 进样装置1套；
（3） 铅室1套；
（4） 计算机（（品牌电脑） 1台）；
（5） 激光打印机1台；
（6） 整体机柜1台；
（7） 主探测器4套；
（8） 反符合探测器3套；
（9） 不锈钢样品盘100个；
（10） 程序工作站1份；
（11） 仪器连接线1套；
（12） 专用螺丝刀1把；
（13） 机脚紧固扳手1把；
（14） 检定证书1份；
（15） 带滑轮底座 1套；
（16） 铅室搬运把手2个；
（17） 产品使用说明书1份；
（18） 产品合格证1份；
（19） 产品保修单1份；


相关配套设施：

一、高温箱式炉
1.控温范围：室温-1200℃
2.工作温度：≤1100℃
3.炉膛容积：12 升
4.控温精度：±0.1℃（小于1000℃）
5.升温速度：推荐 1000 度以下≤10℃/min，最快升温速度≤30℃/min
6.降温速度：自然降温 700℃以上≤10℃/min
7.炉表温度：炉体表面温度小于室温+20℃（测量点为 1000℃）
8.控制方式：PID控制,30段可编程程序
9.超温保护：控制器一体型
10.配置：高温箱式炉一台，坩埚钳一个，垫砖一块

二、天平
极限值：
最大称量：＞200克
可读性：0.1mg
重复性：0.1mg
线性偏差：0.2mg
灵敏度偏移：0.8mg
稳定时间：2秒
秤盘直径：≥90mm
使用电磁力补偿称重传感器
内部校正
支持USB和RS232接口
具有过载保护功能
三、可调温电热板
1.加热功率：1000W
2.工作尺寸：350×220mm
3.控温范围：室温~300℃
4.控温方式：数显控温
四、红外烤灯
1.消耗功率：大于250W
2.升温时间：升温70℃小于10分钟
五、通风橱
1.集气罩：锥形缩口采风气罩
2.外壳：1.0mm冷轧钢板一体成型内外环氧树脂静电喷涂
3.视窗：开启高度80mm，采用5mm钢化玻璃
4.电路：防罩日光灯、液晶面板按键、电路板一只
5.规格：2350mm×1500mm×850mm
六、其他附件
磁蒸发皿125毫升 1个，聚乙烯扁桶10L 1个，不锈钢压样器1个，250mL烧杯1个，2000mL烧杯1个，不锈钢样品勺1个。
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