
[image: image1.jpg]M ELAE — A RERETRE
AN=RYNE]

bR A

G HRES: EXMBRIY (20241040 &





延津县第二人民医院医疗设备购置项目

招标文件
项目编号：延交财招标采购【2024】040号 

采 购 人：延津县第二人民医院

代理机构:河南新延实业有限公司

日    期： 二零二四年七月
目  录

- 3 -第一章  招标公告


- 6 -第二章  投标人须知


- 17 -第三章  合同主要条款和格式合同（样本）


- 19 -第四章  采购清单


- 19 -第五章  参数及要求


- 19 -第六章  评标办法


- 19 -第七章  投标文件格式




第一章   招标公告

延津县第二人民医院医疗设备购置项目招标公告
河南新延实业有限公司受延津县第二人民医院的委托，就延津县第二人民医院医疗设备购置项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号

1、项目名称：延津县第二人民医院医疗设备购置项目

2、项目编号：延交财招标采购【2024】040号 

二、招标项目简要说明

1、资金来源：专项债券资金；
2、标段划分：1个包；
3、采购内容：医疗设备购置，（详见招标文件）；

4、预算金额：4050000.00元 ； 最高限价：4050000.00元             
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	/
	延津县第二人民医院医疗设备购置项目
	4050000.00
	4050000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.交货及完工期（合同履行期限）：30个工作日。

2.交货地点（或为：实施地点）：采购人指定地点 

3.质量要求：合格


4.本项目是否接受联合体投标：否

5.是否接受进口产品：是


三、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求 

（1）供应商应持有国家工商行政管理部门核发的真实有效的企业法人营业执照，且经营范围能够满足本次招标需求。

（2）供应商若为产品制造商须具有医疗器械生产许可证；供应商若为代理商（经销商）须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。投标人需提供开标时间前最近六个月（其中任意一个月）纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料

（3）信誉要求: 投标人应通过“信用中国（中国执行信息公开网）”查询“失信被执行

人、重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”

进行信用查询，并提供网页截图，对在截至开标前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标

活动；（查询时间在本项目招标公告发布之后）。
（4） 本项目不接受联合体投标。

（5）资格审查方式：资格后审。

四、获取招标文件

1、时间： 2024年07月10日08:30时至2024年07月16日18:00时。

2、地点：新乡市公共资源交易中心网

3、方式：投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料（详见http://www.xxggzy.cn/办事指南-服务指南）。

4、售价：0元
五、投标截止时间及地点

1、时间：2024年07月30日9:00时（北京时间）

2、地点：延津县公共资源交易中心第三开标室

六、开标时间及地点

1、时间：2024年07月30日 9：00时（北京时间）

2、地点：延津县公共资源交易中心第三开标室

七、发布招标公告的媒介

本项目招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》和《新乡市公共资源交易中心》网上发布。

八、其他补充事宜


1、加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件(.nxxzf格式)逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行文件解密。各潜在供应商因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。 

3、监督部门：

延津县卫生健康委员会 王海涛 电话：13513733938                                   
9、 本次招标联系事项

1、采购人信息
采购人：延津县第二人民医院

地址：延津县科技路
联系人：高志军  联系电话：13503434758

2、采购代理机构信息
代理机构：河南新延实业有限公司 

地址：兰考县产业集聚区黄河路南段东侧电子商务创意园
联系人：李莹莹   电话：15137326826
河南新延实业有限公司

                                                                      2024年07月09日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	内　容
	说明与要求

	1
	采购人
	采购人：延津县第二人民医院

地址：延津县科技路

联系人：高志军  联系电话：13503434758

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南新延实业有限公司 

地址：兰考县产业集聚区黄河路南段东侧电子商务创意园

联系人：李莹莹   电话：15137326826

	3
	项目名称
	延津县第二人民医院医疗设备购置项目

	4
	采购内容
	医疗设备购置（详见招标文件）

	5
	交货及完工期（合同履行期限）
	30个工作日

	6
	交货地点（或为：实施地点）
	采购人指定地点

	7
	质量要求
	合格

	8
	投标人资格要求
	同招标公告

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	踏勘现场
	不组织

	11
	投标预备会
	不召开

	12
	分包
	不允许

	13
	偏离
	允许负偏离

	14
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑。

提交投标文件截止时间 15 日前，招标人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

	15
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	各投标人应将质疑问题以书面形式在投标截止10日前向招标代理机构提交。

	16
	投标截止时间
	同招标公告

	17
	招标人对投标人提出异议的答复时间
	在收到异议之日起3日内予以答复

	18
	招标人澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日 15 日前

	19
	投标报价
	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用

	20
	投标有效期
	90日历天

	21
	投标保证金
	无

	22
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	23
	签字和（或）盖章要求
	1、 电子投标文件

（1）所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的 CA 印章。

（2）所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的 CA印章。

	24
	投标文件的编制及份数
	（1）加密的电子投标文件（*.xxtf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；

（2）加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

（3）投标人必须使用企业CA密钥制作电子投标文件。



	25
	电子投标文件 地点
	同招标公告

	26
	是否退还投标文件
	否

	27
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙完成解密）。

开标地点：同投标文件递交地点

	28
	评标委员会的组建
	评标专家组成：由业主代表1人与有关经济、技术方面的专家4人组成

评标专家确定方式：有关经济、技术方面的专家4人从相关评标专家库中随机抽取。

	29
	评标方法和标准
	综合评分法

	30
	质保期
	1年（自验收合格之日起）

	31
	付款方式
	双方签订合同后支付合同总价款的30%（若中标人为中小企业双方签订合同后支付合同总价款的50%），供货完成并验收合格后后一次性付清。

	32
	最高限价
	最高投标限价（人民币）：4050000.00元

投标报价超出最高限价的投标文件将作无效标处理。

	33
	中标公告
	采购人将在发布招标公告的媒介发布中标公告。

	34
	是否授权评标委员会确定中标人
	  否， 推荐的中标候选人数：1-3个

  中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

	35
	合同签订
	采购人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

	36
	招标代理服务费
	代理服务费：按关于印发《河南省招标代理服务费指导意见》的通知 ，豫招协[2023]002 号文收费标准计取 ，本项目代理服务费为：53600.00元，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

	37
	其他内容
	招标文件的最终解释权归招标人；其它未尽事宜，按现行招标投标的有关法律、法规执行。

	38
	促进中小企业发展
	1、 本项目专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业[2011]300 号文的规定，本项目对应的中小企业划分标准所属行业参照投标供应商须知前附表。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、为了促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 
(财库﹝2020 ﹞46号) 及《新乡市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等相关政策的规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型 (微型) 企业报价=小型 
(微型) 企业报价× (1-20%) 。中小企业划型标准见《工业和信息化部、 国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业规划标 准规定的通知》 (工信部联企业【2011】300号) 。                   

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益， 根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位价格20%的扣除， 用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价× (1-20%) 。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复 享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。                             

本次采购的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

	38
	有关政府采购合同融资政策告知内容
	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合 同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡 市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。


一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一章中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；项目技术规格、数量及质量要求；商务要求；资格审查要求；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标人资格文件格式；投标文件格式等十部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的的澄清、修改、变更等，都是招标文件不可分割的部分。

（三）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、资格文件及投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制资格文件及投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，资格文件及投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）资格文件及投标文件组成

资格文件及投标文件由招标文件规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照招标文件规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日起90日历天。
（三）资格文件及投标文件的份数和签署

1、投标人应按本须知前附表规定提交投标文件。

2、加密电子投标文件与未加密电子投标文件（U 盘）应一致，不一致时做无效投标文件处理。若因系统原因或不可抗力导致无法使用加密电子投标文件开评标，应采用未加密电子投标文件开评标。

3、投标文件制作要求见前附表。

4、电报、电传和传真投标文件一律不接受。

（四）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）修正错误

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）资格文件及投标文件的递交

1、资格文件及投标文件的密封与标记

1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

1.2未按本章前2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予接受。

2. 投标文件的递交

2.1 网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

2.3投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与新乡市公共资源交易中心联系，联系电话：0373-3079562。

（七）投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

1、未按招标文件要求密封的；

2、在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；

3、未按规定报名或和报名时投标人名称不一致的。

注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

四、开标

本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://117.158.91.68:8095/xxhy，投标人无需到延津县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。

五、资格审查

（一）公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查。见第六章“资格审查”内容。

1、开标后，依据招标文件的规定，由评标委员会对投标人的投标文件中的资格证明、投标保证金等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、资格审查后，应当场告知投标人未通过资格审查的原因。

3、资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。
六、组建评标委员会

1、评标委员会由业主代表1人与有关经济、技术方面的专家4人组成，人数为五人（或以上）单数。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2、评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3对投标文件进行比较和评价；

2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3评标委员会成员应当履行下列义务：

3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

3.3评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

3.4对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；

3.5编写评标报告。

3.6评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

3.7参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
七、评标

1 符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

2实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

3所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

3.1投标文件未按招标文件规定装订、签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

3.2投标有效期不足的；

3.3投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；

3.4未按照招标文件规定报价的；

3.5不符合招标文件中有关分规定的。 

3.6投标人以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出。

3.7投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

3.8投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

3.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

5审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理： 

5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

7．投标文件的澄清

7.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

7.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权委托人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
7.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

8．对投标文件的详细评审

8.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件详见第七篇“评标”内容。。

8.2评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

八、定标

（一）定标原则

在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，确定投标报价较低的为中标人。

（二）定标程序

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，中标公告期限以及评审专家名单等内容。

中标公告期限为1个工作日。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

九、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，在公告中标结果的同时采购代理机构向中标人发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标结果发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或河南市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在河南市政府采购网公告投诉处理决定书。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（2） 采购人应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在河南省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（3） 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（四）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

十二、项目验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请相关单位或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

十三、河南省政府采购合同融资政策告知函（详见附件）

 附件： 

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资 贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融 机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕 10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章   合同主要条款和格式合同（样本）

 供货方：

采购人（需方）：

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，签订本合同，协议双方共同遵守。

一、本合同采购的产品所需资金来源构成为：预算内（  ），自筹（  ）。付款方式为：国库集中支付。

二、采购产品名称、型号（规格）：                                           

单价及金额：                                                

三、交（提）货时间、地点、方式：供货方于      年    月    日前将货物送至以下指定地点交由采购人指定收货人。

交货地点：                          收货人：                                                           

注：运输、安全、保险和装卸费用由供方承担并承担交货前的一切风险（包括但不限于产品毁损、灭失等）

质量标准及质保期限：                  

    1、供货方提供的产品需要满足双方约定的标准（详见附件）

    2、质保期内产品出现质量问题，由供货方负责免费维修或更换。经维修后再次出现质量问题，供货方应无条件退货。

四、验收

需方在收到货物并验收合格后凭《政府采购资金划拨通知书》、 发票及其它附助资料，到国库集中收付中心办理资金。

付款方式：双方签订合同后支付合同总价款的30%（若中标人为中小企业双方签订合同后支付合同总价款的50%），供货完成并验收合格后后一次性付清。                                  

供方开户行名称：                                   

帐号：                                         

五、违约责任：由违约方承担合同金额   %的经济责任。

六、因合同执行而产生问题的解决方式：向      市人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

本合同一式三份，供货方、采购人、财政局政府采购办各一份。

本合同是采购人支付采购资金的重要依据，合同签订后七个工作日内报财政局政府采购办备案。

本合同经供需双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定时，从其规定。

供货方（签章）                    采购人：（签章）

联系人：                          联系人：

联系电话：                        联系电话：

地  址：                          地    址：

合同签订日期：     年   月  日

（最终以采购人认定的合同版本为准）
第4章  采购清单

延津县第二人民医院医疗设备采购清单
	序号
	资产名称
	计量单位
	数量

	1
	摄录像系统
	台
	1

	2
	多层螺旋CT
	台
	1

	3
	角膜内皮细胞计
	台
	1

	4
	眼科裂隙灯显微镜检查仪（干眼检测仪）
	台
	1

	合计
	4


第5章 参数及要求

NES-1080P摄录像系统技术参数
1、高清手术显微镜录像系统：包含快速视频编辑软件
2、专业HD-SDI采集卡：1080P（60HZ/59.94HZ/50HZ/30HZ/25HZ） 1080I（30HZ/29.94HZ/25HZ）
*3、显示屏：24英寸4.5K视网膜显示屏
4、处理器：Apple MI 芯片 八核中央处理器
*5、操作系统：正版苹果操作系统
6、内存：≥8GB

7、硬盘：固态硬盘≥256GB

8、移动硬盘：≥2T

9、图形处理器：Intel i5  7核图形处理器
10、键盘鼠标：无线键盘鼠标

32层螺旋CT

 货物需求及技术规格

概述：本次招标采购设备为多层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标，希望投标方以精良的设备，优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。  

一、技术规格及参数

投标方应在投标文件中如实提供设备技术指标。招标方有权要求投标方提供原版技术资料。

	序号
	招标内容
	投标方响应

	1
	数据采集系统
	

	1.1
	探测器材料：固态稀土陶瓷探测器
	

	1.2
	探测器z轴物理排数：≥16排
	

	1.3
	探测器单元数量：≥11264个
	

	1.4*
	数据采样率：≥4640采样/360°
	

	2
	扫描机架系统
	

	2.1*
	机架最快旋转速度（360°）：≤0.71s
	

	2.2
	机架可选旋转速度：≥5档
	

	2.3
	机架孔径：≥65cm
	

	2.4
	机架数字倾角：±30°
	

	2.5
	滑环类型：低压滑环或非接触静音滑环
	

	2.6
	内部冷却方式：风冷或水冷
	

	2.7
	焦点到等中心距离：≥570mm
	

	2.8
	焦点到探测器距离：≥1000mm
	

	2.9
	具备语音呼吸导航系统
	

	3
	检查床系统
	

	3.1
	最长可移动范围：≥1450mm
	

	3.2
	床水平移动最大速度：≥100mm/s
	

	3.3
	床水平移动最小速度：≤1mm/s
	

	3.4
	床面至离地面距离：≤765mm
	

	3.5
	检查床承重：≥150kg
	

	4
	扫描与重建参数
	

	4.1*
	最薄扫描层厚：≤0.55mm
	

	4.2
	扫描视野FOV：≥445mm
	

	4.3
	最大重建显示野FOV：≥445mm
	

	4.4
	图像重建矩阵：512×512, 768×768，1024×1024
	

	4.5
	图像显示矩阵：1024×1024
	

	4.6
	CT值扩展范围：-32768~32767
	

	4.7
	最长连续扫描时间：≥100s
	

	4.8
	最薄重建层厚：≤0.5mm
	

	4.9
	最小螺距：≤0.3
	

	4.10
	最大螺距：≥1.5
	

	4.11
	高对比度分辨率：≥15lp/cm@0%MTF
	

	4.12
	低对比度分辨率：≤2mm@0.3％
	

	5
	X线及高压发生器系统
	

	5.1*
	球管阳极热容量：≥3.5MHU
	

	5.2
	阳极最大散热率：≥742KHU/min
	

	5.3
	最小焦点尺寸：≤0.7mm×0.8mm
	

	5.4
	最大焦点尺寸：≤1.2mm×1.4mm
	

	5.5
	高压发生器功率：≥32kW
	

	5.6
	最低输出管电流：≤10mA
	

	5.7
	最高输出管电流（不含等效）：≥320mA
	

	5.8
	智能毫安调节：≤1mA
	

	5.9*
	最低管电压：≤60kV
	

	5.10*
	最高管电压：≥140kV
	

	5.11*
	球管电压选择范围：大于等于6档
	

	6
	主控制台及重建计算机系统
	

	6.1
	高性能计算机CPU：≥4核
	

	6.2
	内存：≥32GB
	

	6.3
	显示器分辨率：≥1920×1080
	

	6.4
	CD，DVD光盘刻录系统
	

	6.5
	具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS)
	

	7
	操作室
	

	7.1
	可在扫描间控制扫描床移动，方便操作医生
	

	8
	临床应用软件
	

	8.1
	基础软件功能
	

	8.1.1
	多平面重建MPR
	

	8.1.2
	曲面重建CPR
	

	8.1.3
	最大密度投影MIP
	

	8.1.4
	最小密度投影MinIP
	

	8.1.5
	平均密度投影AIP
	

	8.1.6
	表面遮盖显示SSD
	

	8.1.7
	三维容积显示VR
	

	8.1.8
	透明显示骨骼功能
	

	8.1.9
	模拟手术刀技术
	

	8.1.10
	CTA血管造影技术
	

	8.1.11
	CTU尿路造影技术
	

	8.1.12
	肝脏三期扫描技术
	

	8.1.13
	对比剂追踪技术
	

	8.1.14
	对比剂追踪自动扫描触发功能
	

	8.1.15
	实时MPR
	

	8.2
	虚拟内窥镜功能
	

	8.2.1
	气管内窥镜
	

	8.2.2
	椎管内窥镜
	

	8.2.3
	血管内窥镜
	

	8.2.4
	能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video
	

	8.3
	血管分析功能
	

	8.3.1
	自动去除床板
	

	8.3.2
	自动去除身体各个检查部位的骨骼
	

	8.3.3
	自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名
	

	8.3.4
	自动显示主要血管名称
	

	8.3.5
	自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等
	

	8.4
	低剂量扫描技术
	

	8.4.1
	60kV低剂量扫描
	

	8.4.2
	3D剂量调制：基于不同扫描部位的特征，进行实时的X-Y平面与Z平面的X线剂量调制，降低扫描剂量。
	

	8.4.3
	敏感器官保护：扫描过程中，对于射线敏感器官（如晶状体、甲状腺、性腺等）避免直接照射。
	

	8.4.4
	形状过滤器：使用多个不同形状的滤线器产生不同分布的射线源, 使其均匀分布以减少病人的表面剂量。
	

	8.4.5
	儿童协议：婴幼儿对X射线比成人敏感，针对儿童定制专业的低剂量扫描协议。
	

	8.4.6
	Dose check：为了控制低剂量协议的合理使用，每个协议都可以设定系统允许最大域值,超过设定阈值，自动进行提醒。
	

	8.4.7
	Dose Report：自动计算本次诊断的剂量报告，并可进行打印和保存。
	

	8.4.8
	自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压
	

	8.4.9
	各厂家提供最新发布的高端迭代技术：西门子提供SAFIRE，GE提供ASIR-V,飞利浦提供IMR，东软提供ClearView。
	

	8.5
	齿科软件包
	

	8.5.1
	全景牙齿平铺显示
	

	8.5.2
	单个牙齿垂直显示
	

	8.5.3
	自动标注牙齿序号
	

	8.6
	肺结节分析软件
	

	8.6.1
	肺结节提取
	

	8.6.2
	定义结节位置、大小、体积、CT值、类型、密度、特征等
	

	8.6.3
	随访功能，病灶对比、量化体积变化、倍增时间等
	

	8.7
	肺密度分析软件
	

	8.7.1
	自动分割左肺、右肺
	

	8.7.2
	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分
	

	8.7.3
	自动计算肺气肿的体积，百分比等
	

	8.8
	肿瘤评估软件
	

	8.8.1
	一键病灶提取，并自动计算病灶的大小
	

	8.8.2
	VR显示病灶的形态，解剖位置
	

	8.8.3
	随访功能，并自动进行病灶对比
	

	8.9
	灌注功能
	

	8.9.1
	头部动静脉血管检测
	

	8.9.2
	头部CBF,CBV,MTT,TTP图像显示，曲线显示，以及测量结果显示
	

	8.10
	60kV低剂量扫描
	

	8.10.1
	60kV肺部低剂量扫描
	

	8.10.2
	60kV儿童关怀扫描
	

	8.11
	迭代去伪影技术
	

	8.11.1
	去运动伪影
	

	8.11.2
	去后颅窝伪影
	

	8.11.3
	迭代去金属伪影
	

	8.11.4
	去射线束硬化伪影技术
	

	8.12
	自动语音功能：提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等
	

	8.13
	视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合
	

	8.14
	自动胶片打印功能
	

	8.15
	自动降噪技术
	


角膜内皮细胞计

  SW-7000

性能指标：

拍摄方式：非接触

  ★拍摄范围：0.25mm×0.55mm

  ★拍摄位置：中心点位+6近轴点位+6边缘点位

工作模式：全自动/半自动

中心角膜厚度测量范围：400μm～750μm

  ★中心角膜厚度测量精度：

±10μm（＜600μm）；±25μm（＞600μm）

分析参数：NUM(细胞数量）

CD(细胞密度）

AVG(细胞平均面积）

SD(细胞面积标准差）

CV(细胞面积变化系数）

MAX(最大细胞面积）

MIN(最小细胞面积）

6A(六边形细胞比例）

直方图：Aera：Polymegathism（按照细胞面积分类）

        Apex：Plemorphism（按照细胞形状分类）

显示屏：10.4英寸彩色触摸液晶屏（1080P）

打印机：可连接多种打印机

数据传输:USB×2;LAN×1;支持DICOM3.0

尺寸和重量：315×535×465mm；约23Kg

电源：100VAC～240VAC;50/60Hz；100VA

  ★特点：

  ★全自动快速测量和分析：全自动工作模式；自动找眼，自动对准，自动拍摄，自动分析，简洁的界面，一键式操作体验。

大视野&多测量点：0.25mm×0.55mm大视野内皮细胞成像。共13个拍摄点位：中心点位+6个近轴点位+6个边缘点位。

精准对焦&高速成像系统：高精度红外对焦模块，焦平面精确对准内皮层。125帧高速成像系统，连续拍摄多幅图像，并自动筛选最佳图像。闪光时间不到1秒，提高患者舒适度。

  ★快速自动分析功能：完成拍摄后，系统会在2秒内自动完成图像分析，并给出全部测量参数。

界面友好，操作简便：10.4英寸高分辨率触摸式液晶屏。同时保留了操作手柄，满足不同人群的需求。

手动分析功能：可自主选择分析区域，系统会根据所选区域重新计算主要参数。

中心角膜厚度测量：在拍摄图像的同时完成中心角膜厚度的测量，（选择中心测量点时自动完成）

大容量病历数据库：内置高性能主机。高达1TB存储容量。功能丰富的病历管理系统，可便捷、高效的进行病历操作。

报告打印：支持多种打印机类型。

眼科裂隙灯显微镜检查仪（干眼检测仪）技术参数
	一、干眼硬件及主要功能参数

	1、Placido盘
	Placido盘23环

	★2、泪河高度：
	可见/红外光双模式成像，图像光学变倍放大，可自动标记泪河高度，也可手动标记

	★3、非侵入泪膜破裂时间
	可见/红外光双模式录像，时长：≤25秒，自动计算首次与平均破裂时间

	4、脂质层等级评估
	模板对比分级，标注脂质层厚度范围

	5、睑板腺缺失量化分析
	红外睑板腺成像，分值量化缺失程度，图像光学变倍放大

	6、睑缘分析
	睑板腺腺口形态分级，图像光学变倍放大

	7、眼红分析
	自动分级，评估睫状、结膜充血程度

	8、干眼并发症检查
	无需更换设备，即可进行干眼并发症检查

	二、光学参数

	1、放大倍率
	五个倍率，6X/10X/16X/25X/40X

	2、裂隙宽度
	0 ～ 14mm连续可调

	3、裂隙高度
	1 ～ 14mm连续可调

	4、裂隙角度 
	0 °~180°可旋转

	5、照明倾角 
	5°、10°、15°、20°

	6、光阑直径 
	φ0.2--φ14（mm）

	7、滤色片
	无色片、减光片、隔热片、无赤片、钴蓝滤镜

	三、数码采集系统技术参数

	★1、采集单元
	2400万像素单反相机，自动曝光、自动优化、自动眼位识别

	2、动态录像
	具备1080P动态录像模式

	四、软件系统

	1、软件系统
	眼前节照相及七项干眼项目，一个软件可实现全部功能，勿需调用切换不同软件；

	2、检查报告单输出模式
	七项干眼检查项目结果可在一张报告单上同时体现（软件一键打印报告，无需复制粘贴），也可分项目选择组合，一键打印；

	3、干眼进展分析系统
	具备干眼进展分析报告，可呈现患者不同时段各个检查项目的数据变化，便于医师追踪患者治疗进展，及时修订治疗方案，满足慢性病管理需要，为患者提供长期有效的医疗服务。

	4、网络化接口
	自带Dicom3.0接口，可接入医院HISS或PASS系统，支持网络化医疗及远程会诊


第六章  评标办法

1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。
（二）资格审查：
开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性检查资料表如下：

	序号
	资格审查资料
	资格审查要求

	1
	有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书
	扫描件

	2
	开标时间前最近六个月（其中任意一个月）纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料
	符合招标文件内容要求

	3
	信用记录查询
	按照招标文件内容要求

	4
	其他要求
	符合招标文件内容要求


 以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交扫描件，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

（三）评标办法

通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格。

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
（四）评标程序

1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	投标函
	符合第七章投标文件格式

	2
	采购项目承诺书
	符合第七章投标文件格式

	3
	反商业贿赂承诺书
	符合第七章投标文件格式

	4
	服务承诺
	符合第七章投标文件格式

	5
	开标一览表
	符合第七章投标文件格式

	6
	投标报价明细表
	符合第七章投标文件格式


对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。
详细评审(100分)

本次招标采用综合评分法评标。在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标供应商。评标委员会根据招标文件要求(含废标界定及无效投标界定)，通过资格性检查和符合性检查，确定进入评分程序的供应商，并依照以下标准和权重评分：

A：技术部分评分           满分35分


B：商务部分评分           满分35分

C：价格标部分评分         满分30分

A和B部分的最终得分为各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合得分：P＝A+B+C

	评审内容

	一、商务部分

（ 35分）
	信用评价（1分）
	1、投标人信用等级评为AAA级的得1分。

注：信用等级以信用评估报告为准，信用评估报告在投标文件中提供复印件加盖公章，要求如下：
（1）河南省投标人应提供经河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件加盖公章；（2）外省投标人应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件加盖公章，并同时出具信用评级机构相应的资质材料。

注：不符合以上要求的，本项不得分。

	
	企业实力（5分）
	1、提供质量管理体系、环境管理体系、健康管理系的的1分，缺项不得分。

2、投标人为高新技术企业的得4分，提供高新企业证书及申报文件扫描件。

	
	产品维护保障体系（15分）
	1.设备质量：主要设备及附件的规格、型号、品牌、制造商齐全，且质量完全满足招标文件要求，其余设备、材料、配件为质优品牌得 0-6分。 
2.设备安装调试：供应商能够提供合理规范的安装、调试、检测、试运行方案的得 0-5分。 
3.验收方案：供应商能够提设备验收方案且内容合理的得 0-4分。

	
	服务承诺及培训计划

（14分）
	1、人员技术培训：投标人针对本项目提供详细合理的人员培训计划（0-7分）

2、售后服务方案:投标人应具有完善的售后服务体系，在省内有固定专业维修机构及维修人员，及详细售后服务方案。（0-7分）

	二、技术部分

（35分）
	技术参数及要求（35分）
	1.评审专家根据招标文件技术要求的技术条款及投标文件中《投标产品技术性能及配置偏离表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合招标文件技术参数与要求，得基本分35分； 

2.带“*”号的技术参数为关键性技术要求，每有一项负偏离即在基本分35分的基础上扣除5分，有三项不符的不予推荐为中标人； 

3.不带“*”号的技术参数为一般性技术参数，评审专家根据相应内容的细微偏差情况在基本分的基础上进行减分，细微偏差低于招标文件技术要求的（负偏离），每有一项负偏离即在基本分35分的基础上扣除2分，扣完为止； 

注：未提供技术证明材料的或表述不清的视为本条*项参数不满足，技术证明资料应为检验报告或技术白皮书或彩页或技术参数或其他经国家权威机构认可能够反映产品技术性能的资料等，参数中另有说明的除外。

	三、价格标部分（30分)
	1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
注：价格分计算保留小数点后两位。

评标委员会认为投标人的报价明显低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


备注：

1．评标细则中所指的“节能产品政府采购清单”在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，“环境标志产品政府采购清单”在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布，均以国家有关部门公布的有效期内的清单为准。

2．技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

3．投标人务必注意：与评标办法规定有关的投标资料、证书、证件等，投标人应在投标文件中附电子扫描件（开评标现场无需携带原件）否则不予认可.
第七章  投标文件格式

                 （项目名称）
项目编号：

投标人：                                  （电子签章）
          法定代表人：                                （电子签章）
                                   年       月        日
目  录

第一部分 资格标文件

一、授权委托书

二、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书扫描件

三、开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料

四、信用记录查询截图

第二部分 商务标文件

一、投标函

二、采购项目承诺书

三、反商业贿赂承诺书

四、服务承诺

五、中小企业声明函（如果有）

六、残疾人福利性单位声明函（如果有）

第三部分 技术标文件

一、开标一览表

二、技术文件
三、投标报价明细表

四、投标货物技术偏离表
五、政府采购节能、环保产品汇总表
第四部分 其他部分（投标人认为需要提供的其他资料）
资 格 标 文 件（资格审查资料）

一、授权委托书

致：

唯一授权委托人姓名：            性别：          出生日期：    年  月  日
兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1．参加投标活动；

    2．出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；

3．签订与中标事宜有关的合同；

4．负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：1．法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2．授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

特别提示：

1．如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。



2、 有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书

或其他有效登记证书扫描件

	附：有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书

或其他有效登记证书扫描件



三、开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证

或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料
要求：

1．如提供完税或缴税凭证的，应至少提供其中一个月的完税或缴税凭证扫描件；

2．无完税凭证的，须提供开标前六个月内由税务机关出具的针对本年度依法缴纳税收的证明材料扫描件。

	附：开标时间前最近六个月纳税期限内的完税或缴税凭证

或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料扫描件




四、信用记录查询截图
商 务 标 文 件

（格式）

一、投标函

致：

我方愿参加贵方组织的(项目名称)                      （项目编号)          投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3．我方是在法律和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4．我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（U盘），内容一致，均为我方真实意思表达。

5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。

7．如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不予退还。

9．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11．我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
12.我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
13．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：


地址：                   


     邮编：                    投标人代表联系电话：           
投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

二、采购项目承诺书
致：


本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

1．我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2．我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3．如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目履约保证金的处理,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

4．采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方接受采购人扣除履约保证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；

5．我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；

6．如评标委员会确定我方为本项目的中标（成交）候选人或中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标（成交）候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的没收投标保证金的处理；

7．我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人：                         (电子签章)

法定代表人 ：                    (电子签章)
日　期：          年     月      日

三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)    

日　期：          年     月      日

四、服务承诺
格式自拟

五、中小企业声明函（如果有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加新乡市公共资源交易中心组织的本项采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。　　

投标人：                         (电子签章)

六、残疾人福利性单位声明函（如果有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：                         (电子签章)

日　期：          年     月      日
技 术 标 文 件

（格式）
一、开标一览表

	标题
	内容

	投标单位名称：
	

	项目名称：
	

	分包编号：
	

	报价金额（小写）：
	

	报价金额（大写）：
	

	交货及完工期（合同履行期限）：
	


投标人（电子签章）：  

法定代表人：（电子签章）

日 期：           年        月         日

填写说明：开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容

                          二、技术文件

格式自拟

三、投标报价明细表

                                                                     价格单位：人民币元

	序

号
	投标货

物名称
	品牌
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	免费

质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	人民币大写：                           

小写：                 


投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)    

日　期：          年     月      日

注：1．以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；

2．“投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“报价金额”一致；

3．投标人应按招标文件中《招标采购的货物清单》或招标项目采购需求所列货物填写本表。

4．对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。

四、投标货物技术偏离表

	序

号
	产品名称
	招标文件技术

要求
	投标文件技术响应情况）
	偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)    

日　期：          年     月      日

注：1．投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。

2．投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为0分。

五、政府采购节能、环保产品汇总表

	序号
	投报产品

名称
	制造商
	品牌
	型号

（应和清单内的完全一致）
	节能产品
	环境标志产品认证证书编号

	
	
	
	
	
	是否属于强制

采购产品
	节能标志
 认证证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说

明
	我方提供的节能产品为第    期《节能产品政府采购清单》内的产品；我方提供的环境标志产品为第   期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。


投标人：                         (电子签章)

法定代表人：                     (电子签章)     

日　期：          年     月      日

注：1．本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。

2．认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号、或《环境标志产品政府采购清单》中的认证证书编号，否则评委会不予认可。

3．《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》均以国家有关部门公布的有效期内的内容为准，否则评委会不予认可。

其 他 部 分

（投标人认为需要提供的其他资料）  



附：法定代表人身份证扫描件


（正、反两面）








附：委托代理人身份证扫描件


（正、反两面）








- 3 -

