原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备项目（二次）

采购文件

（一标段、二标段）
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采   购   人：原阳县人民医院
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第一部分 招标公告
 原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备项目（二次）
招标公告
一、项目基本情况
1、项目编号：原交采2024GB18号(政府采购编号：原阳招标采购-2024-42)
2、项目名称：原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备项目（二次）
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：1,680,000.00元
最高限价：1680000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	原阳招标采购-2024-42-1
	原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备项目一标段
	1100000
	1100000
	是
	1100000

	2
	原阳招标采购-2024-42-2
	原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备项目二标段
	580000
	580000
	是
	580000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备，详细内容见招标文件第五部分“招标项目采购需求及有关要求”。
（2）服务地点：采购人指定地点；
（3）服务要求：合格；
（4）服务期限：合同签订生效后15日内完成交货及安装调试。
6、合同履行期限：同服务期限
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求
3.1供应商若为制造商的须具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》；供应商若为经销商或代理商的须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；
3.2信誉要求：投标人应通过“信用中国”查询“失信被执行人（失信被执行人在中国执行信息公开网查询同具效益）和重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”查询“网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单”进行信用查询，并提供网页截图，对在截至开标前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动，上述查询时间为招标公告发布之日后，查询网页截图需显示查询时间；
3.3、每个合格的投标人只允许投标其中一个标段。
三、获取招标文件
1.时间：2024年10月23日 至 2024年10月29日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：新乡市公共资源交易中心网站
3.方式：供应商须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载采购文件(.xxzf 格式)及资料。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2024年11月12日09时00分（北京时间）
2.地点：原阳县公共资源交易中心第三开标室。
五、开标时间及地点
1.时间：2024年11月12日09时00分（北京时间）
2.地点：原阳县公共资源交易中心第三开标室
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》、《原阳县公共资源交易中心》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。
七、其他补充事宜
监督部门：
原阳县财政局：0373-7589899
原阳县卫生健康委员会：0373-7586977
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息
名称：原阳县人民医院
地址：新乡市原阳县解放路与金穗南街交叉路口往东约100米(聚龙社区东侧约200米)
联系人：吴学英
联系方式：16650339109
2.采购代理机构信息（如有）
名称：河南中辰项目管理有限公司
地址：郑州市金水区七里河绿地之窗云峰座
联系人：裴英俊
联系方式：13243281110
3.项目联系方式
项目联系人：裴英俊
联系方式：13243281110
河南中辰项目管理有限公司
2024年10月22日












第二部分 投标供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称及编号
	项目名称：原阳县人民医院购置腹膜透析机、血滤机、血透机等设备项目（二次）
项目编号：原交采2024GB18号

	2
	采购人
	采购人：原阳县人民医院
地址：新乡市原阳县解放路与金穗南街交叉路口往东约100米(聚龙社区东侧约200米)
联系人：吴女士 
电话： 16650339109

	3
	采购代理机构
	采购代理机构：河南中辰项目管理有限公司
地	址：郑州市金水区七里河绿地之窗云峰座 
联 系 人：裴英俊 
电　话：13243281110

	4
	采购预算
	预算金额：168万元（其中，一标段110万元，二标段58万元）
注：投标报价超过采购预算总价的均作为无效投标处理。

	5
	资金来源
	财政资金 

	6
	是否允许
联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	7
	投标保证金
	免收

	8
	是否允许分标段投标
	 否

	9
	项目现
场勘察
	无

	10
	标前答疑会
	无

	11
	投标有效期
	90日历天（从开标之日起计算）, 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。

	12
	招标文件的澄清或者修改
	提交投标文件截止时间15日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标供应商发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标供应商应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

	13
	交货（完工）期/地点
	交货（完工）期：合同签订生效后15日内完成交货及安装调试
交货（施工）地点: 采购人指定地点（以合同为准）

	13.1
	质量
	合格

	13.2
	质量保证期
	 三年

	14
	投标文件的编制及份数
	（1）加密的电子投标文件1份（*.xxtf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；
（2）加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。特别提醒：
 （3）投标供应商必须使用企业CA密钥制作电子投标文件

	15
	签字或盖章要求
	电子投标文件
（1）所有要求投标供应商电子签章处都须加盖投标供应商的 CA 印章。
（2）所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标供应商法定代表人的CA 印章。

	16
	未加密的电子投标文件U盘密封要求
	/

	17
	电子投标文件递交的截止时间和地点
	递交截止时间：同投标文件截止时间  
递交地点：同投标文件递交地点

	18
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙完成解密）。
开标地点：同投标文件递交地点
备注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到原阳县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。

	19
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人；
评标专家确定方式：采购人代表 1 人及由从相关评标专家库中随机抽取的经济技术等方面专家 4 人组成。

	20
	履约保证金
	免收。

	21
	中标结果公告期限
	1个工作日

	22
	验收要求
	采购人在收到中标供应商验收申请后5 个工作日内组织验收。采购人成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。
大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。

	23
	有关进口产品问题
		除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品）。




	24
	有关信用记录查询问题
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；

	25
	有关核心产品问题
	非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在招标文件第五部分“招标项目采购需求”中载明，投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

	26
	特别提示
	1、因新乡市公共资源交易中心平台在投标文件递交截止前具有保密性，投标供应商须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果由投标供应商自负。
2、本次公开招标项目实行电子开标、电子评标，投标供应商需要制作加密电子投标文件（*.xxTF格式）。
3、招标公告同为本次招标文件的组成部分。
4、CA数字证书应保证在开标当日有效且能正常使用。

	27
	有关节能产品问题
	按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局  关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行

	28
	招标代理服务费
	由中标供应商在领取中标通知书前支付招标代理服务费一标段18200元整、二标段9860元整。

	[bookmark: _Toc86202581]29
	投标（响应）文件编制注意事项
	本项目采购文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。

	30
	付款方式
	一标段：设备安装、验收合格一个月后,当月甲方向乙方支付合同总货款的95%,质保结束后甲方向乙方支付合同总货款5%。
二标段：设备安装、验收合格一个月后,当月甲方向乙方支付合同总货款的95%,质保结束后甲方向乙方支付合同总货款5%。

	31
	中小型企业
价格扣除
	☑ 是     
本项目专门面向中小企业采购,依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.1 大型企业不得参与投标响应，参与投标的供应商应提供《中小企业声明函》；
1.2 不执行价格扣除或者价格分加分；
1.3 残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业；
1.4 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业[2011]300 号文的规定，本项目涉及中小企业的行业划型属于“其他未列明行业”。
□ 否  
1、 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业；
3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业[2011]300 号文的规定，本项目涉及中小企业的行业划型属于“其他未列明行业”。  
4、本采购文件未尽事宜，按相关法律法规的有关规定执行。

	32
	河南省政府采购合同融资政策告知函
	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。



第三部分  投标供应商须知
（一）总则 
1、本次招标文件仅适用于本次招标中所叙述采购项目的政府采购。    
1.1本次招标文件的解释权属于采购人。
2、定义：
2.1“采购代理机构”见投标供应商须知前附表。
2.2“采购人”见见投标供应商须知前附表。
2.3“招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。
2.4“投标供应商”指符合本文件规定并接受邀请参加投标的供应商。
2.5“服务”指本次招标文件规定投标供应商应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标供应商应承担的其它义务。
2.6“中标供应商”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标供应商。
2.7 “法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。
3、合格投标供应商的条件：
投标供应商应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件：投标供应商应具有的其它资格条件详见“第一部分  招标公告”。
4、投标费用：
投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、通知：
对与本项目有关的通知，采购代理机构将以公告形式向投标供应商发出，在开标日期之前，投标供应商应实时关注中心网站和相关媒体并及时下载。因任何意外情形，导致所发出的通知延迟或无法告知投标供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
（二）招标文件
6、招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标供应商请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。
7．招标文件的澄清与修改
7.1投标供应商下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。
7.2采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标供应商若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”（网址http://www.xxggzy.cn） 通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。
7.3采购人将按投标供应商须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标供应商公示，但不指明来源。
7.4在投标截止期15日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标供应商均具有约束力。
7.5对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标供应商在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网（网址http://www.xxggzy.cn）“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标供应商原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标供应商自行承担。
7.6如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.7招标文件的约束力: 投标供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。
（三）投标文件     
8、投标文件的语言和计量单位。
8.1投标供应商提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。
8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。
8.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。
8.4所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8.5本招标文件所表述的时间均为北京时间。
9、投标文件的组成及相关要求。
9.1投标文件分为三部分：商务标文件、技术标文件、其他部分。商务标文件指投标供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标供应商提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标供应商自行提供的认为必要的资料文件。
9.2本次招标，投标供应商应按第七部分投标文件格式中有关规定提交商务标文件、技术标文件、其他部分。
10、投标供应商技术标文件应按照招标文件规定装订。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。
11．投标保证金（若本项目要求）：免收。
13．投标报价
13.1投标供应商应在《开标一览表》、《投标报价明细表》中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。
本项目为交钥匙项目，所需的货物购置、运输、保险、包装、检验、安装、调试、维保、验收、压力容器使用证、税金及不可预见的一切费用等，全部包含在投标总报价之中，采购人不再追加任何费用。供应商对于采购文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、配件、软件、线缆及其它辅助材料等，供应商有责任给予补充，并应同其它产品一并报价，并包含在投标总报价中。报价应以人民币为结算货币，投标供应商只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。
13.2投标供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.3投标供应商应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标供应商授权委托人签署。
13.4投标供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。
14、本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
15、投标内容填写说明
15.1投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标供应商须知前附表规定的内容，将可能导致投标被拒绝。
15.2投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标供应商自身的责任。
15.3投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
15.4开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
15.5投标供应商应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应,否则该投标将可能被拒绝。
15.6投标供应商的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。
15.7投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选供应商所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。
16、投标文件的有效期
16.1本项目投标文件的有效期详见投标供应商须知前附表第12条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。
16.2在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
17、 投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
17.1投标供应商应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。
17.2  投标文件制作要求见前附表。
17.3  电报、电传和传真投标文件一律不接受。
18．投标供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的商务文件偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供商务文件偏离表或其它偏离文件样本，投标供应商应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在商务文件偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标供应商没有在商务文件偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标供应商在商务文件偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照招标文件中有关规定进行处理。
（四）投标文件的递交
20.投标文件的密封及标记
20.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
21. 投标文件的递交
21.1网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。
21.2电子投标文件投标供应商递交的截止时间及地点：见投标供应商须知前附表。
21.3除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的投标文件不予退还。
21.4投标供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与新乡市公共资源交易中心联系，联系电话：400 998 0000。
21.5采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。
22．投标供应商有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标供应商的投标文件：
22.1 未按招标文件要求装订、密封的；
22.2 在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；
注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。
23．投标文件的补充、修改和撤回
23.1在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前，投标供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。
23.2投标截止时间之后，在投标有效期内，投标供应商不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退回。
（五）开标     
24、开标
24.1代理采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。投标人应使用 CA  密钥，登陆交易系统远程开标，远程解密、远程答疑。
24.2各投标供应商应在规定时间内对本单位的电子投标文件解密，解密所有投标文件，当众开标。
24.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统进行唱标，唱标内容包括投标供应商名称、投标价格，以及其它详细内容。
24.4因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。
24.5投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（六）评标步骤和要求
25、组建评标委员会
25.1评标委员会由采购人代表1人和从相关评标专家库中随机抽取的技术、经济专家4人组成。评标工作将在监督部门的共同监督下在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议所有投标文件并按招标文件的要求确定中标候选供应商。评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
25.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3评标委员会成员应当履行下列义务：
25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
25.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评审结果，并在评标报告中明确记载；
25.3.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；
25.3.4参与评标报告的起草；
25.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
25.3.6评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；
25.3.7参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
26、 资格审查
26.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人委托授权代表对供应商的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.2采购人应对进行资格审查的采购人代表出具明确的《授权函》。
26.3资格审查后，合格投标供应商不足3家的，不得评标。
26.4采购人对资格审查结果负责。
26.5资格审查结果以及其他资格审查资料，应由审查人员签字并密封后，采购代理机构随合格投标供应商的投标文件一同转交评标委员会组长。
开标后，采购人授权代表将首先对所有投标文件进行资格性审查，评标委员会对通过资格性审查的投标文件再进行符合性审查。
27.1 符合性审查：
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；
以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。
27.2实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。
27.3所谓重大负偏离是指投标供应商所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：
27.3.1投标文件未按招标文件规定装订、签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；
27.3.2投标有效期不足的；
27.3.3投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；
27.3.4未按照招标文件规定报价的；
27.3.5不符合招标文件中有关分标段规定的。
27.3.6投标供应商以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：
（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；
（6）不同投标供应商使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；
（7）不同投标供应商的投标保证金从同一单位的账户转出。
27.3.7投标供应商投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；
27.3.8投标供应商所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；
27.3.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
27.3.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
27.5审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
27.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
27.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.6评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
28、投标文件的澄清
28.1评标委员会有权要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。
28.2投标供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权委托人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
28.3如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。
28.4并非每个投标供应商都将被要求做出澄清和答复。
29、对投标文件的详细评审
29.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标原则和评标办法”。
29.2评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标供应商可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。
30、确定中标供应商
评标委员会将根据评标办法之要求确定1-3名中标候选供应商。采购人在收到评审报告后5个工作日内，应确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。中标结果将在中标供应商确定后，在招标公告发布同一媒体上进行公示。
31、评标过程保密
31.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
31.2在评标期间，投标供应商企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
32、招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：
32.1对招标文件作实质上响应的投标供应商不足三家的；
32.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
32.3投标供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。
33.4因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
（七）签订合同
33、中标通知
33.1中标供应商确定后,采购人将向中标供应商签发中标（成交）通知书，中标（成交）通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标供应商应于公示结束后领取中标（成交）通知书。
33.2采购人对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释、不退还投标文件，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
33.3中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）是合同的重要组成部分。
34、履约保证金
34.1  在中标通知书发放之日起15日内交付，应按招标文件规定向采购人提交履约保证金。 
34.2  若本项目规定不允许转包或分包的，但中标供应商在与采购人签定合同以后，将中标项目转包或分包给第三方的，将终止合同并扣除其履约保证金。
 34.3 中标供应商的履约保证金将在工程完成后,退还履约保证金。
35、签订合同
35.1中标供应商应按中标（成交）通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。否则其投标保证金将可能不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标供应商还应承担赔偿责任。
35.2中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
35.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
35.4投标供应商一旦中标及签订合同后不得对采购项目转标段、分标段，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
35.5不按约定签定或履行合同，给对方造成损失的，责任方应承担赔偿责任。
35.6中标供应商应当与采购人签订合同，采购人应当自合同签订之日起7个工作日内完成内部审核后，报财政局备案。
（八）处罚、询问和质疑
36．发生下列情况之一，投标供应商的投标保证金将不予退还：
（1）开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；
（2）中标供应商未按本招标文件规定签定采购合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料的；
（4）中标供应商拒绝在招标文件规定的时间内签订合同的；
（5）投标供应商其它未按招标文件规定履行义务的行为。
37、询问和质疑
37.1投标供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人机构提出询问。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
37.2若投标供应商认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
37.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
（4）事实依据； 
（5）必要的法律依据； 
（6）提起质疑的日期。
37.4质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，投标供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，投标供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；
质疑函应提供充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。
37.5投标供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。
37.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。
37.7质疑书提交方式。投标供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。提交质疑书时，投标供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。
37.8投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
37.9采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，采购人做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关供应商。
37.10依法提出质疑的投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意、以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。
（九）保密和披露
39．采购代理机构有权将投标供应商提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。
40．在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标供应商/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标供应商/中标供应商、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
41．投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。
42．投标供应商不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标供应商有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。
43．招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。
（十）免责条款
44．由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响公共资源交易管理中心将不承担任何责任。
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河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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[bookmark: _Toc86202593]第四部分  合同条款
合同参考版
合同编号：
供方：
需方：
供方持                            的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：
一、本合同名称：
二、本合同总价为人民币   元（大写 ：     ）。
供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元
	名称
	品牌/规格/型号
	技术参数
(详细配置)
	单位
	单价
	数量
	合计

	免费质保期
	政府采购节能产品认证证书编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（人民币）
	小写：

	
	大写：   佰   拾    万   仟   佰   拾   元   角   分


三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：
所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。
四、售后服务承诺：
1、售后服务响应时间： 
2、解决问题时间： 
3、售后服务机构名称、地址及联系方式：
售后服务机构：
地址：
联系人:
4、其他服务承诺：
五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于    年  月    日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。
六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。
七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。
培训地点： 采购人指定地点 ；培训时间：            ；
培训方式： 
八、验收要求。
1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。
2、需方在收到供方验收申请后5 个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。
九、付款程序、方式及期限：
1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
2、付款方式：                                                            
十、违约责任：
供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.5  %违约金。需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额  0.01  %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 0.01 %的违约金。
十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。
十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。
十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。
十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。
十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。
十六、知识产权：
供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。
十七、合同生效、备案及其它
1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2、需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报财政局备案。
3、本合同一式   6  份，供需双方各持 3 份 
供方（公章）：                                需方（公章）：
地址：                                          地址：
法定代表人或委托                              法定代表人或委托
代理人（签字）：                              代理人（签字）：
电话：                                         电话：
开户银行：                                      开户银行：
账号：                                          账号:
签约时间：     年     月    日             签约地址


第五部分  招标项目采购需求及有关要求
[bookmark: OLE_LINK2]注：本标段核心产品为：血液透析滤过机
	设备清单（一标段）
设备清单

	序号
	设备名称
	数量（台）

	1
	血液透析滤过机
	2

	2
	单泵血液透析机
	2

	3
	腹膜透析机
	2


 
一、血液透析滤过机
产品配置清单：
	序号
	配件名称
	数量

	1
	15＂TFT彩屏
	1个

	2
	血泵
	1个

	3
	    置换液泵
	1个

	4
	肝素泵
	1个

	5
	透析器夹子
	1个

	6
	进水/出水管
	各1根

	7
	消毒液吸管
	1根

	8
	消毒液支架
	1个

	9
	输液支架
	1个

	10
	超净滤器支架
	1个

	11
	备用电池
	1个

	12
	操作手册
	1本


二、单泵血液透析机
产品配置清单：
	序号
	配件名称
	数量

	  1
	主机
	1台

	  2
	进水管
	1个

	  3
	出水管
	1个

	  4
	透析器手柄
	1个

	  5
	管箍
	1个

	  6
	地线
	1个z 

	  7
	消毒液连接管
	1个

	  8
	Plus过滤器
	1个

	  9
	血泵
	1个

	10
	支架
	1个

	11
	BPM在线血压
	1套

	12
	OCM在线清除率检测
	1套

	13
	快速接头
	1个

	14
	肝素泵
	1个

	15
	干粉支架
	1个



三、腹膜透析机
产品配置清单：
	序号
	配件名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	小车（随机器赠送）
	1个

	3
	废液桶（随机器赠送）
	1个



参数
1、 血液透析滤过机   2台   
技术参数
1国产血液透析滤过机，15英寸彩色液晶触摸显示屏，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放
1.1数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量
1.2 机器使用期限≥10年或者≥30000小时
2透析液
2.1透析液流量范围: 300～800ml/min, 连续可调 
2.2透析液温度控制范围: 34.5℃～39.5℃
2.3透析液导电率监测范围: 12.7～15.3ms/cm
2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度
3压力
3.1动脉压范围:  -400～＋400 mmHg
3.2静脉压范围: -50～＋390 mmHg	
4血泵流量： 0.50～600ml/min可调, 血泵流量调节梯度（步长）10ml/min
5置换液流量范围：20-400ml/min
6 具有定时器提醒功能,可以输入提醒信息
7肝素注射: 0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能
8漏血检测与报警: 光学原理检测
9超滤 
9.1超滤方式: 容量式平衡腔控制
9.2超滤率: 0.100～4000ml/h
10超滤曲线:可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。
11钠离子曲线功能提供个性化透析方案
12碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 
13肝素曲线功能提供个性化透析方案 
14透析液流量曲线功能提供个性化透析方案
15透析液温度曲线功能提供个性化透析方案
16具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。
17配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时
18标配透析充分性功能: 显示Kt/v值
19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录
20水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30℃
21具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断
22具有图标释义功能,点击”帮助”键后再点击图标, 可显示该图标的功能释义.

二、单泵血液透析机	  2台
技术参数
*1.1、临床应用：可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，单针透析，多种监测和控制组合，稳定性好的知名机型
1.2、显示屏：机器配备≥10英寸彩色液晶显示屏
1.3、操作界面：中文操作面板、中文操作菜单
2.1、动脉压监测显示范围：-200 mmHg～+200mmHg
2.2、动脉压监测精度：±10mmHg
2.3、动脉压监测分辨率：20 mmHg
2.4、静脉压监测显示范围：-60 mmHg～+500mmHg
2.5、静脉压监测精度：±10mmHg
2.6、静脉压监测分辨率：20 mmHg
2.7、跨膜压监测显示测范围：-60 mmHg～+500mmHg
2.8、跨膜压监测分辨率：20 mmHg
2.9、动脉血泵血流量范围：15～600ml/min可调
2.10、动脉血泵精确度：±10%
2.11、动脉血泵泵管直径：2～10mm,可使用小儿管路
3、空气监测器：超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学探测器
4、自动预冲及自动排空：全自动预冲和回血程序，治疗结束，自动排空透析器及管内水份
5.1、透析液流量范围：0－300－500－700ml/min
5.2、透析温度显示范围：35℃－37℃
*5.3、透析液制备方式：容量式透析液配比后进行电导度监测
* 6.1、超滤方式：双容量（密闭式）平衡腔超滤控制系统，平衡腔体容积≤35ml
6.2、超滤精确度\超滤率：超滤±1%,0～4000ml/h
7、漏血探测器及敏感度：双重监测分辩真或假性漏血。最大透析液流量800ml/min≤0.5ml血流/min(红细胞压积=25)
*8、联机透析清除率监测：标配，无额外耗材，能够实时不间断检测尿素清除率K，有效透析时间，累计尿素清除量，血钠浓度，实时透析剂量。治疗过程中血流速调整不影响K值计算。精确度±5%
9、在线血压监测：标配，自动或预设定测量时间及快速测量
9.1、血压检测收缩压显示范围：30mmHg～280 mmHg
9.2、血压检测舒张压显示范围：10mmHg～200 mmHg
9.3、平均动脉压显示范围：平均动脉压：20mmHg～225 mmHg
10、消毒和清洁程序：一键式同步完成消毒脱钙,透析液吸管(A\B)自动消毒，有原厂消毒液可选，柠檬酸热消毒温度≤84℃，消毒时间短，不超过40分钟
11、超纯透析：标配细菌过滤器确保超纯透析
12、后备电池：标配，支持整机维持体外循环至15分钟,所有监测功能均正常工作,治疗数据不丢失
13、维修与校正和程序：机器内置维修与校正程序；机器水电严格分离。
三、腹膜透析机 2台
技术参数
1、驱动原理：动力泵驱动
2、利用移动互联网通信结合数据云处理技术，实现设备远程管理
3、显示操作方式：中文显示，7寸液晶触摸屏，引导式图文界面
4、治疗总量：200－80000ml
5、治疗时间：1－99小时
6、每次灌注量：100－3500ml（标准模式）；周期灌注量 100-3500ml
7、最末袋灌注量：无/0ml或有100－3500ml
8、透析液浓度：相同或不同
9、显示精度容量：1ml
10、液体温度控制：33－40°C
11、温度测量范围：5－50°C
12、温度精度：±2°C
13、电压：220V±10%, 50-60hz；安全电压加热：36V
14、治疗模式：持续性循环/间歇性腹膜透析CCPD/IPD模式，和潮式腹膜透析TPD模式
15、兼容多种规格药液袋：可接入2000ML、3000ML、5000ML药液袋
16、拥有CFPD持续性流动性腹膜透析疗法，是可高清除率的一种腹透方式
17、治疗管路采用进出分开的双通路管路模式，可支持进行CFPD疗法
18、人体管路气泡监测及排除：自动检测进入管路的气泡，检测到后会自动排出
19、双加热袋：支持同时加热两袋腹透液，满足不同疗法的注入量要求
20、安全防护： 声、光、文字提示报警
服务
1、 服务要求
1. 由生产厂家提供售后服务，  2  小时内响应，  24  小时维修到位。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2. 保修期内，生产厂家每年最少提供 4 次免费保养，执行QA，按照厂家标准进行调校，以及对数据库或软件等进行清理和备份，确认各项技术指标及性能，保养中需更换的损耗品由生产厂家免费提供。
3. 保修期内，设备主机、配件、软件和易耗品免费维修、免费更换、免工时费。
4. 保修期内，含软件设备由中标人提供软件终身免费升级服务，并提供该设备与医院所有信息系统数据接口免费对接服务，次数不限，确保数据无损传输、系统可识别，且符合医院信息安全管理要求。系统对接所产生的所有费用(包括但不限于由此产生的材料费、人员劳务费、软件接入费等)由中标人承担。
5. 保修期内，如采购方因业务需要，设备安装后需迁移，中标人应免费为采购单位提供≥2次拆迁、安装和调试。拆迁所产生的所有费用(包括但不限于由此产生的材料费、人员劳务费、软件接入费等)由中标人承担
6. 在保修期内，投标人须保证设备的开机率＞95%；终身维修，保修期满后，生产厂家对用户进行的售后服务只收更换部件的成本费，提供维修零配件、消耗品优惠价格。
二、服务标准
保证所投货物是货物制造厂商原造的、全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。
三、服务期限  
各投标人应在投标文件中列明各主机、配件、软件和易耗品的保修期限，并承诺提供主机、配件、软件和易耗品原厂免费保修期 3 年，保修期以性能验收合格为准。
4、 交货期限
1. 自签订合同之日起，15日内乙方向甲方完成供货，货物运费由乙方承担。中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量证明文件（含生产厂家出具的出厂合格证）、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。提供的货物必须为全新当年生产、经检验合格的产品。
2.产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。货物安装前厂家需派专业工程师到现场确认场地及安装环境是否符合该设备安装要求，在用户单位、中标人双方在场情况下开箱检验。在安装过程中若造成机器损坏，应由中标人负责修复，安装后保证产品质量采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在  30  天（日历日）内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。供货时须确保产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确，能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商等，并保证所提供的产品的可追溯性。中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试，并在  15  天（日历日）内完成安装调试工作由中标人代表、厂家代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照产品技术参数要求和合同约定执行。经检验设备正常运作后签署性能验收报告，产品保修期自性能验收合格之日起算。1中标人应派专业技术人员免费对采购单位制定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本使用、操作方法及基本故障处理技术
五、付款方式
[bookmark: _GoBack]    设备安装、验收合格一个月后,当月甲方向乙方支付合同总货款的95%,质保结束后甲方向乙方支付合同总货款5%。


	设   备  清  单（二标段）

	序号
	设备名称
	数量（台）

	1
	人体成分分析仪
	1

	2
	动态多参数遥测监护仪
（中央监护仪）
	1

	3
	数字式十二道心电图机
	1

	4
	全数字彩色多普勒超声诊断系统
	1

	5
	微量注射泵
	5

	6
	等离子体空气消毒器
	1

	7
	动态血压监测仪
	2

	
	合计数量
	12




注：本标段核心产品为：人体成分分析仪



配置清单
1、 [bookmark: _Hlk18571207]人体成分分析仪配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	体成分分析系统
	套
	1
	无

	2
	体成分报告打印系统
	套
	1
	含电脑

	3
	医用手脚夹
	套
	1
	手夹2套，脚夹2套

	4
	显示屏7寸
	套
	1
	无

	5
	医用电源
	套
	1
	无

	6
	纸质文件
	套
	1
	无

	7
	手提包装箱
	套
	1
	无

	8
	热敏打印机
	台
	1
	无

	9
	便携机电池
	个
	1
	无

	10
	中心工作台
	套
	1
	含打印机



二、动态多参数遥测监护仪（中央监护仪）配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	中央监护仪主机
	套
	1
	含电脑、遥测配件

	2
	激光打印机
	台
	1
	

	3
	23.8寸液晶显示器
	台
	1
	

	4
	32寸液晶显示器
	台
	1
	

	5
	动态多参数遥测监护仪
	台
	2
	六参数遥测盒

	6
	动态多参数遥测监护仪
	台
	8
	三参数遥测盒

	7
	遥测心电导连线
	条
	10
	

	8
	成人指夹式血氧探头
	条
	10
	

	9
	成人血压袖带
	条
	2
	

	10
	体温探头
	条
	2
	

	11
	电池
	节
	24
	

	12
	背包
	个
	10
	

	13
	说明书
	本
	11
	中文

	14
	保修卡
	份
	11
	



三、数字式十二道心电图机配置清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位

	·1
	主机
	1
	台

	2
	12导心电导联线
	1
	根

	3
	胸电极吸球
	1
	盒（6只）

	4
	四肢电极夹
	1
	盒（4只）

	5
	记录纸
	1
	本

	6
	锂电池
	1
	个

	7
	保险管
	2
	个

	8
	电源线
	1
	根

	9
	产品说明书，速查卡，保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书, 三证文件
	各1
	份


四、全数字彩色多普勒超声诊断系统配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	显示器
	台
	1

	3
	凸阵探头
	只
	1

	4
	线阵探头
	只
	1

	5
	工作站（含打印机）
	套
	1

	附件

	6
	电源线
	条
	1

	7
	地线
	条
	1

	8
	保险管
	套
	1

	9
	使用说明书
	份
	1

	10
	防尘罩
	个
	1





五、微量注射泵配置清单
	序号
	部件名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	合格证
	张
	1

	
	用户手册
	份
	1

	
	保修卡
	份
	1

	
	产品配置清单
	份
	1

	
	电源线  国标10A/250V 3芯 LINE=2M 黑色 90度
	根
	1



六、等离子体空气消毒器配置清单
	序号
	装  箱  品  目
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	台
	1
	

	2
	遥控器
	只
	1
	

	3
	使用说明书
	本
	1
	

	4
	合格证
	份
	1
	

	5
	塑料膨胀螺钉(Φ8-80mm)
	粒
	8
	

	6
	自攻螺钉
	个
	8
	

	7
	不锈钢钉
	个
	2
	

	8
	电池（7#）
	节
	2
	

	9
	滤网
	块
	1
	







七、动态血压监测仪配置清单
	序号
	品名
	单位
	数量

	1
	 监测仪
	台
	1

	2
	软件U盘
	个
	1

	3
	USB数据线
	根
	1

	4
	大号成人袖帶 (26-36 cm)
	个
	1

	5
	便携包
	个
	1

	6
	肩带
	个
	1

	7
	产品使用说明书
	份
	1

	8
	PC端软件说明书
	份
	1

	9
	快速指导说明
	份
	1

	10
	合格证
	张
	1

	11
	保修卡
	份
	1



一、人体成分分析仪技术参数
1.设备用途：主要用于身体成分、水分比例、营养状态、肥胖分析、浮肿状态、重量控制、健康诊断等功能。
2.系统概念：精准分析及评估身体各部位体成分数据，为营养评估、营养管理、肥胖评估、健康管理等提供可靠数据支持
3.临床报告测定项目：细胞内、外水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，身体总水分、骨骼肌、肌肉量，去脂体重， BMI，体脂百分比，腰臀比（WHR)，基础代谢率，骨内矿物含量、内脏脂肪面积、节段性肌肉分析，节段性脂肪分析，浮肿指数（ECF/TBF,ECW/TBW），（全身和节段性浮肿指数）、相位角； 
4.体成分打印系统软件:提供专用计算机控制人体成分仪软件，可添加医院logo（同时可选择显示或者不显示），可以设置密码以及不同医生签名；可同时实现临床报告、研究版报告、水分管理报告三种报告样式：
4.1研究版报告内容
4.1.1全身数据：细胞内、外水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，身体总水分、肌肉量，去脂体重，体重，基础代谢率，BMI，体脂百分比，腰臀比（WHR)，身体细胞量，骨内矿物质含量，身体水分率；
4.1.2节段分析：节段性肌肉分析，节段性脂肪分析，节段性浮肿分析，节段骨内矿物质质量；
4.1.3体型判定:自动判定九种体型（隐形肥胖型、脂肪过量、肥胖、低肌肉低体重型、标准体型、高体重肌肉型、低脂肪低体重型、低脂肪肌肉型、运动员型）。
4.1.4肌肉占比及骨骼肌：肌肉量占比及骨骼肌质量指数、四肢骨骼肌质量、四肢骨骼肌比率、腿部肌肉点数。
4.1.5其它研究型分析项目：围度分析、身体平衡分析（图解）、（1khz、5khz、50khz、250khz、500khz、1000khz）各频段电阻抗值、（5khz、50khz、250khz）频段的电抗值。
4.1.6综合分析评估：营养评估（蛋白质，无机盐，体脂肪），肥胖分析（BMI、体脂百分比、腰臀比），体重管理（体重、肌肉量、体脂肪），体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）；相位角（各节段及全身）；
4.1.7体成分变化趋势（15次历史数据曲线图）项目：体重、体脂肪、体脂百分比、BMI、肌肉量、骨骼肌质量、全身外水分率、身体水分率。
4.1.8风险评估：跌倒风险、脂肪肝风险
4.1.9身体年龄评估及健康评估得分
4.2水分管理报告显示项目
4.2.1可选择正常人群、透析前、透析中、透析后
4.2.2体水分分析：身体总水分、身体外水分、身体内水分
4.2.3节段水分分析、细胞外水分比率分析
4.2.4节段细胞外水分比率分析（浮肿、轻度浮肿、正常）
4.2.5水分控制
4.2.6身体水分历史记录：单项大于等于15次历史记录，体重、细胞外水分比率、身体总水分、细胞外水分
4.3营养报告
4.3.1显示患者基本信息
4.3.2提供中国居民平衡膳食宝塔
4.3.3提供营养指导原则
4.3.4可扫码链接营养管理小程序，以及报告解读二维码
5.存储能力：≥500万条检测记录
6.测量时间：约60秒
7.操作系统和语言：LINUX系统，中文语言
8.多频点测量：1KHz、5KHZ、50KHz、250KHz、500KHz、1000kHz之间范围,使用6段多频点测量（误差范围±5%）
9.生物阻抗频段和测量范围：多频多段生物阻抗测量，10～1200Ω（测量误差范围±10%）
10. 多段测量：双上肢、双下肢及躯干
11.检测姿势：站姿、坐姿、卧姿
12. 适用年龄：3~99岁
13. 适用体重：10-260kg
14. 适用身高：85-230cm
15.电极：八点接触式
16.主板要求：支持LINUX系统，USB2个,内存2G，硬盘16G，网口1*RJ45，板载蓝牙+WIFI（连接配套热敏打印机：支持热敏报告纸打印）。
17.CPU：IMX6恩智浦四核处理器，主频1.0GHz
18.主显示屏：7寸触摸显示屏，分辨率800*480
19.开关电源：AC 220±22V，频率50 Hz
20.待机时间：≥2小时
21. 数据传输方式：蓝牙、WIFI、有线
22.手脚数据采集器：符合人机工程设计，有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω
23.单设备重量不超过2kg，设计有提手可以直接手提

二、动态多参数遥测监护仪（中央监护仪）技术参数
1、中央监护系统中央站
1.1	硬件配置
1.1.1	主机：500G硬盘，4G内存,电源：220V,50HZ
1.1.2	显示器：标配22寸液晶显示器
1.1.3	打印机：激光打印机
1.2	系统参数
1.2.1	具备全中文操作界面；具有无线或远程联网功能
1.2.2	中央站与遥测盒（遥测/远程）具备双向识别、双向通讯、双向操作功能（中央站可控制遥测盒病人信息、启停血压测量、调整血压测量间隔时间，调整增益方式，控制报警参数范围和级别等）
1.2.3	数据存储与回顾：全参数趋势回顾600小时，20000例病人全信息数据存储
1.2.4	具有患者信息管理功能，具有患者信息建档、查询、编辑、调用和比较功能
1.2.5	单机联网通道1-16床同屏显示，32-64床多屏显示，多画面同步切换显示功能
1.2.6	报警功能：全参数报警设置及声光双重报警
1.2.7	滤波功能：具有心电自适应滤波功能，抗高频、基线漂移、肌电、除颤等干扰
1.2.8	打印功能：具有分时打印、连续打印、当前心电波形打印及全屏心电波形打印
1.2.9	具有对无线联网设备在线设置与测试：频点，设备号，信号场强等功能
1.2.10	具有全数字TDMA独立自建无线遥测联网通信功能，动态多参数
1.2.11	具有1-90分钟间隔定时自动启动血压功能
1.2.12	可实现重点监护显示，在一屏同时显示：全参数波形，半小时短趋势图，多参数数字显示
1.2.13	产品适用范围：中央站可对患者心电（心率）、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温等进行生理信息监测
2	遥测盒参数
三参数遥测盒：
2.1.1具有心电、血氧、脉搏测量功能
2.1.2脉搏测量范围：(30～250)次/分
2.1.3血氧饱和度测量范围：0%～100%
2.2六参数遥测盒：
2.2.1  具有心电、血压、血氧、脉搏、呼吸、体温测量功能，
2.2.2  3寸液晶屏幕显示，数据清晰、准确
2.2.3	具有护士呼叫功能
2.2.4	心率测量范围：(30～250)次/分 
2.2.5	心率测量精度：±3次/分
2.2.6	血压测量范围0kPa(0mmHg) ～40kPa(300mmHg)
2.2.7	血氧饱和度测量范围：0%～100%
2.2.8	脉搏测量范围：(10～250)次/分  
2.2.9	呼吸测量范围：(5～99) 次/分
2.2.10  体温测量范围：25℃～45℃
2. 3 电池工作：使用5号电池供电，功耗低, 连续使用36小时以上
2.4 所有遥测盒须为一体机设计，动态多参数

三、数字式十二道心电图机技术参数
	1
	ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集，标配新生儿用导联线以及电极片

	2
	导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

	3
	输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

	4
	频率响应：0.01-300Hz (-3db)

	5
	定标电压：1mV±2%

	6
	耐极化电压：±900mV 

	7
	内部噪声：≤12.5µVp-p，时间常数：≥3.2 s(0,+20%)

	9
	共模抑制比：≥140dB，A/D转换：24bit

	11
	采样率：64000点

	13
	灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

	14
	抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

	15
	自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能，自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

	16
	设备内置存储器，存储病历≥500例，数据可通过SD卡、USB口导入导出

	17
	支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

	18
	≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格，显示信息：同屏显示12道心电波形

	19
	热敏式点阵打印机，走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/sec ±3%

	20
	记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1

	21
	记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm或216mm

	23
	记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

	24
	可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

	25
	具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效6率

	26
	可准确判定接触不良的电极并予以指示

	27
	拥有自动测量功能和自动诊断功能，心律失常分析

	28
	手动、自动、节律、R-R、关闭五种工作模式可供选择

	29
	支持实时采样、触发采样、周期采样模式 ，支持心律失常检测自动延时打印报告

	30
	长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录，时间≥30分钟

	33
	可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量


四、全数字彩色多普勒超声诊断系统技术参数
1、 设备要求：
1. 应用于腹部、血管、乳腺、妇产科、泌尿科、心脏、小器官、矫形外科、脚病学等
2. 设计使用年限≥10年。
3. 整机重量（不含探头）≤70kg
4. 彩色多普勒超声诊断仪软件具备自主知识产权，
2、 探头
1. 支持探头类型：凸阵、线阵、阴道探头、相控阵探头、容积探头等
2. 工作频率：基波2.0-12.0MHz，每个探头基波频率5种可选，每个探头都具备谐波
3. 线阵探头最大128阵元
4. 18cm全视野，凸阵探头二维频率≥50帧/秒
5. 二维模式下的最大探头帧率≥1000帧/秒
6. 探头接口≥3个，同时激活，容积探头可通用任一接口
7. 可设置快速切换探头按键：一键操作从当前探头快速切换到配置的任意一探头，中间无需通过其他按键操作，减少，操作步骤。
8. 线阵探头波束偏转角度≥6档可调，最大可达20°，调节角度时参数区域能实时显示角度。
9. 凸阵探头、微凸探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头、容积探头均支持选配金属穿刺架
3、 系统概况
1. 显示器：≥15英寸高分辨率液晶显示器, 具有≥3关节的支臂，显示器支臂可左右自由旋转≥300度，显示器可以上下升降、前后仰俯、左右旋转，向后倾斜角度可≥45度，左右旋转可≥70度大范围活动，显示器可独立徒手拆卸更换。
2. 超声主机操作系统：基于Windows  操作系统
3. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，预置条件以中文文字的方式直观显示。
4. 自定义按键：≥5个，用户均可对任一按键进行自定义设置特定功能，如测量设置、检查模式、彩色开/关、报告等特定功能。
5. 具备一体化实体字母小键盘，方便用户注释和报告编辑
6. 控制面板具备一体化探头杯（非笔式探头杯）≥6个
7. 多探头多模式分屏显示功能：可以同屏显示多个不同种类探头的不同模式图像并可电影回放
8. 各探头二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，范围0%-100%，调节步长均≤5%
9. 具备一键全屏显示功能，只需按一次按键即可全屏只显示图像区域，不再显示其他参数信息，排除其他不必要的干扰因素，集中观察图像
10. 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数，获取最佳图像
4、 成像模式
1. 二维具有 B、2B、4B、B/M、M、PW、B+CPA、B+DPA、B+PW、三同步（B+CFM+PW、B+CPA+PW）成像模式
2. 彩色多普勒血流成像
3. 能量多普勒 
4. 方向能量多普勒
5. 脉冲波多普勒
6. 梯形扩展成像，线阵扩展角度≥24°
7. 扩展成像技术：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、容积探头
8. 可选配实时三维成像
5、 二维成像模式 
1. B模式旋转：0°，90°，180°，270°可连续旋转
2. 声功率：显示方式1～100%、≥30级可调
3. B灰阶：≥20级可调
4. 帧相关≥7档可调
5. 连续动态聚焦：≥8个焦点可选。在实时检查过程中，可通过滚动轨迹球调节焦点位置。
6. 斑点柔化：具有，≥6级可视可调
7. 最大动态范围≥180dB，步长≤4dB，最小步长可达2dB
8. TGC物理滑杆增益调节≥8段，具备TGC曲线指示功能，曲线显示方式≥3种可选
9. 屏幕中文显示：深度，增益，频率，焦点数，焦距，帧相关，平滑，边缘增强，灰阶，动态范围，角度等，并可滚动轨迹球调节参数。
10. 可通过旋钮调节参数，也可通过轨迹球调节参数(如动态范围、频率、深度等常用参数)多种调节方式，以方便不同应用场景。
6、 M模式
1. 增益：0～100dB可调
2. M灰阶：≥20级可调
3. B/M模式上下布局≥7种
4. 伪彩≥6种
7、 彩色成像模式
1. 增益：0～100dB可调
2. 所有探头支持彩色频率≥4段可调
3. 余辉≥7级可调
4. 壁滤波≥30级可调
5. 彩色优先最大≥85级可调
6. 彩色血流速度图谱≥9种
7. 彩色能量图模式下，能量图谱≥5种
8. 血流图谱速度最大≥150cm/s，最小≤1cm/s
9. 具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比。
10. 彩色自动偏转：在偏转彩色取样框方向时，彩条同时自动翻转，以保证血管超声彩色血流图颜色的一致性。
11. 彩色方向能量图模式下可支持一键操作血流图谱反转功能（如蓝变红及红变蓝）的独立实体按键
12. 二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像
13. 方向能量多普勒模式下可支持彩色翻转
14. 具备血流分布直方图
8、 频谱多普勒成像模式
1. 多普勒变频：≥3变频
2. PW扫描速度为1-6档可调
3. 图谱≥20种可选
4. 采用容积角度校正：-80°～80°
5. 频谱基线≥30档
6. 频谱采样容积0.5-36mm，步进1mm
7. PW最大血流速度≥15m/s，PW最小血流速度≤1mm/s
8. 频谱包络测量可自定义心动周期，可设置的心动周期≥9个
9. 频谱包络支持冻结状态下的半自动包络和手动包络
10. 角度自动偏转功能：在偏转彩色取样框方向时，频谱取样线角度同时自动偏转，以利于保证多普勒频谱方向的一致性
11. PW的显示布局≥8种可调，包括上下布局和左右布局
9、 测量与分析软件包
1. 一般测量：距离、面积、容积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、平均速度、阻力指数/搏动指数(RI/PI)等。
2. 常规测量下，具备角度测量项，支持常规角度测量及交叉角度测量
3. 可在同一检查类别下激活多个测量科目，实现跨科目测量
4. 专科计测软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、矫形外科、颅脑、急诊、盆底等。
5. 腹部专科测量，包括胰头、胰尾、胰体、胰管等测量
6. 容积测量方式≥5种，包括双平面容积、辛普森容积和球体容积等
7. 用户可编辑公式：具有
8. 用户可编辑表格：具有
9. 血管内中膜自动测量（支持在凸阵和线阵探头下应用）：
（1） 冻结或实时状态下均可同屏自动描迹测量内中膜前后膜
（2） 测量框大小可自由调整，测量结束后测量框自动隐藏
（3） 可对内中膜最厚处自动进行箭头标记
（4） 自动计算最大值、最小值、平均值、测量长度、标准差（SD）测量结果
（5） 可自动对测量结果进行评估，显示出内中膜状态
10. 频谱包络测量下可测量的数据项≥13项，包括收缩峰速、舒张末速、均速、S/D、RI、PI、加速度、峰值压差、平均压差、加速度时间、减速度时间、速度时间积分、心率等。
10、 用户操作面板
1. 操作键盘上具有 “实时三维（4D）”专用按键
2. 中文硅胶按键，背光键盘（亮度1%－100%，≥10级调节），适合不同环境使用。
3. 超声主机操作面板上具备一体化设计的字母（26个英文字母）实体按键，方便注释输入。
11、 图像存储和电影回放
1. B型图像连续回放：≥2000帧，M/PW电影回放可手动回放≥600秒。
2. 电影回放速度可调节，包括快速播放和慢速播放
3. 文件存储格式：BMP、JPG、AVI 
4. 主机内置超声图像存档和患者信息管理系统：可通过患者姓名、编号等进行查找患者的信息
5. 超声主机可选配内置式数字图像WIFI实时无线传输功能：可与智能手机、平板电脑等手持设备进行超声影像的实时无线传输，手持终端能实时地显示超声主机设备上的诊断图像，与主机操作医生同步诊断，并可独立在手持终端冻结图像及回放电影，不影响超声主机操作医生独立操作或开始下一个病人的检查。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行图像放大处理。
12、 基本配置
1. 全数字彩色多普勒超声诊断系统主机
2. 配备≥15英寸高清彩色液晶显示器
3. 探头：凸阵探头、线阵探头

五、微量注射泵技术参数
1、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；
2、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；
3、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；
4、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%；
5、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱；
6、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；
  7、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；
8、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；
9、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；
10、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；
11、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；
12、具有通道休眠功能，防止误操作。
13、KVO速度可设置：KVO速度范围0.1~5ml/h；
14、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全；
15、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。
16、双通道一体机，可以分速输注；
17、双色系设计，不同通道对应不同颜色；
18、采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况
19、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

六、等离子体空气消毒器技术参数
	1
	电源：～220V±10%，50Hz

	2
	液晶显示屏

	3
	工作环境：温度-10～40℃，湿度≤85%

	4
	循环风量：≤1000m3/h

	5
	适用体积：≤100m3

	6
	循环方式：下进风平射上送风

	7
	消毒净化方法：等离子体

	8
	消毒指标：符合卫生部《医院空气净化管理规范》菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/(15min·直径9cm平皿)，Ⅲ类环境≤4cfu/(5min·直径9cm平皿)  

	9
	噪声：≤50dB（A）

	10
	空气臭氧量：≤0.16mg/m3

	11
	初效过滤网清洗提示功能

	12
	等离子体反应器故障自动报警并停机

	13
	空气污染自动检测超标时启动净化消毒

	14
	微电脑智能控制，三个预设间隔时段自动开、关机（也可手动操作），每天循环运行且掉电记忆。工作时间累计记忆功能。

	15
	机壳采用平板式全金属喷塑制作

	二
	资质要求：

	1
	投标的产品必须有经全国消毒产品网上备案的消毒产品卫生安全评价报告。



七、动态血压监测仪技术参数
	测量方法
	阶梯放气示波法

	收缩压测量范围
	40-260 mmHg

	舒张压测量范围
	20-210 mmHg

	心率范围
	40-200 bpm

	准确性
	±3 mmHg

	工作电源
	两节5号AA碱性电池, 可测量并记录250条数据

	数据存储器
	闪存储存高达300个读数

	校准
	最低两年一次

	安全系统
	最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

	取样周期
	多个独立可程序化周期
(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)

	尺寸

	约 118×67×29mm

	净重量
	约 210g，包括电池,袖带

	工作环境
	温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106KPa；

	储存条件
	温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa；

	数据连接
	*USB 数据线


1：产品硬件参数
1）、特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因。
2）、双压力传感器，双重保护功能。
3）、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力。
4）、为防止病人随意按键，提供监护仪开关启动测量的停用功能。
5）、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动。
6）、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性。
7）、提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置。
8）智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间。
9）液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点。
10) 袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑。
11）提供最大充气压设置。
12）测量失败,会自动重测。
13）读数超标警示。血压读数超过设定的限值后，产生警示。警示有显示，声音两种方式。
14）电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池； 
2：软件参数：
1）提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。
2）分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）。
3）时间片段采样分析
4）可设定儿科阈值
5）软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印。
6）统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上。
7）可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和。
8）电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入。
9）提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段。
10）趋势图需要可以容纳最多72小时的数据。
11）可自动生成PDF格式报告。
12）软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色，符合操作医生的审美习惯。
13）有血压比较分析功能。一个人如果前后两次或多次就诊。软件可以比较最近两次就诊的血压数据。
14）自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准。

2、 服务要求
1.由生产厂家提供售后服务，  2  小时内响应，  24  小时维修到位。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
2.保修期内，生产厂家每年最少提供 4 次免费保养，执行QA，按照厂家标准进行调校，以及对数据库或软件等进行清理和备份，确认各项技术指标及性能，保养中需更换的损耗品由生产厂家免费提供。
3.保修期内，设备主机、配件、软件和易耗品免费维修、免费更换、免工时费。
4.保修期内，含软件设备由中标人提供软件终身免费升级服务，并提供该设备与医院所有信息系统数据接口免费对接服务，次数不限，确保数据无损传输、系统可识别，且符合医院信息安全管理要求。系统对接所产生的所有费用(包括但不限于由此产生的材料费、人员劳务费、软件接入费等)由中标人承担。
5.保修期内，如采购方因业务需要，设备安装后需迁移，中标人应免费为采购单位提供≥2次拆迁、安装和调试。拆迁所产生的所有费用(包括但不限于由此产生的材料费、人员劳务费、软件接入费等)由中标人承担。
6.在保修期内，投标人须保证设备的开机率＞95%；终身维修，保修期满后，生产厂家对用户进行的售后服务只收更换部件的成本费，提供维修零配件、消耗品优惠价格。
三、服务标准
保证所投货物是货物制造厂商原造的、全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。
四、服务期限  
各投标人应在投标文件中列明各主机、配件、软件和易耗品的保修期限，并承诺提供主机、配件、软件和易耗品原厂免费保修期 3 年，保修期以性能验收合格为准。
5、 交货期限
1.自签订合同之日起，15日内乙方向甲方完成供货，货物运费由乙方承担。中标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量证明文件（含生产厂家出具的出厂合格证）、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。提供的货物必须为全新当年生产、经检验合格的产品。
2.产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。中标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。货物安装前厂家需派专业工程师到现场确认场地及安装环境是否符合该设备安装要求，在用户单位、中标人双方在场情况下开箱检验。在安装过程中若造成机器损坏，应由中标人负责修复，安装后保证产品质量采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人可以拒绝接收该货物，中标人应在  30  天（日历日）内采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。供货时须确保产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确，能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商等，并保证所提供的产品的可追溯性。中标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试，并在  15  天（日历日）内完成安装调试工作由中标人代表、厂家代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照产品技术参数要求和合同约定执行。经检验设备正常运作后签署性能验收报告，产品保修期自性能验收合格之日起算。中标人应派专业技术人员免费对采购单位制定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本使用、操作方法及基本故障处理技术。
六、付款方式
设备安装、验收合格一个月后,当月甲方向乙方支付合同总货款的95%,质保结束后甲方向乙方支付合同总货款5%。   


二、安装调试、验收要求
一、安装、调试要求
①中标人应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，中标人必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；
②中标人负责本次招标内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；
③产品未经验收时，由中标人负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由中标人负责；
④设备到货后中标人应免费派技术人员在现场安装、调试；
⑤中标人应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；
⑥中标人在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；
⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；
⑧调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。
二、验收工作组织要求：
1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
2、需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。
   三、产品验收要求：
①采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；
②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；
③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；
④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担；
⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；
⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。



第六部分  评审程序和评标办法
（一）评标原则
1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。
（二）资格审查：
开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或被授权的代表对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
	序号
	资格审查资料
	资格审查要求

	1
	授权委托书
	符合采购文件“第七部分”内容要求

	2
	新乡市政府采购供应商信用承诺函
	符合采购文件“第七部分”内容要求

	3
	资格声明函
	符合采购文件“第七部分”内容要求

	4
	供应商基本情况表
	符合采购文件“第七部分”内容要求

	5
	中小企业声明函
	符合“第七部分”内容要求

	6
	残疾人福利性单位声明函(如有)
	符合“第七部分”内容要求

	7
	监狱企业单位声明函(如有)
	符合“第七部分”内容要求

	以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查 的合格投标人才能进入下一步评标程序。 

	特别注意： 按照新乡市财政局<<关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）>>新财购〔2021〕13 号的要求，供应商在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供以下相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。 

	序号
	资格审查资料

	1
	具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供） 

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供） 

	3
	开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供） 

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供） 

	5
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供） 

	7
	信用记录查询（投标时无需提供）


 以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。如要求提供原件的，开标时必须提供原件，且原件与电子投标文件中一致。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。
（三）评标办法
1．本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2．评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。
5.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。
6.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（四）评标程序
1、符合性审查
评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。
	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	投标函
	符合“第七部分”内容要求

	2
	采购项目承诺书
	符合“第七部分”内容要求

	3
	反商业贿赂承诺书
	符合“第七部分”内容要求

	4
	服务承诺
	符合“第七部分”内容要求

	5
	开标一览表
	符合“第七部分”内容要求

	6
	投标报价明细表
	符合“第七部分”内容要求

	7
	投标货物技术偏离表
	符合“第七部分”内容要求

	8
	投标文件格式
	符合“第七部分”内容要求

	9
	使用绿色包装承诺书
	符合“第七部分”内容要求


对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。
2、详细评审（100分） 
	评审内容

	一、商务部分(35分)

	1、业绩（12分）
	每提供1份2021年1月1日至今，投标人或投标品牌（生产厂商）在全国医院范围内已完成的与所投包同类的项目业绩，得4分，最多得12分（以合同签订时间为准）。
注：投标文件中附结果公告网上截图、中标通知书、合同协议书、验收报告扫描件，否则不得分。

	
	2、优惠条件（8分）
	评标委员会根据供应商提出的优惠条件进行对比打分（以采购人获得的实际利益为准，包括但不限于质保期内外的维修响应时间、备品备件、配件优惠幅度等）：优惠条件全面、优惠幅度大的得8 分，优惠条件较为全面、优惠幅度较大的得 4 分， 优惠条件不全面、优惠幅度一般的得 1 分，未提供不得分。

	
	3、服务承诺（15分）
	1、评标委员会根据供应商保修措施（承诺）、应急服务方案（承 诺）对比打分： 
方案完善，且切合本项目实际情况，针对性强得 15分； 
方案较为完善，但能结合采购人实际情况，针对性较强得 11分； 
方案较为完善，但不能结合采购人实际情况，针对性一般得7分； 
方案不完善，或者不能结合采购人实际情况，针对性较差，得 3分； 
缺项不得分。

	二、技术部分（35
分）
	技术部分（35分）
	1.设备技术指标（20分）
投标设备技术参数满足招标文件要求,得基本分20分；与招标文件要求相比有细微偏差的,评委根据投标文件内容分析打分,低于招标文件技术要求，每一项负偏差在基本分的基础上扣1分，加星号参数有负偏差的扣3分；
2.安装、调试方案（0-15分）
a）可行性、合理性、科学性；（好5-7分，一般3-5分，差0-3分）
b）技术人员配备齐全；（好6-8分，一般3-6分，差0-3分）

	三、价格标部分 (30分)
	1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。
2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
注：（1）价格分计算保留小数点后两位。
（2）本项目专门面向中小企业，不执行扣除政策。


备注：
技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。
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                                       （项目名称及标段）




投  标  文  件

项目编号：


                       



    投标供应商名称：                      （电子签章）
法定代表人：                      （电子签章）
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一、授权委托书
致： （采购人）
唯一授权委托人姓名：	性别：	    出生日期：	    年	    月	    日授权委托人      联系方式： 		    兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加		          项目招投标事宜并授权其全权办
理以下事宜： 
1．参加投标活动；
2．出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3．签订与中标事宜有关的合同；
4．负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理； 受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委
托权。附件：
1．法定代表人身份证扫描件（正、反两面）
2．授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

供  应  商：                       (电子签章)
法定代表人：                        (电子签章)
日      期：     年   月    日
特别提示：
1.如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。
附：法定代表人身份证扫描件
（正反两面）





附：委托代理人身份证扫描件
（正反两面）






二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：                        （采购人或采购代理机构）
单位名称：
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系地址和电话：
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。
我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（八）未曾作出虚假采购承诺；
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中公开·公平·公正·诚实守信标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
供应商名称：                      (电子签章)
法定代表人：                      (电子签章)
地      址：                              
电      话：                                 
日      期：        年         月        日
注：
1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

三、资格声明函

我方愿参加贵方组织的                   ( 项目名称及标段)              （项目编号) 招标活动，并声明如下：
1 、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法 》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。
2 、我方承诺本公司信誉良好，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 3 、我方承诺本公司是在法律 、财务和运作上独立的供应商 ，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构 没有任何行政或经济关联。
 4 、我方承诺独立参加本次投标，本公司（ 企业 ） 的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且 与其他参加投标供应商不存在直接控股、管理关系。
 5 、我方承诺未对本次采购项目提供整体设计 、规范编制或者项目管理、监理 、检测等服务。
 6 、我方保证上述信息的真实和准确，绝不提供虚假的、不合法的投标资料。在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为， 我方愿意承担所由此引起的一切法律后果 ，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此声明！


供应商名称：                      (电子签章)
法定代表人：                      (电子签章)
地      址：                              
电      话：                                 
日      期：       年      月    日






四、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
姓名
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	人

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	人

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	人

	账号
	
	
	技术员
	人

	经营范围备注
	



注：附营业执照或事业单位法人证书或其他有效登记证书等扫描件并加盖单位电子签章。


五、中小企业声明函

注：（格式自拟）



六、残疾人福利性单位声明函（如有）


注：（格式自拟）

七、监狱企业声明函（如有）


注：（格式自拟）





























八、其他资格证明材料（如有）

[bookmark: _Toc11401]投标人需提供的其他资格证明材料






















第二部分 商 务 标 文 件

一、投标函
致：               （采购人名称）
我方愿参加贵方组织的(项目名称及标段)                （项目编号)               投标活动，并 对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下： 
1．我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。 
2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具 备的条件： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；  
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录； 
3．我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。 
4．我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件内容一致，均为我方真实意思表达。 
5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的 投标总价为准。 
6．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。 
7．如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。 
8．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。 
9．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意 提供我方做出的一切承诺的证明材料。 
10．我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件， 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。 
11.我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定 和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。 
12．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我 方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
与本投标有关的一切往来通讯请寄： 



地  址：                                       
邮  编：                                      
投标人代表联系电话：            
投标人名称：                       (电子签章)
法定代表人：               (电子签章)      
日     期：      年      月      日 

二、 采购项目承诺书
致：   ( 采购人名称 )  
本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：
1．我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
2．我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的合同履行期 限保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定， 所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产 品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
3．如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目履约保证金的处理,对采购人 造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；
4．采购人验收时如发现我方所供产品与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符 的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方接受采购人扣除履约保 证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；
5．我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；
6．如评标委员会确定我方为本项目的中标（成交）候选人或中标人，在公示期内或领取中标（成 交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正 常使用等）放弃中标（成交）候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的处理；
7．我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你 方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应 法律责任。
投标人名称：                       (电子签章)
法定代表人：                        (电子签章)
日      期：        年        月       日


三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：
在采购活动中，我方保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。










投标人名称：                       (电子签章)
法定代表人：                        (电子签章)
日      期：     年       月      日











四、服务承诺
我方保证按以下承诺内容认真履行合同，如有违反，我方愿意接受相应处罚或承担相应违约责任：

	序号
	售后服务条款
	具体承诺内容
	补充说明

	1. 
	接用户报修后响应时间（本项目要求		小时到现场）， 解决质量问题承诺时间（到现场     小时内）。
	
	

	2. 
	提供服务机构名称、详细地址、联系人及联系电话。
	
	

	3. 
	服务方式：提供每周    天、每天	   小时服务
	
	

	4. 
	是否提供定期检测、故障排查服务。
	
	

	5. 
	质保期以后的维修、维护（升级）内容及服务方式、范围和收费等情况。
	
	

	6. 
	可向用户提供的优惠条件程度
	
	

	7. 
	1、 投标人必须承诺保证提供的软件产品为正版软件，并可提供有关软件版本的证明材料（包括设备中自带的软件产品）。
2、 投标人必须承诺保证提供的软件产品都具有在中国境内的合法使用权。
	
	



以上内容必须如实、详细填写，如表格不足可自行添加。


投标人：              (电子签章) 
法定代表人：              	(电子签章)
日	期：     年     月	     日




第三部分   技 术 标 文 件

一、开标一览表

	标题 
	内容 

	投标单位名称： 
	 

	项目名称： 
	 

	分包编号： 
	 

	报价金额（小写）： 
	元

	报价金额（大写）： 
	

	交货及完工期：
	
 





投标人名称：                       (电子签章)
法定代表人：                        (电子签章)
日      期：     年   月    日


填写说明：
1、 开标一览表中的“投标总价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服 务）价格、培训、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；
2、 交货及完工期指合同履行期限。


二、报价明细表

格式自拟。










三、投标货物技术偏离表
	序
号
	
产品名称
	招标文件技术 要求（列明技术配置）
	投标文件技术响应情况（列 明所投产品的技术配置）
	偏差描述（描述技术是 否具有正、负偏差）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人：		(电子签章)
 法定代表人：		(电子签章) 
日 期：	年    月	日

注：1．投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。 
2．投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为 0 分。


四、政府采购节能、环保产品汇总表


	
序 号
	
投报产
品名称
	
制造商
	
品 牌
	型号
（应和清单内的 完全一致）
	节能产品
	
环境标志产品 认证证书编号

	
	
	
	
	
	是否属于强制
采购产品
	节能标志
认证证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说
明
	我 方 提 供 的 节 能 产 品 为 《 节能产品政府采购品目清单》 内 的 产品；我 方 提 供 的 环
境 标 志 产 品 为 《 环境标志产品政府采购品目清单》 内 的 产品。



投标人：		(电子签章) 
法定代表人：		(电子签章) 
日 期：	年    月	日

注：1．本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
 2．《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》均以国家有关部门公布的有效期内的内容为准，否则评委会不予认可。

第4部分、 其 他 部 分
（投标人认为需要提供的其他资料）
[bookmark: _Toc46818371][bookmark: _Toc38026990]



附件一：
使用绿色包装承诺书
我方承诺： 
根据关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）在政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考包装需求标准，我方保证做到按照要求使用绿色包装。 
特此承诺！ 

投标人：                         (电子签章)
法定代表人：                     (电子签章)    
日　期：          年     月      日
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