禹州市中医院两专科一中心项目设备目录

- 1.病人监护仪	1

- 2.体外除颤仪	2

- 3.中医灸疗仪	3

| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 27 | - 一、设备用途及说明： - 是一种重要的医疗设备，主要用于监测病人的生命体征和其他相关生理参数。它能够连续、实时地提供病人的心电图（ECG）、血压、呼吸频率、血氧饱和度（SpO2）等关键信息 - 二、主要技术参数及要求： 外观设计 - 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 - 主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 - ≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。 - 标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。 - 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 - 主机使用寿命≥10年。 - 整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。 监测参数 - 标配心电、血氧、脉博、无创血压、双有创血压、呼末二氧化碳、呼吸、体温等参数。 - 标配3/5导心电，可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能； - 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； - ★共模抑制能力≥105db； - 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况; - ≥27种心律失常分析； - ★具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV。 - 具有QT/QTc测量功能。 - 血氧测量范围：0%-100%； - 脉率测量范围：20bpm-300bpm； - 标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%； - NIBP测量范围：25mmHg-290mmHg。 - ★具备HRV心率变异性分析功能； - 具有辅助静脉穿刺功能。 - 具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； - 不低于四种血压测量模式； - 用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能； - ★支持不小于120小时趋势图/表、1200组NIBP列表、1000组报警事件、呼吸氧合事件400条、48小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾； - 具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。 |  |
| 2 | 体外除颤监护仪 | 3 | - 一、设备用途及说明： - 是一种重要的急救设备，主要用于监测和治疗心脏疾病，特别是在心脏骤停等紧急情况下进行心脏除颤。 - 二、主要技术参数及要求： 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）、体外起搏功能，具备降速起搏功能，除颤具备自动阻抗补偿功能。 ★2.同步除颤和手动除颤中，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5.采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择11档位手动除颤能量。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。7.成人、小儿一体化电极板。 8.具有≥26种心律失常分析。 9.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 10★监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。 11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.★主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.★关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 15.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。 16.设备使用年限不低于10年。 |  |
| 3 | 中医灸疗仪 | 15 | - 一、设备用途及说明: - 灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体部位, 通过灸材固定装置，调节灸材与施灸表面的相对距离，从而调节施灸温度。艾柱燃烧产生的艾烟由机器底部的涡流风扇产生的气流带着通过鹅颈管，到达集气盒在通过三元催化器进行高温消烟处理，高温气体通过散热片进行降温，最后排放无异味的气体到机器底部 - 二、主要技术参数及要求： 1、额定电压：a.c.220V 额定频率：50Hz 2、额定输入功率：1700VA。 3、外形尺寸：长536mm，宽476mm，高1600mm，允差±10%。 4、灸材尺寸：适用的灸材尺寸有：直径25mm、高度40mm和直径30mm、高度40mm，允差±10%； 5、艾灸头个数：4个 6、使用寿命：8年。 7、设备具有过流保护能力、漏电保护装置、超温保护装置。 8、艾灸头具备隔热保护，表面温度低于60℃。 9、消烟方式：三元催化消烟 10、灸材固定装置高度调节范围45-160cm可调，此范围内任意高度悬停，允差±10cm。 11、灸材阴燃持续时间应不低于15min； 12、灸材燃烧稳定后，热量接受面的温度不得超过60℃。 13、灸材干燥失重不大于10%。 14、灸材燃烧残留物不大于12%。 15、高温催化器预热时间2min。 16、集成式支臂，烟道与支臂完美结合，合理节省空间。 17、移动方式：三寸脚轮带刹车。 18、具备艾油收集装置，提升设备使用寿命。 19、耐高温烟道，经久耐用。 20、工作指示功能，当达到预热温度后，工作指示灯自动亮起 21、升温迅速、保温时间长，操作简单，使用方便；保温时间：热敷袋加温到60C后，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃ 22、耐热性能；磁珠（不含外包袋）在微波炉内加热至100℃时，无破裂； 23、耐压性能：磁珠在10kg静态压力下，历时10分钟无破裂； 24、使用成本低，每加热一次仅需少量电能； 25、磁珠坚固耐用、耐压、耐热性能优良，使用寿命长； 26、具有医疗器械注册证 |  |